Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení pro měření parametrů únosnosti v žáru

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro měření parametrů únosnosti v žáru v souladu s normou ČSN EN 993-8 Zkušební metody pro žáruvzdorné výrobky tvarové hutné – Část 8: Stanovení únosnosti v žáru.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zařízení v rozsahu min. 8 hodin.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 						1 ks

Zařízení pro měření parametrů únosnosti v žáru musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Max. teplota měření parametru | 1700 °C a více | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Systém ohřevu zkušebního tělesa: Elektrický odporový ohřev | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Regulační termočlánek pro měření teploty: typ B | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Termočlánek pro měření teploty vzorku: typ S | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Volitelná rychlost ohřevu | min. v rozsahu do 20 °C/min | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Elektronický programátor teplotního režimu: - Přednastavení min 50 programů průběhu zkoušky, každý program se skládá z minimálně 20 kroků - Ovládání programátoru z řídicího PC - Možnost spuštění programu v zadaný čas - Možnost změny parametrů teplotního programu v průběhu jeho spuštění | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Průběžné zobrazování míry deformace a teploty vzorku na display přístroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí napětí: 230 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost zařízení | max. 200 kg | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Atmosféra v peci: vzduch | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zatěžovací síla: | min. v rozsahu 0 – 0,4 MPa | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací PC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro nastavení režimu měření a vyhodnocení záznamu | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.