Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Analyzátor FTIR pro analýzu zplodin hoření a tepelné degradace materiálů

Analyzátor FTIR pro analýzu zplodin hoření a tepelné degradace materiálů

Výrobce FTIR analyzátoru:				doplní účastník

Přesné typové označení FTIR analyzátoru:		doplní účastník

Analyzátor FTIR musí mít min. následující části a příslušenství a musí splňovat alespoň následující kritéria:

Součástí dodávky je:

- 1 ks analyzátoru FTIR splňujícího níže uvedené specifikace.

- Propojení s termickou analýzou Mettler – Toledo TGA/DSC2 (jedná se o stávající zařízení zadavatele) umožňující synchronní TGA DSC analýzu s analýzou produktů tepelné degradace pomocí dodaného FTIR. Propojovací vyhřívaná plynová linka s regulací teploty v délce 1 m až 2 m.

- Vzorkovací trasa pro analýzu zplodin hoření a tepelné degradace při požárních experimentech a stanovení Conventional Index of Toxicity (CIT) umožňující propojení FTIR zejména s kouřovou komorou podle EN ISO 5659-2, kónickým kalorimetrem ISO 5660 a zkušební místností pro požární experimenty (vzorkovací trasa bude přemístitelná mezi uvedenými zařízeními). Vzorkovací trasa musí být ve shodě se základními požadavky ISO 19702 a musí splňovat minimální požadavky dle EN 17084:2022 čl. 5 Metoda 1 – Kouřová komora čl. 5.1 Zařízení na odběr vzorků plynu a další čl. Zejména filtry, vzorkovací vedení před plynovou celou, sekundární filtr, FTIR plynová cela, vzorkovací průtoky a FTIR spektrometr musí splňovat normou definované požadavky jako minimální. Délka vytápěné hadice 3,0 m (rozděleno na dva díly 1,5 m + 1,5 m). Teplotu vzorkovacího vedení musí být možné udržovat na (180 ± 1O) °C. Objem plynové cely nesmí být větší než 0,5 l, vhodný objem je 0,2 až 0,4 l.

Vzorkovací trasa bude sestávat zejména z:

- elektricky vytápěných hadic 2x 1,5 m s regulátorem teploty umožňujícím nastavení požadované teploty (180 ± 1O) °C a připojovací armaturou,

- membránového vyhřívaného čerpadla,

- trojcestného ventilu, odběrové sondy a univerzálního filtru (vyhříváno),

- sekundárního filtru,

- průtokoměru.

Součástí dodávky vzorkovací trasy je úprava kouřové komory EN ISO 5659-2 a instalace vzorkovací sondy podle čl. 5.1.1 EN 17084:2022. Výrobce kouřové komory – CLASIC CZ, spol. s.r.o., Alšova 1075, 252 30 Řevnice (jedná se o stávající zařízení zadavatele).

Systém umožní vyhodnocení podle EN 45545-2.

Specifikace analyzátoru FTIR:

- Vícerozsahový analyzátor FTIR,

- softwarově přepínatelné instalované detektory

- DLaTGS a

- MCT (chlazený kapalným dusíkem, včetně příslušenství pro manipulaci s kapalným dusíkem),

- spektrální rozsah alespoň 8000 až 400 cm-1,

- spektrální rozlišení alespoň 0,1 cm-1,

- vlnočtová přesnost alespoň 0,02 cm-1,

- rychlost měření při spektrálním rozlišení 4 cm-1 alespoň 1 scan za 2 sekundy,

- vysoko intenzivní zdroj IR záření vzduchem chlazený, možnost použití více zdrojů záření se softwarovým přepínáním,

- plynová FTIR kyveta pro rychlou analýzu směsi plynů s optickou dráhou 2,0 až 5,0 m, objemem 0,2 až 0,4 l, uživatelsky regulovatelnou teplotou od teploty laboratoře do alespoň 180 °C s měřením tlaku v kyvetě,

- ATR nástavec s jednoodrazovým diamantovým krystalem, možnost měření ve spektrálním rozsahu alespoň 5000 až 350 cm-1,

- TGA interface pro propojení s TGA/DSC2 Mettler – Toledo

  - vyhřívaná plynová kyveta s velmi malým objemem,

  - vyhřívaná plynová linka s regulací teploty a délkou 1 m až 2 m,

  - systém umožňující profukování dusíkem,

  - software umožňující monitorování vývoje plynů v reálném čase včetně online identifikace jednotlivých složek a možností časově rozlišené spektrometrie („kinetická měření“),

  - knihovna spekter plynných látek (alespoň 6000 spekter) a kvantitativní metody pro online vyhodnocování koncentrací složek směsí plynů v oboru Fire Science, zejména se jedná o CO, CO2, HF, HCl, HBr, HCN, SO2, NO, N2O, NO2, H2O, BTEX, acrolein, formaldehyd,

- Ovládací, diagnostický a validační software pracující pod OS WINDOWS 11 Pro umožňující

  - práci s knihovnami spekter,

  - pokročilou ATR korekci,

  - práci s pokročilou spektrální matematikou a matematickými funkcemi pro zpracování spekter,

  - interpretaci IR spekter,

  - tvorbu protokolů,

  - diagnostiku,

  - možnost validace podle ČSN EN ISO 17025.

- Pokročilé softwarové moduly umožňující zejména:

  - vývoj kvantitativních a kvalitativních analytických metod

  - výběr algoritmů pro kvantitativní analýzu – např. Lambert Beer, Classical Least Squares, Partial Least Squares, Stepwise Multiple Linear Regression, Principal Component Regression,

  - výběr algoritů pro kvalitativní analýzu – např. Similarity Match, Distance Match, Discriminant Analysis, Search Standards,

  - kalibrace s konstantní, známou, vypočítanou nebo ze spekter predikovanou optickou drahou,

  - měření spekter (pozice, výška, plocha, …).

- Softwarový modul pro automatizaci postupů měření, vyhodnocování a tvorby reportů (protokolů) s možností exportu do souborů kompatibilních se sobory WORD, EXCEL.

- Softwarový modul pro správu spektrálních souborů, vyhledávání v knihovnách apod.

- Knihovny infračervených spekter obsahující minimálně 10 000 IR spekter.

- Řídicí PC se zobrazovací jednotkou, klávesnicí a myší; z důvodu kompatibility s IS VŠB-TUO požadován OS WINDOWS 11 Pro.

Další požadavky:

- Dodávka je určena zejména pro analýzy v rámci Fire Science.

- Dokumentace v češtině,

- Instalace a zaškolení obsluhy,

- CE certifikace,

- Napájení 230 V / 50 Hz,

- Bezplatná servisní a aplikační podpora v češtině, včetně zprostředkování přístupu do velkých spektrálních databází, alespoň po dobu běhu záruční doby,

- Dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od dodání.