Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: TOC analyzátor

Předmětem zakázky je dodávka TOC analyzátoru pro analýzu TOC/TIC/TC/NPOC ve vodných vzorcích s možností rozšíření o TN detektor pro analýzu celkového dusíku.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| TOC analyzátor |  |  |
| TOC analyzátor s chemiluminiscenčním TN detektorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřící rozsah do 25 000 mg C/L a do 300 mg N/L | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detekční limit: 50 μg C/L a 30 μg N/L | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatický přídavek kyseliny a probublávání vzorku pro NPOC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatický přídavek kyseliny a probublávání vzorku pro NPOC o pozici napřed | NE hodnocený/bonifikovaný parametr | účastník uvede ANO/NE |
| Autosampler je samostatně stojící jednotkou, která není pevně integrovaná do hlavního těla TOC analyzátoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Autosampler na min. 90 vzorků s uzavíratelnými vzorkovnicemi se septem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Doba analýzy vzorku maximálně do 5 minut pro TC a TN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detekční metoda: infračervená detekce pro C, chemiluminiscenční detekce pro N | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Specifikace pece TOC analyzátoru |  |  |
| Pec umožní vysokoteplotní katalytické spalování s možností nastavení/regulace teploty v rozsahu min. od 680 °C – do 850 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pec umožní vysokoteplotní katalytické spalování s možností min. od 680 °C -do 950 °C a více | NE hodnocený/bonifikovaný parametr | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Inlet TOC analyzátoru: |  |  |
| Automatická injekce s volitelným objemem nástřiku, přímý bez septa | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pitné, podzemní, odpadní, mořské, chladící a povrchové vody, průmyslové odpadní vody | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnostní regulace průtoku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další příslušenství: |  |  |
| PC s LED/LCD monitorem, klávesnice, myš, OS Windows 11, dle požadavků řídícího SW zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Softwarové vybavení: |  |  |
| Řídící a vyhodnocovací software | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby