Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka atomového emisního spektrometru s indukčně vázanou plazmou pro stanovení obsahu kovů i nekovů v celém rozsahu spektra.

Přístroj bude zabezpečen tak, aby v případě vzniku mimořádné události nedošlo k ohrožení obsluhy a majetku zadavatele. Součástí dodávky je řídící a ovládací systém včetně software umožňující sledovat a zaznamenávat průběh probíhajících procesů a dokumentace popisující software. Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně příslušenství.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž, doprava do místa plnění, instalace zařízení zahrnující i bezplatnou likvidaci původního spektrometru a zaškolení (minimálně 2 osob) v délce minimálně 7 pracovních dnů.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Atomový emisní spektrometr musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky: |  |  |
| Plně simultánní přístroj s axiálním a radiálním snímáním emisního spektra a polovodičovým detektorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Axiální rozhraní chlazené vzduchem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Volně běžící radiofrekvenční generátor s frekvencí ≥ 27 MHz, chlazený vzduchem | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného přístroje |
| Výstupní výkon generátoru SW nastavitelný v rozsahu 0,5 – 2,0 kW | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného přístroje |
| Doba jedné analýzy vzorku nesmí být závislá na počtu stanovovaných prvků, resp. na celkovém počtu sledovaných analytických čar | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| K provozu přístroje a měření bude dostačující kvalita argonu 99,996 % (4.6) při garanci dosažení uvedených LOD | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Náběh přístroje po aktivaci plazmatu do stavu schopného měření i UV oblasti spektra do 15-ti minut, (včetně doby pro vlastní startování plazmatu) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na vnášení vzorku: |  |  |
| Minimálně 3–kanálové peristaltické čerpadlo pro zavádění vzorku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost on-line zavádění interního standardu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky budou vnášecí systémy, umožňující analýzy v těchto matricích: - zředěné vodné roztoky - zasolené roztoky (TDS až 30%) - koncentrované roztoky kyselin (HNO3, lučavka až 40%) - organické matrice HF – odolný systém | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součásti dodávky bude i zařízení pro monitorování průtoku vzorku do zmlžovače s digitálním výstupem aktuálního průtoku. | ANO | účastník uvede ANO/NE a popis technického řešení |
| Požadavky na optickou část: |  |  |
| Kontinuální pokrytí celého spektra minimálně od 130 nm do 770 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE a popis technického řešení |
| Možnost simultánního měření na jakékoli kombinaci čar a prvků v deklarovaném rozsahu bez omezení jejich počtu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plně simultánní optika v uspořádání bez pohyblivých částí | ANO | účastník uvede ANO/NE a popis technického řešení |
| Optika bez proplachu jakýmkoliv plynem při stand-by modu, bez aktivního plazmatu i při aktivním plazmatu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Schopnost stanovovat Cl a Br s limity detekce v řádu max. desítek µg/l | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dosažení minimálních hodnot limitů detekčních limitů (nebo nižších) vybraných analytických čar prvků uvedených v tabulce (viz níže) jak pro axiální tak radiální pohled. Uvedené parametry meze detekce musí být potvrzeny při přejímce přístroje zadavatelem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CCD/CID detektor temperovaný na konstantní teplotu (případné sekundární chlazení pouze vzduchem). Rozlišení detektoru optické/pixelové ≤ 8,5/3 pm minimálně v rozsahu od 130 do 350nm, nad 350 nm ≤ 16/6 pm. Uveďte rozlišení pro čáry: Al – 167,078 nm, Cr – 205,552 nm, Cr – 267,716 nm, Mn – 260,569 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede požadovaná rozlišení |
| Strategie načítání signálu Anti-blooming, umožňující dynamický rozsah měření až 9 řádů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost měnit vyhodnocovací strategii čipů v režimu rychlého, časově rozlišeného měření (rychlost odečítání vybraných intenzit až 100 Hz, celková rychlost vzorkování až 10 Hz). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software: |  |  |
| Software pro obsluhu přístroje a vyhodnocení naměřených dat s licencí na SW do prostředí MS Office a dalších formátů musí umožňovat nastavení a kontrolu všech parametrů měření (výkon generátoru, průtoky všech plynů pomocí hmotových nebo objemových údajů a monitorování stavu přístroje (odtah, teplota…). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software musí obsahovat moduly pro případné pozdější připojení zařízení pro elektrotermickou vaporizaci. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost automatického měření v tzv. bracketing modu pro přesné stanovení koncentrací matričních prvků. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická variabilní simultánní korekce spektrálního pozadí (korekce jednobodová pravá-levá, dvoubodová / lineární, polynomická, dvoubodová a modelováním pozadí segmentovou funkcí). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tzv. „inteligentní“ korekce celého profilu pozadí u komplikovaných matric s různou koncentrací matricových prvků. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Matematická korekce (dekonvoluce) spektrálních interferencí. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Různé možnosti proložení kalibračních závislostí (lineární, polynomická) a možnost měření a vyhodnocování dat metodou vnitřního standardu a standardního přídavku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost záznamu celého spektrálního profilu v celém měřícím rozsahu a následné off-line manipulace s daty (např. výběr dalších spektrálních čar, doplnění korekce pomocí čar interního standardu, optimalizace polohy odečtu intenzity, změna způsobu korekce pozadí, dodatečné definování kalibračních vzorků, nová regrese a následné opakované vyhodnocení dat s nově nastavenými podmínkami). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost připojení automatického podavače vzorků (typ ASX-520) s jednotkou automatického ředění vzorků (typ ADX-500) a jeho ovládání softwarem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost dálkového přístupu pro on-line servis, aktualizace softwaru a ovládání přístroje. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další požadavky: |  |  |
| Součásti dodávky bude PC s monitorem minimálně 23“ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost tisku na síťové tiskárně | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součásti dodávky bude náhradní plazmová hlavice pro axiální i radiální plazmu, minimálně po jednom balení všech potřebných hadiček, náhradní standardní (Cross flow) i koncentrický rozprašovač | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost přepnutí do stand-by modu (s aktivním plazmatem) mezi měřeními pro úsporu Ar | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| V součinnosti se zadavatelem dodavatel zajistí napojení přístroje na rozvod argonu a stávající odtahové zařízení a jeho adjustaci. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Tabulka LOD pro axiální a radiální pohled do plazmatu

| Prvek | Vlnová délka | LOD (3σ) (µg/l) Axiální pohled | Splňuje Ano / Ne | LOD (3σ) (µg/l) Radiální pohled | Splňuje Ano / Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 328,068 | 0,25 | ANO/NE | 1,4 | ANO/NE |
| Al | 167,078 | 0,08 | ANO/NE | 0,09 | ANO/NE |
| As | 189,042 | 1,0 | ANO/NE | 3,3 | ANO/NE |
| B | 136,236 | 2 | ANO/NE |  | ANO/NE |
|  | 249,773 | 0,35 | ANO/NE | 1,0 | ANO/NE |
| Be | 313,042 | 0,08 | ANO/NE | 0,15 | ANO/NE |
| Br | 154,065 | 30 | ANO/NE | 35 | ANO/NE |
| Cl | 134,723 | 32 | ANO/NE | 70 | ANO/NE |
| Co | 228,615 | 0,2 | ANO/NE | 0,7 | ANO/NE |
| Cr | 267,716 | 0,2 | ANO/NE | 0,7 | ANO/NE |
| Cu | 324,754 | 0,25 | ANO/NE | 1,2 | ANO/NE |
| Fe | 259,941 | 0,2 | ANO/NE | 0,5 | ANO/NE |
| I | 161,760 | 12 | ANO/NE |  | ANO/NE |
|  | 178,276 | 3 | ANO/NE | 12 | ANO/NE |
| K | 766,491 | 1 | ANO/NE | 50 | ANO/NE |
| Mn | 257,610 | 0,04 | ANO/NE | 0,1 | ANO/NE |
| Ni | 221,648 | 0,2 | ANO/NE | 0,9 | ANO/NE |
|  | 231,604 | 0,3 | ANO/NE | 1 | ANO/NE |
| P | 177,495 | 0,9 | ANO/NE | 3,2 | ANO/NE |
| Pb | 220,351 | 0,9 | ANO/NE | 3,5 | ANO/NE |
| Sn | 189,991 | 0,5 | ANO/NE | 1,7 | ANO/NE |
| Zn | 213,856 | 0,06 | ANO/NE | 0,3 | ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.