Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Modulární vícekanálový měřící senzorický systém na bázi virtuální instrumentace

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modulárního vícekanálového měřícího senzorického systému na bázi virtuální instrumentace sestaveného ze zařízení pro sběr dat, IEPE, mikrofonů, IEPE 3-osých akcelerometrů a kabelů pro připojení snímačů k měřícímu zařízení.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Modulární vícekanálový měřící senzorický systém na bázi virtuální instrumentace musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Blok 1 – Zařízení pro sběr dat |  |  |
| Zařízení pro sběr dat, které komunikuje, bude napájeno přes rozhraní USB 2.0 – maximální spotřeba 2,5 W | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení bude disponovat alespoň 4-mi analogovými vstupními kanály s odděleným BNC konektorem pro každý kanál | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Každý analogový vstupní kanál budu mít vlastní 24-bitový A/D převodník typu Delta-sigma s napěťovým rozsahem ± 10 Vpk a s rozsahem vzorkovacích frekvencí alespoň od 1kS/s do 102,4 kS/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Každý analogový vstupní kanál bude schopen dodávat excitační proud 0 nebo 2,1 mA pro IEPE snímače | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| IEPE excitaci bude možné softwarově konfigurovat pro každý kanál zvlášť. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Každý analogový vstupní kanál bude podporovat TEDS komunikace se sensorem podle IEEE 1451 standardu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení bude disponovat alespoň jedním analogovým výstupním kanálem s BNC konektorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní analogový kanál bude realizován 24-bitovým D/A převodníkem typu Delta-sigma s napěťovým rozsahem ± 3,5 Vpk , rozsahem výstupních frekvencí alespoň DC – 43,5 kHz a s rozsahem obnovovacích frekvencí alespoň v rozsahu 800 Hz - 96 kHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní analogový kanál bude mít DC vazbu a výstupní impedanci 50 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení bude disponovat digitálními vstupně výstupními linkami kompatibilními s 5V TTL logikou, které budou sloužit pro spouštění nebo synchronizaci měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| K zařízení pro sběr dat budou dostupné a dodány ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok 2 – 2 ks General purpose array mikrofon |  |  |
| Mikrofon typu „free filed“ s frekvenčním rozsahem alespoň 10 Hz – 20 kHz s maximálním zkreslením ±2dB splňujícím zkreslení maximálně ±1dB ve frekvenčním rozsahu alespoň 20 Hz – 10 kHz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Citlivost mikrofonu: | alespoň 50 mV/Pa (dynamický rozsah 30 – 135 dB) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napájení typu CPP (constant current power) v rozsahu 2 mA – 20 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance menší než 50 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Připojovací konektor typu BNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikrofon bude podporovat TEDS rozhraní podle standardu IEEE 1451 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok 3 – 1ks ¼-inch General purpose array mikrofon |  |  |
| Mikrofon typu „free filed“ s frekvenčním rozsahem alespoň 10 Hz – 100 kHz s maximálním zkreslením ±2dB splňujícím zkreslení maximálně ±1dB ve frekvenčním rozsahu alespoň 10 Hz – 40 kHz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Citlivost mikrofonu: | alespoň 4 mV/Pa (dynamický rozsah 36 – 166 dB) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napájení typu CPP (constant current power) v rozsahu 2 mA – 20 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance 55 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Připojovací konektor typu microdot pro připojení koaxiálního kabelu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikrofon bude podporovat TEDS rozhraní podle standardu IEEE 1451 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok 4 – 2 ks miniaturní 3-osý akcelerometr |  |  |
| 3-osý akcelerometr s frekvenčním rozsahem alespoň 0,5 Hz – 3kHz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Citlivost akcelerometru | minimálně 1000 mV/g | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Měřící rozsah | alespoň ±5 g peak value | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napájení typu CPP (constant current power) v rozsahu 2 mA – 20 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance | menší nebo rovna 600 Ω | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Připojovací konektor typu ¼-28-4 pinový jack (female) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Akcelerometr bude podporovat TEDS rozhraní podle standardu IEEE 1451 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hliníkové tělo | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok 5 – 1 ks miniaturní ¼-inch General purpose array mikrofon z bloku 4 |  |  |
| 3-osý akcelerometr s frekvenčním rozsahem alespoň 2 Hz – 8kHz osy y a z, rozsah alespoň 2 Hz – 5kHz pro osu x | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Citlivost akcelerometru | alespoň 5 mV/g | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Měřící rozsah | alespoň ±1000 g peak value | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napájení typu CPP (constant current power) v rozsahu 2 mA – 20 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance | menší nebo rovna 200 Ω | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Interní 4 vodičový kabel délky 3 m zakončený konektorem typu ¼-28-4 pinový jack | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| titanové tělo | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 3 m dlouhý výstupní kabel | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok 6 – 1 ks kabel pro připojení 3-osý akcelerometr z bloku 3 |  |  |
| Délka kabelu alespoň 1 m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Impedance 50 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| První zakončení 1 pinovým male konektor typu BNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Druhé zakončení 1 pinový female konektor typu SMB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok 7 – 2 ks kabel pro připojení 3-osý akcelerometr z bloku 4 |  |  |
| Délka kabelu alespoň 3 m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stíněný FEP kabel | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| První zakončení 4 pinovým konektor typu ¼-28 4 pinový jack | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Druhé zakončení 3x BNC konektor s popisem podle jednotlivých os (X Y Z) | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.