Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: FTIR spektrometr

Předmětem zakázky je dodávka FTIR spektrometru vhodného pro online analýzu plynných produktů katalytického spalování organických těkavých látek, i chlorovaných, (VOC a Cl-VOC), probíhající až do teplot 700°C.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

FTIR spektrometr:

- Sestávající se z IČ zdroje, děliče paprsků, detektoru a plynné cely, doplněný teplou cestou pro vedení plynů s ohřevem na min. 180°C, s odběrovou jednotkou vč. měření kyslíku, notebookem se softwarem, knihovnami látek (s případnými kalibracemi) a metodami. - Kompaktní, přenosný (bude použito v laboratorních i provozních podmínkách), - Odolný proti vibracím, - Necitlivý na vlhkost, dlouhodobá minimalizace koncentrace CO2 a vody uvnitř přístroje bez potřeby profukovacího média, - Odolný vůči korozivním látkám (zejména proti HCl, HF, Cl2), - Možná simultánní on-line analýza (v reálném čase) směsi plynných látek v uvedených koncentračních rozmezích (viz. tabulka látek, níže specifikace některých příkladů předpokládaných analyzovaných směsí látek): Plynná látka; Požadovaný detekční limit/rozmezí [ppm]. CO2; 0 - 4000. H2O; 0 – 50 000 (5 vol.%). CO; 0 - 800. formaldehyde; 0 - 500. acetaldehyde; 0 - 500. methanol; 0 - 1000. ethanol; 0 - 1000. formic acid; 0-1000. acetic acid; 0-800. methylformate; 0-200. ethylacetate; 0-200. dichloromethane; 0 - 1000. perchloroethylene; 0 - 1000. hydrochloric acid; 0 - 4000. chloroform; 0 - 100. trichloroethylene; 0 - 1000. methyl chloride; 0-500. phosgene; 0 – 200. ethylene; 0 - 500. acetone; 0 - 100. Hydrofluoric acid; 0 - 500. ethane; 0-500. methane; 0-500. ammonia; 0 - 500. SO2; 0 - 500. NO2; 0 - 500. N2O; 0-1000. NO; 0 - 1500. toluene; 0 - 1500. m-xylene; 0 - 1500. o-xylene; 0 - 1500. p-xylene; 0 - 1500. hexane; 0 - 1000. Předpokládané analyzované směsi látek: 1.) dichloromethane (0 - 1000 ppm), perchlorethylene (0 - 100 ppm), trichloroethylene (0-100 ppm), methyl chloride (0 - 100 ppm), chloroform (0 – 10 ppm), methanol (0 – 200 ppm), formaldehyde (0 - 30 ppm), phosgene (0 - 15 ppm), methane (0 - 20 ppm), HCl (0 – 2000/4000 ppm), CO (0 – 600/800 ppm), CO2 (až 1800/4000 ppm), H2O (až 2.5 vol.%). 2.) ethanol (0 – 1000 ppm), acetaldehyde (0 – 600 ppm), ethylacetate (0 – 10 ppm), acetic acid (0- 150 ppm), formaldehyde (0 - 20 ppm), CO (0 - 50 ppm), CO2 (390 - 4000 ppm), H2O (až 1 vol.%). 3.) methanol (0 – 500 ppm), formaldehyde (0 – 150 ppm), methylformate (0 – 10 ppm), formate acid (0- 10 ppm), CO (0 - 160 ppm), CO2 (390 - 1000 ppm), H2O (až 1 vol.% ppm) - Rozlišení spektrometru: 1 cm-1 a lepší, - Spektrální rozsah spektrometru: 900 - 4500 cm-1, - Vysoce citlivý detektor bez potřeby kapalného dusíku, - Propojení FTIR spektrometru s notebookem pomocí ethernet síťového kabelu.

Specifikace plynné cely spektrometru: - Dráha průtočné cely 5 m a delší, - Objem cely max. 400 ml, - Cela vybavena teplotním a tlakovým senzorem, - Teplotní řízení v rozsahu alespoň 25-180°C, - Maximální tlak uvnitř cely alespoň 2 bar.

Specifikace teplé cesty pro vedení plynů, s odběrovou jednotkou vč. měření kyslíku: - Vysoce variabilní soustava určená pro laboratorní i polní/provozní odběr vzorku, - Otápěný by-pass/vedení okolo reaktoru (2-2,2 m) na min. 180°C se samostatným regulátorem teploty, - Modulární trubkový chladič vzorku, - Modul měření teploty, - Otápěné vedení/potrubí na cestě z reaktoru do FTIR spektrometru (3,5-4 m) na min. 180°C se samostatným regulátorem teploty, - Odběrová sonda z nerez oceli s odběrem vzorku do 550°C (pro provozní odběr), - Elektronický modul sondy s otápěným filtrem pevných částic (pro provozní odběr). - Modul měření teploty a tlaku - Rychlospojka s 3-cestným ventilem pro připojení kalibračního plynu a profuku soustavy, - Držák FTIR spektrometru a ovládacího notebooku, - Basický manuální odpojitelný scrubber s by-passem, osazený pH sondou a sondou teploty, - Modul čerpání a chlazení vzorku s nastavitelným průtokem 5-50 Nl/hod, - Zádržná nádoba pro sběr kondenzátu, - Paramagnetický analyzátor kyslíku v rozsahu 0-25 % s by-passem, - Jednotka (edge computer) pro sběr a zpracování dat z čidel.

Další příslušenství:

- Notebook ke FTIR spektrometru s minimální konfigurací: 4 jádrový procesor s frekvencí min 2.4 GHz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, min. 15‘‘ displej.

Softwarové vybavení:

- Řídící, zaznamenávací a vyhodnocovací software FTIR spektrometru a všech doplňkových komponent (možný export naměřených dat do souborů typů alespoň csv., xls. nebo txt.), umožňující zaznamenávání a analýzu složení vzorky plynu v reálném čase. - S knihovnou spekter látek a dostupnými vzorovými metodami analýzy a kvantifikace vzorku plynu od výrobce. V případě FTIR spektrometru kvantifikujícího požadované látky (viz. tabulka) na základě kalibrací, dodaní také knihovny spekter látek s naměřenými kalibracemi. V případě FTIR spektrometru kvantifikujícího bez nutnosti kalibrace, dodaní knihovny spekter látek naměřených s vysokým rozlišením. - Software na vyhodnocování FTIR dat musí být umožněno naistalovat na více PC pro vyhodnocování měření mimo laboratoř (alespoň 3 dalších PC).

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby