Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Vícebarevná laserová excitační jednotka (beam combiner)

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Obecné požadavky na předmět dodávky:

Vícebarevná laserová excitační jednotka („beam combiner“) je klíčovou součástí optického systému určeného pro přesné a stabilní buzení vzorků při různých vlnových délkách. Zařízení musí umožnit generování více laserových paprsků a jejich kombinaci do jednoho výstupního vlákna bez zásadní ztráty výkonu a bez zpětných odrazů. Výstupní svazek musí být stabilní, opticky homogenizovaný a vhodný pro použití v měřicím zařízení s magnetickým polem.

Zařízení bude dodáno jako plně funkční, sestavená jednotka s veškerým příslušenstvím, optickým breadboardem, aktivní homogenizací výstupního profilu, ochranou proti zpětným odrazům a bezpečnostními prvky v souladu s platnými normami.

Technická specifikace a garantované technické parametry, které musí být alespoň splněny:

- Parametry laserových zdrojů:

Zdroj; Vlnová délka; Minimální výkon (free space); Minimální výkon na výstupu vlákna. Zdroj 1; 375 nm; min. 70 mW; min. 40 mW. Zdroj 2; 422 nm; min. 100 mW; min. 51 mW. Zdroj 3; 532 nm; min. 150 mW; min. 72 mW. Zdroj 4; 637 nm; min. 160 mW; min. 68 mW.

- Zdroj 4 musí být vybaven optickým izolátorem s propustností min. 90 % pro ochranu proti zpětnému odrazu.

- Optické vlastnosti, spojení světelných svazků a charakteristika výstupního vlákna:

- Zařízení musí být vybaveno aktivní homogenizací výstupního profilu s průměrem 5 mm, zamezující výskytu oblastí s výraznými změnami intenzity (tzv. „speckles“).

- Spojení všech zdrojů do jediného multimodového vlákna.

- Vlákno musí být schopno vést vlnové délky 250 - 1200nm.

- Vlákno musí být mít délku 2 m.

- Vlákno musí být zakončeno na výstupním konci keramickou ferrulí, která bude upravena tak, aby splňovala výše uvedené požadavky na homogenitu a průměr svazku a pro použití s adaptérem spektrometru, viz. bod č. 4.

- Vlákno musí mít numerickou aperturu (NA) 0.22.

- Vlákno musí být vhodné pro použití v magnetickém poli, tj. nebude ovlivňovat homogenitu magnetického pole, do kterého je vloženo.

- Konstrukční a bezpečnostní prvky:

- Sestava musí být vybavena aktivním chlazením všech laserů.

- Zapínání klíčem.

- Světelná signalizace vně krytu indikující stav zařízení.

- Možnost nezávislého zapínání/vypínání jednotlivých laserů pomocí tlačítek vně krytu.

- Opatřeno user interlockem.

- Parametry adaptéru pro připojení ke spektrometru:

Obr. 1. Vstupní část adaptéru s průměrem 11.3 mm.

Obr. 2. Vstupní část adaptéru s průměrem 8 mm.