Příloha 1a Technická specifikace - část I.

Technická specifikace

Spektroskopický elipsometr Muellerovy aplikace pro ex-situ a in-situ charakterizaci

Požadované zařízení je určeno k přesnému a rychlému pořizování elipsometrických spekter s možností měření ex situ i in situ (tedy během depozice vrstev). Přístroj musí pokrýt spektrální rozsah od blízké ultrafialové do infračervené oblasti. Umožní studium různých typů excitací v objemových materiálech nebo ve vrstevnatých strukturách a nanostrukturách, složených z vodivých, izolujících i polovodivých materiálů. Mnohakanálová detekce světelného svazku po interakci se vzorkem dovoluje sledovat časovou závislost spektrální odezvy. Přístroj také umožňuje charakterizaci tenkovrstvých struktur pomocí metod zobecněné elipsometrie (pro zkoumání anizotropie) a formalismu Muellerovy matice (pro zkoumání depolarizace).

Přístroj bude dále plně kompatibilní s na pracovišti dostupným příslušenstvím, zejména s přesným motorizovaným goniometrem (typu theta-2theta s rozsahem úhlu dopadu 20 - 90°) pro měření s variabilním úhlem dopadu (goniometr J.A.Woollam v konfiguraci horizontální roviny dopadu), fokusačními nástavci pro zmenšení stopy měřicího svazku a motorizovaným translačním a rotačním stolkem pro skenování vzorků (nádstavce J.A.Woollam).

Přístroj je vybaven softwarem pro získávání měřených dat a jejich zpracováním fitováním pokročilými modely struktury vzorku obsahující anizotropní vrstevnaté struktury.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení:		uvede účastník

Počet: 1 ks

Minimální součásti VZ:

| Minimální požadované technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Spektroskopický elipsometr se simultánním sběrem spektrálních dat | ANO / NE | uvede účastník |
| Spektrální rozsah alespoň 195 – 2500 nm zajištěný jedinou zdrojovou a jedinou detekční jednotkou. | ANO / NE | uvede účastník |
| Šířka pásma: - V ultrafialové až viditelné oblasti lepší než 3 nm. - V infračervené oblasti lepší než 20 nm. | ANO / NE | uvede účastník |
| Měření probíhá alespoň v 1000 spektrálních bodech současně | ANO / NE | uvede účastník |
| Systém musí umožňovat: - elipsometrická měření (Ψ, Δ, N, C, S), - měření Transmitance (%), Reflektance (%), Depolarizace (%), - zobecněnou elipsometrii (zobecněná Jonesova matice: AnE, Asp, Aps) - měření kompletní Muellerovy matice (16 prvků) | ANO / NE | uvede účastník |
| Měření s kolimovaným svazkem o průměru menším 10 mm. | ANO / NE | uvede účastník |
| Při měření v konfiguraci přímého průchodu (bez vzorku) musí systém pro alespoň 950 spektrálních bodů prokazatelně splňovat následující přesnosti (při 10 s průměrování měření): | ANO / NE | uvede účastník |
| Elipsometrické úhly Ψ a Δ: - Δ = 45 ° ± 0.05 ° - Ψ = 0 ° ± 0.1 ° | ANO / NE | uvede účastník |
| Míra depolarizace: - Depolarizace: 0 % ± 0.5 % | ANO / NE | uvede účastník |
| Muellerova matice: - Diagonální prvky: 1 ± 0.005 - Mimo-diagonální prvky: 0 ± 0.005 | ANO / NE | uvede účastník |
| Ukázka splnění požadovaných hodnot bude součástí akceptačního procesu během instalace systému. | ANO / NE | uvede účastník |
| Přístroj musí umožňovat měření elipsometrických veličin Ψ a Δ v celých jejich definičních oborech (tedy bez singulárních bodů): Ψ ∈ < 0 ° , 360 ° ) Δ ∈ < 0 ° , 90 ° ) | ANO / NE | uvede účastník |
| Čas potřebný pro kompletní proměření Muellerovy matice v celém spektrálním rozsahu < 1 s (alespoň bez průměrování). | ANO / NE | uvede účastník |
| Systém musí být využitelný jak pro měření ex situ na motorizovaném goniometru, kterým pracoviště disponuje, tak in situ na depozičních aparaturách pracoviště: - Dodaný přístroj vč. dodaného softwarového vybavení musí umožňovat kalibraci pro měření skrz průzory (depoziční komora). - Přístroj musí umožnit ovládání motorizovaného goniometru (krokové motory) pro automatizované měření s proměnlivým úhlem dopadu. | ANO / NE | uvede účastník |
| Spektrální rozsah je zajištěný jedním kombinovaným světelným zdrojem s automatickým řízením intenzity a jedinou detekční jednotkou. Detekční jednotka musí mít integrovaný detektor, tj. bez nutnosti přenosu signálu pomocí optických vláken. | ANO / NE | uvede účastník |
| Pro nastavení roviny vzorku vůči elipsometru je využíván signál měřicího svazku. Signál musí umožnit vyhodnocení intenzity i pozice svazku. | ANO / NE | uvede účastník |
| Měřící svazek lze fokusovat pomocí na pracovišti dostupných fokusačních nástavců s možností jejich kalibrace. | ANO / NE | uvede účastník |
| Měření je možné i v kombinaci s na pracovišti dostupnými teplotními stolky, s kalibrací vlivu optických průzorů. | ANO / NE | uvede účastník |
| Rozsah pracovních teplot min. 15 – 35 °C | ANO / NE | uvede účastník |
| Ovládací a vyhodnocovací software musí být dodán v dostatečném množství pro alespoň 5 současných instalací, tj. alespoň 5 uživatelů může současně, nezávisle na sobě analyzovat naměřená data. | ANO / NE | uvede účastní |
| Dodaný software musí umožňovat obsáhlé možnosti modelování, včetně možnosti výstavby vlastních modelů. Mimo jiné musí software obsahovat tyto modely a funkce: - Parametrické modelování s interaktivními modely oscilátorů typu Lorentz, Tauc-Lorentz, Cody-Lorentz, Gauss, Drude, Tanguy a další - Aproximace efektivního prostředí (EMA): Bruggeman, Maxwell-Garnett - Fitování pomocí B-spline křivky - Automatické odhadnutí tloušťky (pre-fit) - Vícevzorková analýza pro eliminaci korelace parametrů - Knihovna známých materiálů s možností volného rozšiřování a importu dat - Automatická detekce HW příslušenství, například připojení fokusačních nástavců | ANO / NE | uvede účastník |
| Autorizovaný servis poskytující záruční a pozáruční servis | ANO / NE | uvede účastník |
| Doba servisního zásahu do 15 dnů od nahlášení závady | ANO / NE | uvede účastník |
| Uživatelský manuál pro přístroj v českém nebo anglickém jazyce | ANO / NE | uvede účastník |
| Zaškolení 4 osob v délce min. 2h | ANO / NE | uvede účastník |

Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.