Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka termokamery pro FBI

Dodávka termokamery pro FBI

Výrobce termokamery:				doplní účastník

Přesné typové označení termokamery:		doplní účastník

Předmětem dodávky je termokamera včetně vyhodnocovacího software a příslušenství. Termokamera bude sloužit pro výuku a výzkum včetně požárních zkoušek a záznamu dynamických jevů. Tomuto zaměření musí odpovídat jak termokamera, tak vyhodnocovací software.

Dodávka termokamery musí mít min. následující části a příslušenství a musí splňovat alespoň následující kritéria:

- Minimální požadavky:

- Rozlišení: 1024 x 768 nebo vyšší

- Citlivost: 20 mK nebo lepší (při běžné teplotě)

- Teplotní rozsah: -20 °C až + 2000 °C nebo větší

- Přesnost: ± 1 °C nebo lepší v rozsahu 10 °C až 100 °C, jinak ± 2 % (nebo ± 2 °C) nebo lepší

- Možnost ukládání radiometrických snímků na standardní paměťovou kartu (SD, mikro SD apod.)

- Digitální kamera pro možnost současného ukládání vizuálního obrazu

- Možnost časosběrných snímků v nastavitelném intervalu minimálně 30 sec až 6 hod

- Záznam radiometrického videa (videosekvence) na paměťovou kartu: min 30 Hz při plném rozlišení

- Streamování radiometrického videa (videosekvence) do PC:

  - Min. 120 Hz při plném rozlišení

  - Min. 240 Hz při sníženém rozlišení

  - Pokud je pro streamování do PC potřebný speciální software, bude součástí dodávky i tento software

- Zorný úhel objektivu (horizontálně): 26°až 30°

- Minimální vzdálenost pro zaostření: alespoň od 0,5 m

- Barevný dotykový displej

- Možnost nastavení různých barevných palet pro radiometrické snímky

- Možnost základního vyhodnocení radiometrického snímku přímo na displeji (body, oblasti, minimální, maximální a průměrné teploty)

- Možnost diferenčního měření teploty oproti referenční teplotě

- Přenosné provedení pro práci venku

- Videovýstup (pro připojení monitoru apod.)

- Možnost v budoucnu pořídit IR teleobjektiv nebo IR širokoúhlý objektiv

- Obsluha kamery v českém jazyce

- Součástí dodávky dále bude:

- Baterie (akumulátory) pro celkově minimálně 4 hod provozu

- Nabíječka baterií

- Síťový zdroj

- Robustní stativ s polohovací hlavicí

- Kabely pro propojení s PC a monitorem

- Kalibrační list

- Návod k obsluze v českém jazyce

- Přepravní kufr

- IR inspekční okno, umožňující po jeho instalaci do bezpečnostního štítu zaznamenávat přes něj průběh prováděných zkoušek

- Vyhodnocovací software (1 licence) pro potřeby vědy a výzkumu umožňující zejména kompletní analýzu termografických snímků (měřící oblasti, teplotní profily, izotermy, histogramy apod.), analýzu časových řad u pořízených termografických sekvencí, možnost radiometrických dat přímo v reálném čase. Pokročilá práce s radiometrickým videem (videosekvencemi), včetně střihu, slučování sekvencí apod. Možnost exportu termografického videa do běžných „netermografických“ videoformátů (např. AVI apod.). Software musí být kompatibilní s dodanou termokamerou a musí umožnit i zpracování termografických záznamů (snímky, videosekvence) z již na FBI VŠB-TUO používané termokamery FLIR T640. Software musí být kompatibilní s OS WINDOWS 11.

- Předvedení a jednodenní zaškolení obsluhy v místě dodání