Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Plynový chromatograf pro stanovení sirných látek

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoukanálového plynového chromatografu s možností stanovení ultrastopových koncentrací sirných látek po kryogenní prekoncentraci a SCD chemiluminiscenčním detektorem. Druhý kanál bude vybaven Split/Splitless injektorem a FID a TCD detektory pro analýzu permanentních plynů a lehkých uhlovodíků.

Zařízení bude obsahovat:

- Plynový chromatograf dvoukanálový

- PTV inlet s programovatelnou teplotou chlazený LN2

- SCD detektor pro stanovení sirných látek

- S/SL inlet na druhém kanále s předřazeným nástřikovým ventilem a smyčkou

- TCD a FID detektory v sérii, s možností rozdělení

- Nástřik plynovou smyčkou s 6cestným ohřívaným ventilem. Smyčka 0,25 ml, náhradní smyčka 0,5 ml, 1,0 ml a 2 ml

- Možnost přímého propojení PTV injektoru a SCD detektoru přes restriktor pro stanovení celkové síry bez separace

- 10cestný ohřívaný ventil pro možnost řazení dvou kolon

Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, základní zaškolení uživatelů na obsluhu a údržbu zařízení, doplňkové školení SW (4 osoby, minimálně 1x6 hodin) a aplikační podpora – příprava jedné metody aplikačním specialistou (1x6 hodin) v místě plnění.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Plynový chromatograf pro stanovení sirných látek musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Specifikace pece plynového chromatografu |  |  |
| Pec plynového chromatografu s nastavením teploty nejméně do 450 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost nastavení alespoň 20 teplotních ramp | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální rychlost ohřevu pece v teplotním rozsahu pece 50 až 300 °C | min. 40 °C/min | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rychlé chlazení pece (max. 4,5 min při chlazení ze 450 °C na 50 °C) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Inlet S/SL plynového chromatografu |  |  |
| S/SL inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Splitovací poměr S/SL inletu alespoň 5000:1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost použití alternativních nosných plynů (N2, H2, Ar) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nástřik plynovou smyčkou s 6cestným ohřívaným ventilem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Inlet PTV plynového chromatografu |  |  |
| Injektor umožňující S/SL režim, režim nástřiku velkých objemů. Kryogenní a teplotně řízený nástřik | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Chlazení kapalným dusíkem až do -160 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nástřik ohřevem | min. 700 °C/min | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Maximální teplota | minimálně 400 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Elektronicky řízené průtoky plynů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost použití alternativních nosných plynů (N2, H2, Ar) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dewarova nádoba s příslušenstvím pro zajištění provozu s LN2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Chemiluminiscenční detektor pro síru (SCD) |  |  |
| Citlivost a selektivita pro sirné látky (lepší než 1 pg/s pro dimethylsulfid) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Linearita minimálně 4 řády | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektronicky řízené průtoky plynů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stabilita lepší než 10 % RSD za 24 hodin | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Selektivita S/C lepší než 107 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SCD maintenance kit | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plameno-ionizační detektor (FID) |  |  |
| FID detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Lneární rozsah detekce | alespoň 107 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Citlivost detekce | <1.5 pg C/s (měřeno pro tridekan) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Maximální provozní teplota detektoru | alespoň 450 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Jetanizer jako alternativní možnost pro konverzi látek na methan | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| FID maintenance kit | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotně-vodivostní detektor (TCD) |  |  |
| TCD detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Lineární rozsah detekce | alespoň 105 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Minimální detekční limit 400 pg tridekanu/mL v proudu helia | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální provozní teplota detektoru | alespoň 400 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Možnost použití alternativních nosných plynů (N2, H2, Ar) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ventilová sestava |  |  |
| 6cestný ohřívaný ventil s plynovou smyčkou | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| S/SL injektor za smyčkou (možnost splitování nástřiku smyčkou, možnost nástřiku stříkačkou) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost použití alternativních nosných plynů (N2, H2, Ar) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 10cestný ohřívaný ventil pro možnost řazení dvou kolon | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství |  |  |
| Příslušenství pro instalaci | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kolona vhodná pro analýzy ultrastopových množství sirných látek | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kolona univerzální inert, nepolární, 30 m. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kolona pro separaci permanentních plynů (molekulové síto 50 m) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Thermal desorption (TD) trubičky pro prekoncentraci sirných látek, 1 sada | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Redukční ventily pro 50 l tlakové láhve: helium, vzduch, kyslík, vodík | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vyhodnocovací software + pracovní stanice |  |  |
| PC s LED/LCD monitorem, klávesnice a myš | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řídící a vyhodnocovací software | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.