Příloha 1 Technická specifikace

Technická specifikace pro údržbu přístrojů

Veřejná zakázka: Servisní služby pro údržbu přístrojů

Předmětem veřejné zakázky je zajištění jednorázových servisních služeb pro údržbu přístrojů:

Pulsní laserový systém Vitara, Astrella firmy Coherent, typ: Astrella-V-UPS-1K, výr. číslo: SSC.1309797.10000. Součástí servisu je optimalizace výkonu chladícího okruhu pro ultra-rychlé laserové systémy, včetně výměny provozních kapalin a vyčištění okruhu. Dále přesné naladění optických komponent a optimalizace dutiny mimo oblast mírného poškození krystalu. Optimalizace výstupního profilu svazku a optimalizace Single pass amplifier výstupu. Naladění pulzního kompresoru na výstupní hodnoty délky pulzu < 90 fs. Justáž výstupního svazku pulsního laserového oscilátoru a pulsního zesilovače, maximalizace výstupního výkonu a stability svazku,

Systém optického parametrického zesilovače Opera firmy Coherent, typ: Opera-Solo, výrobní číslo: T08U2N3K, T19872. Naladění optického parametrického zesilovače Opera v celém spektrálním rozsahu. Justáž nelineárních krystalů, generace superkontinua, rezonančních optických obvodů, justáž vyclonění svazku a odrazných zrcadlových systémů. Součástí servisu je také měření parametru výstupního pulsního svazku v závislosti na nastavené vlnové délce v celém spektrálním rozsahu optického parametrického zesilovače.

Aparatura fyzikální depozice z par PVD firmy Prevac, typ: Prevac-Projekt547, výr. číslo: 70-0000-0000-00547. Údržba systému zahrnuje utěsnění vakuové komory na UHV, výměnu všech kontaktních a těsnících elementů systému, kontrola tlaku a úniku vákua pomocí He senzoriky. Součástí je údržba všech vákuových měřidel, magnetronových zdrojů, vákuového ohřívače, přídavných motorů a manipulátoru vzorku. Nedílnou součástí servisu je instalace elipsometru RC2-DI firmy Woollam, který je v současnosti užíván zadavatelem, pro měření Muellerovy matice vzorků během depozice. Součástí je instalace oken (průzorů) odpovídající propustnosti, justáž systémů, kalibrace a testovací měření. Průzory má zadavatel již k dispozici.

Laserové litografické zařízení 4Pico Litho, typ: Pikomaster100, výr. číslo: 8. Údržba systému zahrnuje vyčištění fokusační optiky litografu, servis xy posunů a pohybu stolku pro uchycení vzorku, z-ového pohybu laserové optické hlavy. Součástí je kontrola funkce laserových diod a řídící elektroniky, případně výměna vadných elektronických součástek. Nedílnou součástí servisní kontroly je inspekce vákuových systémů a vákuových cest a výměna provozních kapalin kompresoru. Dále se jedná o servis spin-coateru.