Technická specifikace

Pec pro odstraňování organických pojiv z keramických dílů při nízkých teplotách

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pece pro odstraňování organických pojiv z keramických dílů 
při nízkých teplotách (pec pro debinding).

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti 
a zaškolení obsluhy v rozsahu min. 1 hodiny.

Výrobce pece: 			doplní účastník

Přesné typové označení pece:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Pec pro odstraňování organických pojiv z keramických dílů při nízkých teplotách musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Pec vhodná pro debinding (odstraňování organických pojiv) při nízkých teplotách; přesné řízení v pásmu RT–600 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objem pracovního prostoru | min. 8 litrů | účastník uvede ANO/NE |
| Max. pracovní teplota | min. 1100 °C | účastník uvede ANO/NE |
| Rovnoměrnost teploty | ± 10 K, stabilní regulace nízkých teplot (RT–600 °C) | účastník uvede ANO/NE |
| Doba náhřevu na Tmax (bez zátěže) | max. 120 minut | účastník uvede ANO/NE |
| Jmenovitý příkon | max. 8 kW | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení | 3/N/PE, 400 V, 50 Hz | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost zařízení | max. 100 kg | účastník uvede ANO/NE |
| Úprava spalin | integrovaný systém dohořívání výfukových plynů – kombinace termického a katalytického afterburningu; katalyzátor je součástí dodávky | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost zpracování organických složek | min. 70 g na vsázku | účastník uvede ANO/NE |
| Odvod spalin | Zařízení musí mít vývod pro napojení na externí odtah spalin; dodavatel uvede parametry odtahu (průměr přípojky, průtok vzduchu, teplota spalin) | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení (průměr přípojky, průtok vzduchu, teplota spalin) |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.