Příloha č. 1 – Technická specifikace

Dodávka a instalace 400 MHz NMR spektrometru

Předmětem je pořízení, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy pro práci na 400 MHz spektrometru nukleární magnetické rezonance (NMR) s vysokým rozlišením a příslušenstvím pro rutinní NMR experimenty se vzorky v kapalné fázi. Požadovaný přístroj musí být z nové generace 400 MHz NMR spektrometrů s vysokým rozlišením a musí být založen na nejnovějších elektronických technologiích.

Dodávka a instalace 400 MHz NMR spektrometru:

Výrobce NMR spektrometru: 			doplní účastník

Přesné typové označení NMR spektrometru: 	doplní účastník

Zařízení musí mít min. následující části a příslušenství a musí splňovat alespoň následující kritéria:

1. Magnet

- Aktivně stíněný supravodivý magnet 400 MHz (min. 9 T) s otvorem 54 mm.

- Magnet vybaven korekčními cívkami zajišťujícími homogenitu magnetického pole

- Magnet vybaven korekčními cívkami zajišťujícími homogenitu magnetického pole poskytující pološířku (FWHM) 1H signálu zbytkového CHCl3 v CDCl3 může být nejvýše uvede účastník, max. však 0,5 – hodnotící kritérium č. 2.2 Hz při teplotě 25 °C bez rotace kyvety (5 mm)

- Počet RT shimmovacích cívek účastník uvede počet, min. však 25 – hodnotící kritérium č. 2.3

- Součástí dodávky bude antivibrační systém a systém monitorování hladiny kryogenů v reálném čase

- Interval plnění kapalného hélia účastník uvede počet dnů, min. však 300 – hodnotící kritérium č. 2.6 dní, kapalného dusíku min. 14 dní.

- Dodávka zahrnuje zařízení pro doplňování zkapalněných plynů (He, N₂) – transfer line a nitrogen refill kit.

- Autosampler s kapacitou účastník uvede kapacitu, min. však 24 – hodnotící kritérium č. 2.5 pozic.

2. Sonda a konzole

- Alespoň 2-kanálová sonda s minimálním požadavkem umožňujícím měření ¹H, a ³¹P–¹⁵N jader 1D i gradientních 2D experimentů, vybavená automatickým laděním a matchováním

- Konzole se širokopásmovým RF systémem, generátorem tvarovaných pulzů a inverzní detekcí

- Pulzní gradienty účastník uvede hodnotu, min. však 50 – hodnotící kritérium č. 2.4 G/cm (z-směr)

- Sonda s možností měření při regulované teplotě alespoň účastník uvede teplotu, max. však -100 (mínus sto) – hodnotící kritérium č. 2.7 až účastník uvede teplotu, min. však 150 (plus 150) – hodnotící kritérium č. 2.8 °C

- Počet kanálů: účastník uvede počet, min. však 2 – hodnotící kritérium č. 2.1 RF kanály + samostatný kanál pro ²H lock (dostatečné pro rutinní měření ¹H a X-jader). Pokud má zařízení pouze 2 RF kanály, musí konzole umožňovat oficiální HW upgrade z 2 RF na 3 RF kanály bez nutnosti výměny celé konzole.

- Dodávané zařízení dále umožňuje (jedná se o parametry, které jsou předmětem hodnocení Veřejné zakázky a dodávané zařízení daný parametr musí splňovat, pokud se k tomu Dodavatel v rámci hodnocení Veřejné zakázky zaváže (tedy uvede ANO)):

  - Umožňuje zařízení měření v rozsahu jader na BB kanálu 31P–109Ag (všechna jádra)? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.9]

3. Regulace teploty v sondě

- Modul pro automatické řízení a kontrolu teploty pro sondy na vzorky v kapalné fázi.

- Jednotka umožňující měření sondy při proměnné teplotě v rozsahu alespoň −30 až +80 °C bez nutnosti chlazení výparníkem kapalného dusíku.

- Kompatibilita s dodaným systémem pro dodávku suchého vzduchu.

- Stabilita regulace teploty ±0,1 °C.

4. Software

- Balík softwaru pro řízení spektrometru (vč. remote control), akvizici a zpracování dat s časově neomezenou licencí.

- Podpora všech standardních 1D a 2D experimentů a s modulem pro automatizovaná měření (např. ICON-NMR (TopSpin) nebo Walkup NMR (Delta NMR) nebo ekvivalent).

- SW pro off-line zpracování a vyhodnocování dat s neomezeným počtem uživatelských licencí.

- Zahrnuty aktualizace min. po dobu záruky a kompatibilita s budoucími verzemi OS (Win/Linux).

5. Příslušenství pro měření

- Sada min. 24 standardních 5 mm spinnerů pro měření v rozsahu alespoň 0–80 °C.

- Sada min. 5 spinnerů pro měření při širším teplotním rozsahu.

- Min. 40 ks 5 mm NMR kyvet kompatibilních s dodaným 400 MHz spektrometrem.

6. Pracovní stanice

- Plnohodnotná pracovní stanice pro akvizici, zpracování a sdílení dat.

- Min. 64 GB RAM (2×32 GB), 1× 2 TB NVMe SSD (OS), 1× 2 TB SATA SSD (pracovní úložiště), 2× 4 TB HDD v RAID1 (záloha dat).

- Procesor s výkonem min. 50 000 bodů dle „CPU Mark“ (dostupné na www.cpubenchmark.net), ke dni zahájení Veřejné zakázky (dle přílohy č. 7a Zadávací dokumentace), nebo později (pokud procesor není v příloze č. 7a Zadávací dokumentace uveden).

- Grafická karta s výkonem min. 15 000 bodů dle „G3D Mark“ (dostupné na www.videocardbenchmark.net), ke dni zahájení Veřejné zakázky (dle přílohy č. 7b Zadávací dokumentace), nebo později (pokud procesor není v příloze č. 7b Zadávací dokumentace uveden) a min. 16 GB GDDR6 pamětí.

- 2× 32" IPS/OLED 4K UHD zobrazovací jednotka.

- USB klávesnice + myš, interní CD/DVD RW mechanika, BW laserová tiskárna A4 s duplexem.

7. Zařízení pro dodávku suchého vzduchu

- Kompletní systém sestávající z: šnekového bezolejového kompresoru se vzdušníkem, filtrů, sušičky vzduchu a rozvodů (nízkotlaké potrubí, ventily), včetně instalace (připravenost zajistí kupující).

- Systém musí zajišťovat tlak a rosný bod požadovaný pro NMR provoz.

- Vibrace kompresoru musí být efektivně tlumeny tak, aby neovlivňovaly provoz NMR ani dalších přístrojů v okolí.

- Maximální hlučnost kompresoru ≤ 60 dB (ve vzdálenosti 1 m).

8. Kryogeny

- Dodávka kapalného hélia a kapalného dusíku nutná pro kompletní zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy.

- Dodané množství musí pokrývat instalaci, základní školení a minimálně 2 týdny provozu.

- Zahrnuto zapůjčení přepravních nádob a doprava.

9. Dewar

- Přenosná Dewarova nádoba na kapalný dusík o min. objemu 100 l

10. UPS pro PC a pro NMR komponenty

- s SW/HW konfigurací pokrývající případné mikro-výpadky proudu v rozvodné síti 230V.

11. Záruka a servis

- Záruka min. 36 měsíců.

- Servisní zásah do max. 48 h od nahlášení poruchy.

- Dodavatel musí zajistit dostupnost náhradních dílů po dobu min. 10 let po uplynuti záruky.

- Servisní technici dodavatele musí být certifikováni.

12. Školení

- Základní zaškolení obsluhy min. 3 dny, v místě instalace.

- Pokročilé aplikační zaškolení operátora, v délce min. 2 dny.

- Školení musí zahrnovat i rutinní údržbu, správu dat, zálohování a základní diagnostiku poruch.