Technická specifikace

Univerzální vibračně-klimatický zkušební systém s rozšířenou bezpečnostní výbavou 
pro testování akumulátorů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vibračně-klimatického zkušebního systému, jakožto komplexní technologické sestavy určené k provádění jednoosých mechanických a environmentálních zkoušek technických vzorků ve vertikální nebo horizontální orientaci. V dané ose zkušební systém umožňuje provádět zkoušky 
ve formě vibrací nebo rázových zatížení (šoků). Zkušební systém je tvořen čtyřmi funkčně propojenými částmi:

- elektrodynamický vibrační systém pro směrově volitelné jednoosé zatěžování vibracemi nebo rázy,

- řídicí a měřicí jednotka umožňující přesné řízení zkoušek dle mezinárodních norem, například IEC, ISO nebo MIL,

- vibrační klimatická komora s rozšířenými bezpečnostními funkcemi pro testování vzorků včetně akumulátorových jednotek dle klasifikace EUCAR hazard level 5 (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení),

- chladicí jednotka zajišťující tepelnou stabilitu klimatické komory při simulaci extrémních provozních podmínek.

Systém umožňuje simulaci reálného namáhání testovaných vzorků v kombinaci vibrací, rázů, teplotních extrémů a vlhkosti a je určen pro životnostní, výkonnostní i bezpečnostní zkoušky. Díky integrovaným bezpečnostním prvkům představuje ideální řešení pro testování energetických úložišť i dalších citlivých technických celků.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, sestavení, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.

Výrobce elektrodynamického vibračního systému:	doplní účastník

Přesné typové označení elektrodynamického vibračního systému:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Výrobce vibrační klimatické komory:	doplní účastník

Přesné typové označení vibrační klimatické komory:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Výrobce chladícího systému:	doplní účastník

Přesné typové označení chladícího systému:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Univerzální vibračně-klimatický zkušební systém s rozšířenou bezpečnostní výbavou 
pro testování akumulátorů musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

Elektrodynamický vibrační systém

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Nominální síla SINE | min. 72 kN | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Nominální síla RANDOM | min. 72 kN | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Nominální síla SHOCK | min. 170 kN | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Síla vysokorychlostní Shock (100g/11ms) | min. 160 kN | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozměr armatury | min. 440 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Frekvence | min. 5 Hz – 2000 Hz | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Frekvence při sníženém výkonu | až 5000 Hz | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Výchylka | min. 3“ pk-pk | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Způsob chlazení vibračního systému | vzduchem | účastník uvede ANO/NE |
| Zrychlení SINE | min. 900 m/s2 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Zrychlení RANDOM | min. 600 m/s2 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Zrychlení SHOCK | min. 1900 m/s2 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rychlost SINE | min. 1.9 m/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rychlost SHOCK | min. 2.5 m/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rychlost pro vysokorychlostní SHOCK, plně automatické nastavení zesilovače | min. 3.5 m/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Schopnost systému provést zkoušku SINE se zátěží min 400 kg (váha vzorku) v ose Z se zrychlením | Min. 10 g | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Schopnost systému provést zkoušku SINE se zátěží min 400 kg (váha vzorku) v ose X a Y se zrychlením | min. 10 g | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Užitné zatížení armatury | min. 950 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Hmotnost armatury | max. 75 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Hmotnost budiče vibrací | max. 3800 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Způsob vedení armatury odvalováním | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka kabeláže budič-řídící jednotka-zesilovač | min. 10 m | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Izolace budič-budova | vzduchové měchy | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická teplotní ochrana budící cívky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Indukční měření nulové pozice armatury | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické nastavení buzení (gain) po zapnutí zesilovače | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatický systém pro vyrovnání pozice armatury | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické nastavení otáček chladícího ventilátoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická optimalizace spotřeby elektrické energie shakeru a ventilátoru v závislosti na výkonovém požadavku dané vibrační zkoušky (bez nutnosti zásahu obsluhy) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektricky poháněný mechanismus sklopení shakeru do horizontální pozice pro připojení kluzného stolu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní mezi vibračním systémem a vibrační klimatickou komorou (synchronizace vibrační a teplotního cyklu, bezpečnostní prvky v případě poruchy jednoho ze systémů) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kloubový odvod chladícího vzduchu pro změnu pozice shakeru mezi vertikálními a horizontálními vibracemi | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vedený Head Expander o min. rozměru 1000x1000 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vodící system Head Expanderu pro vyšší odolnost vůči klopným momentum | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál Head Expanderu | Magnesium | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost Head Expanderu | max. 215 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Frekvenční rozsah vedeného Head Expanderu | min. 0 až 2 000 Hz | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Provedení Head Expanderu umožňující bezpečné použití s vibrační klimatickou komorou pro zkoušky baterií, v případě zahoření baterie dojde k vyplnění vzduchové mezery mezi Head Expanderem a dnem zkušební komory dosednutím tepelné bariéry na dno komory (zamezení úniku škodlivých plynů do prostředí laboratoře) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tepelná bariéra Head Expanderu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Horizontální kluzný stůl s možností výměny kluzných desek o různé velikosti uživatelem a možnosti upnutí vzorku přímo na ložiska kluzného stolu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tepelná bariéra kluzného stolu umístěna mezi kluznou deskou a ložisky kluzného stolu pro jednoduchou výměnu kluzných desek a možnosti provozu s klimatickou komorou a snížení celkové pohyblivé hmotnosti | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přímé spojení kluzného stolu s klimatickou komorou bez nutnosti montáže tepelné bariéry | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mechanická ložiska kluzného stolu bez olejového hospodářství a hydraulické jednotky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Velikost větší kluzné desky | min. 1050x1050 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Velikost menší kluzné desky | min. 400x400 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Kontinuální Pitch moment kluzného stolu | min. 65 kNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální Pitch moment kluzného stolu | min. 170 kNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Kontinuální Roll moment kluzného stolu | min. 17 kNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální Roll moment kluzného stolu | min. 200 kNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Kontinuální Yaw moment kluzného stolu | min. 65 kNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální Yaw moment kluzného stolu | min. 170 kNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Materiál kluzných desek | Magnesium | účastník uvede ANO/NE |
| Frekvenční rozsah kluzného stolu | min. 0 až 2 000 Hz | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Dno pro zkušební komoru integrované do rámu kluzného stolu vybavené bezpečnostním prvkem pro testování baterií; tento prvek tvoří ochranný límec obepínající vnitřní rám kluzného stolu, který splňuje požadavky na hazard level 5 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Provedení kluzného stolu umožňující klimatické a teplotní zkoušky s vibrační klimatickou komorou v rozsahu min. -40 °C až +160 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Oddělitelný rám vibračního systému od rámu kluzného stolu (tzn. rám vibračního systému a rám kluzného stolu jsou mechanicky oddělitelné a opět spojitelné, tzv. není "comboframe") | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plná kompatibilita vibračního systému s vibrační klimatickou komorou | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Řídící jednotka k vibračnímu systému

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Počet vstupních kanálů | min. 12 | účastník uvede ANO/NE |
| Počet výstupních kanálů | min. 4 | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilita vstupů | charge, voltage, IEPE | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení A/D a D/A převodníků | min. 32 bit | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní a výstupní vzorkovací frekvence | min. 100 kHz | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost předdefinovaných vibračních zkoušek dle zkušebních norem IEC, JIS, ISO, MIL, ASTM, ISTA, JASO | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software SINE, SINE resonance DWELL, SINE Amplitude DWELL, SINE Limit control | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software RANDOM, RANDOM PSD Limit control | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software SINE on RANDOM | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software SHOCK | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jazyk ovládacího software | anglický nebo český | účastník uvede ANO/NE |
| 2ks řídící akcelerometr IEPE, 10 mV/g, teplotní rozsah -40 °C až +160 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní | Ethernet | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.
Vibrační klimatická komora k vibračnímu systému

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Objem | min. 2100 l | účastník uvede ANO/NE |
| Rozměry zkušebního prostoru, šířka x výška x hloubka | min. 1380 x 1080 x 1380 mm | účastník uvede ANO/NE |
| Vnější rozměry zkušební komory, šířka x výška x hloubka | max. 1850 x 3050 x 4000 mm | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost komory | max. 2800 kg | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní rozsah | min. -65 °C až 180 °C | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost ohřevu dle ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2 (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) | min. 10 K/min | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost chlazení dle ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2 (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) | min. 10 K/min | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní kompenzace pro teplotní zkoušky | min. 8000 W | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní odchylka pro teplotní zkoušky, časová | max. ±0.8 K | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní odchylka pro teplotní zkoušky, prostorová | max. ±2.0 K | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vlhkosti | min. 10-95 % r.v. | účastník uvede ANO/NE |
| Vlhkostní odchylka, časová | max. ± 3.0 % | účastník uvede ANO/NE |
| Dveře komory jednokřídlé, se závěsem vlevo | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Okno ve dveřích komory, vícevrstvé, vč. osvětlení zkušebního prostoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozměry okna ve dveřích komory | min. 400 x 550 mm | účastník uvede ANO/NE |
| Měření vlhkosti kapacitním senzorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Chladivo s GWP hodnotou menší než 1400 na obou stupních chlazení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vodou chlazený kondenzátor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zásobník na vodu s automatickým doplňováním o objemu min. 18 l vč. výstrahy při nedostatku vody | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zkušební prostor zhotoven z ušlechtilé nerezové oceli | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimálně 2 průchody o Ø 125 mm včetně zátek | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní | USB/Ethernet/RS232 | účastník uvede ANO/NE |
| 4x digitální vstup, 4x digitální výstup s bezpotenciálními kontakty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plné dno komory pro zkoušky bez vibrací | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přetlaková membrána pro bezpečné použití s vibračním systémem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Posuv komory vlevo a vpravo, délka kolejnic min. 4 m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Energetický řetěz pro vedení médií (např. chladící voda a elektrické kabely) pro pohyb komory | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektrický nastavitelný posuv výšky zkušebního prostoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah volné výšky pod zkušebním prostorem (pro umístění vibračního systému) | až 2200 mm | účastník uvede ANO/NE |
| Dno komory pro vertikální vibrace, kompatibilní s Head Expanderem vibrační systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Těsnící systém umožňující bezpečné spojení dna komory a Head Expanderu a provádění vibračních zkoušek s bateriemi | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pozice dna komory pro vertikální vibrace a Head Expanderu v jedné rovině | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní systém umožňující uzavření vzduchové mezery mezi dnem komory pro vertikální vibrace a Head Expanderem v případě zahoření baterie a zamezení úniku škodlivých plynů do laboratoře | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Provedení vibrační komory v souladu s EUCAR min. hazard level 5 pro zkoušky s Lithium-ion bateriemi (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální rozsah dodávky dle EUCAR hazard level 5 (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení): • Vizuální a akustický alarm • Systém elektronických zámků zkušebního prostoru • Přetlaková klapka s průtokem min. 1300 l/s • Jednotka pro přísun čerstvého vzduchu z laboratoře s frekvencí výměny objemu vzduchu zkušebního prostoru až 30x za hodinu • Ochrana průchodů proti nežádoucímu uvolnění v případě přetlaku / výbuchu • Systém pro odvod škodlivých plynů, peristaltická pumpa • Detekce požáru, pomocí CO plyn jednotky s měřícím systém v rozsahu 0 až 1000 ppm • Inertizace dusíkem zkušebního prostoru komory s frekvencí výměny objemu dusíku zkušebního prostoru až 10x za hodinu • Příprava pro vysokotlaký systém vodní mlhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost realizovat samostatné klimatické nebo klimaticko-vibrační testy pro běžné vzorky bez nutnosti aktivovat ochranu hazard level 5 (či rovnocennou ochranu) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém drenáže odvodu vody v případě požárního zásahu dna komory pro vertikální vibrace pro zkoušky s bateriemi | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mechanická a řídící kompatibilita klimatické komory s vibračním systémem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software (SW) pro dálkové ovládání komory (spouštění a vypínání komory, možnost vytváření teplotních profilů, monitor běhu komor) v angličtině a češtině. Požadujeme 1x trvalou licenci SW. Podpora drag&drop funkcí (tj. přetahování myší v aktivním okně). Kompatibilní s MS Windows 11 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Akreditovaná kalibrace teploty dle ČSN EN ISO/IEC 17025 (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) ve dvou bodech po zprovoznění na místě vč. vystavení kalibračního protokolu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Akreditovaná kalibrace vlhkosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) ve dvou bodech po zprovoznění na místě vč. vystavení kalibračního protokolu | ANO | účastník uvede ANO/NE |

## Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Chladící systém pro vibrační klimatickou komoru

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Plná kompatibilita s vibrační klimatickou komorou | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dodávka průmyslového chladič vody a tlakově uzavřeného chladícího okruhu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Venkovní umístění jednotky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Provozní médium | voda + glykol | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce/zařízení musí splňovat požadavky nařízení Komise (EU) 2016/2281 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Použité chladivo s hodnotou GWP nižší než 500 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Regulace výkonu | 0 až 100 % | účastník uvede ANO/NE |
| Objem integrované akumulační nádoby | min. 250 l | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost chladící jednotky | max. 700 kg | účastník uvede ANO/NE |
| Rozměry chladící jednotky šířka x výška x hloubka | max. 600 x 1600 x 1800 mm | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.