Technická specifikace

Technologie plynové chromatografie pro analýzu kapalných a plynných paliv

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plně funkční technologie plynové chromatografie pro analýzu kapalných a plynných paliv, vč. SW a příslušenství.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.

Výrobce zařízení: 			doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:	doplní účastník

Technologie plynové chromatografie pro analýzu kapalných a plynných paliv musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Technologie plynové chromatografie pro analýzu kapalných a plynných paliv musí obsahovat minimálně 2 nezávisle na sobě řiditelné plynové chromatografy, řídící a vyhodnocovací software a PC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pec plynového chromatografu pro analýzu kapalných paliv musí splňovat minimálně tyto parametry: - Rozsah pracovní teploty -20 °C až 450 °C - Možnost nastavení 20 teplotních ramp - Rychlost ohřevu pece 35 °C/min v celém teplotním rozsahu pece - Přesnost nastavované teploty min. na 0,1 °C - Chlazení pece z teploty 450 °C na 50 °C za max. 4 minuty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plynový chromatograf pro analýzu kapalných paliv musí disponovat min. 2 inlety První inlet musí splňovat minimálně tyto parametry: - S/SL inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů - Splitovací poměr S/SL inletu až 7500:1 - Snadná a rychlá výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí - Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C - Možnost použití nosných plynů – He, N2, H2, Ar - Možnost použití kapilárních kolon různých výrobců Druhý inlet musí splňovat minimálně tyto parametry: - Inlet vhodný pro provádění analýz simulované destilace pro vzorky uhlovodíků min. do teploty varu 700 °C (např. dle ČSN EN 15199-3, ASTM D7169 – 23)* - Inlet vhodný pro provádění analýz simulované destilace pro vzorky uhlovodíků min. do teploty varu 500 °C (např. dle ČSN EN ISO 3924, ASTM 2887-24)* | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plynový chromatograf pro analýzu kapalných paliv musí být osazen min. 2 FID detektory (Flame Ionization Detector), které musí splňovat minimálně tyto parametry: - Elektronická kontrola provozních plynů - Rychlost sběru dat alespoň 500 Hz - Max. provozní teplota detektoru: min. 450 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plynový chromatograf pro analýzu kapalných paliv musí být osazen systémem pro automatický nástřik kapalných vzorků (autosampler) minimálně s těmito parametry: - Kapacita autosampleru alespoň 75 vialek vzorků (min. 1,5 ml) - Možnost dávkování vzorků v širokém rozmezí objemů, a to minimálně od 10 nL do 200 µL - Nastavitelná rychlost pístu pro dávkování velkoobjemových a viskózních vzorků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Autosampler plynového chromatografu s možností temperace vzorků o objemu min. 1,5 ml min. v rozsahu teplot 5 °C až 20 °C | min. pro 75 vzorků | účastník uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení ! hodnoticí kritérium B ! |
| Součástí dodávky musí být minimálně: - Kolona pro SimDist analýzu uhlovodíků s teplotou varu min. do 700 °C - Teplotní odolnost kolony min. 400 °C - Kolona musí být kompatibilní s inletem a detektorem plynového chromatografu | ANO | ANO |
| Pec plynového chromatografu pro analýzu plynných paliv musí splňovat minimálně tyto parametry: - Max. pracovní teplota 450 °C - Možnost nastavení 20 teplotních ramp - Rychlost ohřevu pece 35 °C/min v celém teplotním rozsahu pece - Přesnost nastavované teploty min. na 0,1 °C - Chlazení pece z teploty 450 °C na 50 °C za max. 4 minuty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální vlastnosti technologie pro analýzu plynných paliv: - Paralelní zapojení detektorů min. FID a TCD detektoru (Thermal Conductivity Detector) - Společné dávkování vzorku na oba detektory pomocí dvou plynových smyček - Možnost výměny plynových smyček + vyměnitelné plynové smyčky o objemu 0,5 ml a 1 ml pro každý detektor - Ventilová soustava pro analýzu vybraných permanentních plynů (min. CO2, CO, H2, O2) a lehkých uhlovodíků v rozsahu min. C1-C5 - Součástí dodávky musí být systém kolon pro analýzu min. lehkých uhlovodíku C1-C5 a plynů CO2, CO, H2 a O2 - Systém ventilového řešení pro analýzu min. lehkých uhlovodíku C1-C5, plynů CO2, CO, H2 a O2 v čase nižším než 15 minut. - Ventilové řešení musí být umístěno v boxu s ohřevem a řízením teploty min. v teplotním rozsahu 30 až 90 °C - S/SL injektor za každou dávkovací smyčkou pro možnost ředění vzorků - Zachování dávkování kapalného vzorku přes S/SL injektor pomocí stříkačky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální technické parametry TCD detektoru pro plynový chromatograf pro analýzy plynných paliv: - Elektronická kontrola provozních plynů - Maximální provozní teplota detektoru 400 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální technické parametry FID detektoru pro plynový chromatograf pro analýzy plynných paliv: - Elektronická kontrola provozních plynů - Rychlost sběru dat alespoň 500 Hz - Max. provozní teplota detektoru 450 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| PC s dostatečným výkonem pro řídící a vyhodnocovací software, zobrazovací zařízení min. 28“, klávesnice a myš | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být řídící a vyhodnocovací software, vč. poskytnutí licencí, pro technologii analýzy kapalných a plynných paliv a SimDist analýzu. SimDist software musí umožňovat provádět analýzu uhlovodíků min. dle těchto 2 metod: 1) do bodu varu uhlovodíků 500 °C (např. dle ČSN EN ISO 3924, ASTM 2887-24)* a 2) do bodu varu uhlovodíků 700 °C (např. dle ČSN EN 15199-3, ASTM D7169 – 23)* | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Technologie analýzy kapalných paliv musí disponovat min. 1 metodou pro test funkčnosti systému a min. 1 metodou pro analýzu simulované destilace pro uhlovodíky s bodem varu min. do 700 °C (např. dle ČSN EN 15199-3, ASTM D7169 – 23)*. Technologie analýzy plynných paliv musí disponovat min. 3 metodami pro analýzu plynných paliv s analyzovanými složkami v rozsahu min. lehkých uhlovodíku C1-C5 a plynů CO2, CO, H2 a O2 (1 analýza pro 2 detektory a 2 metody pro každý detektor samostatně) | ANO | účastník uvede ANO/NE |

* Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.