Technická specifikace

Měřicí systém pro laboratoř energetických procesů zaměřený na kvantifikaci skalárních polí plamenů z alternativních paliv

Výrobce BOS imaging modulu: 			doplní účastník

Přesné typové označení BOS imaging modulu:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Výrobce CMOS kamery: 			doplní účastník

Přesné typové označení CMOS kamery:	doplní účastník

Počet kusů: 	6

Výrobce vysokorychlostní CMOS kamery: 			doplní účastník

Přesné typové označení vysokorychlostní CMOS kamery:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Výrobce synchronizační a řídící jednotky: 			doplní účastník

Přesné typové označení synchronizační a řídící jednotky:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Výrobce osvětlení: 			doplní účastník

Přesné typové označení osvětlení:	doplní účastník

Počet kusů: 	4

Výrobce generátoru tuhých částic: 			doplní účastník

Přesné typové označení generátoru tuhých částic:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je dodávka komplexního měřicího systému založeného především na metodě Background Oriented Schlieren (dále jen „BOS“) pro diagnostiku plynových toků a spalovacích procesů. Systém bude primárně využit pro kvantifikaci skalárních polí (zejména teplotních a hustotních) plamenů vznikajících spalováním alternativních paliv, jako jsou směsi na bázi vodíku, amoniaku či biopaliv. Měřicí systém bude zaměřen na detailní analýzu a vizualizaci fyzikálních dějů spojených s netradičními spalovacími režimy. Systém bude využit pro:

- měření úniku plynu: kvantifikace lokálních změn indexu lomu za vzniku gradientů odpovídajících koncentraci unikajícího plynu,

- 3D měření teploty nad hořákem: rekonstrukce hustotních a teplotních polí v prostoru pomocí tomografické metody BOS,

- diagnostiku rychlých dějů (vstřikování paliva, turbulentní plameny apod.): zachycení rychle se měnících dějů jako například vstřikování paliva do spalovacího prostoru, vizualizace turbulentních plamenů apod.,

- příslušenství k diagnostickým metodám pro kvantifikaci skalárních a vektorových polí z alternativních paliv: doplňující příslušenství pro LIF a PIV diagnostiku plamenů z alternativních paliv (kalibrace pro LIF, generátor tuhých částic pro PIV, chemiluminiscence plamenů a endoskopické zobrazování v neprůhledných komorách).

2. Definice experimentů a měření

a) Měření úniku plynu:

- Experiment se provádí v uzavřené nebo polouzavřené laboratoři či zkušební komoře, kde lze umístit umělé pozadí s náhodným vzorem (tištěné, LED panel, projekce).

- Systém zaznamenává změny v deformaci pozadí, z nichž se pomocí korelační metody (BOS algoritmu) vyhodnocují lokální gradienty indexu lomu a z nich odvozená koncentrace plynu.

- Využití především u detekce a vizualizace úniků vodíku z netěsností v rámci dopravního či skladovacího systému.

b) 3D měření teploty nad hořákem:

- Měření se provádí v prostoru nad hořákem, kde se vytváří teplotní a hustotní pole.

- S využitím minimálně šesti kamer uspořádaných okolo měřicího objemu bude software provádět kalibraci a tomografickou rekonstrukci, která umožní získat absolutní 3D teplotní a hustotní rozložení v prostoru.

- Měření bude probíhat jak u laminárních, tak turbulentních plamenů především z alternativních paliv.

- Měřící objem: cca 300 × 300 × 500 mm.

c) Diagnostika rychlých dějů:

- Experiment zaměřený na diagnostiku rychlých dějů ve spalovacích procesech (např. dynamiky vstřikování, turbulentní plameny) vyžaduje precizní synchronizaci kamer, osvětlení a experimentu.

d) Endoskopické zobrazování (nepovinná položka; jedná se o parametr, který je předmětem hodnocení v kritériu B a dodávané zařízení daný parametr musí splňovat, pokud se k tomu dodavatel v rámci hodnocení zaváže – viz dále bod 4. této přílohy):

- Endoskopy budou využity pro stanovování skalárních a vektorových polí v plameni a u jiných proudících aplikací v experimentálních systémech s uzavřenou neprůhlednou obálkou. Endoskopy budou sloužit pro PIV, LIF, BOS diagnostiku, případně diagnostiku chemiluminiscence OH*, CH*, C2* radikálů. Tento široký záběr klade vysoké nároky na propustnost těchto systémů v UV i VIS oblasti spektra.

3. Složení dodávaného systému

Měřicí systém pro laboratoř energetických procesů zaměřený na kvantifikaci skalárních polí plamenů z alternativních paliv musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| BOS imaging modul |  |  |
| Softwarový (dále jen „SW“) modul založený na zaznamenávání deformací náhodného vzoru (tištěného, LED osvětleného nebo projekčního) umístěného na pozadí. SW modul pro stanovení teplotního rozložení v prostoru na základě výstupních dat z 6 dodávaných kamer – tomografické BOS | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet licencí: 1 trvalá přenosná licence | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost volby různých typů pozadí dle experimentálních podmínek | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kamerový systém |  |  |
| Kamera I: CMOS kamera (6 stejných kusů) |  |  |
| Kamera pro tomografické 3D měření teploty a měření úniku plynu v laboratorních podmínkách | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vhodná pro záznam rychlých jevů ve spojení s dodávaným softwarem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení kamery | min. 4,9 Mpx | účastník uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení ! hodnoticí subkritérium C.1 ! |
| Digitální výstup | min. 8 a 12 bit | účastník uvede ANO/NE |
| Nízký šum | max. 3 e- | účastník uvede ANO/NE |
| Snímkovací frekvence | min. 50 snímků/s (při 8 bitech) | účastník uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení ! hodnoticí subkritérium C.2 ! |
| CoaXPress 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kvantová účinnost QE min. 65 % (při 510 nm) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální velikost pixelu | max. 3 μm x 3 μm | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální doba expozice | max. 30 μs | účastník uvede ANO/NE |
| Kamera II: Vysokorychlostní CMOS kamera (1 kus) |  |  |
| Vysokorychlostní CMOS kamera pro diagnostiku rychlých dějů v laboratorních podmínkách | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení kamery | min. 1280 x 960 pixel | účastník uvede ANO/NE |
| Digitální výstup | min. 12 bit | účastník uvede ANO/NE |
| Snímkovací frekvence | min. 10 000 snímků/s při plném rozlišení nabízeného zařízení | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální příslušenství: box na kameru, síťové karty, všechny kabely a adaptéry nutné k bezproblémovému provozu a záznamu požadovaných dat | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objektivy (6 kusů stejných objektivů pro kamery I) |  |  |
| Objektivy kompatibilní s CMOS kamerami (kamery I) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ohnisková vzdálenost (f) | 50 mm | účastník uvede ANO/NE |
| Světelnost | f/1.4 | účastník uvede ANO/NE |
| Planárně korigované obrazové pole pro nízké zkreslení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systémové PC pro záznam a vyhodnocení experimentu |  |  |
| Sestava vhodná pro paralelní výpočty, rychlé zpracování velkého množství dat v reálném čase úměrně k výše popisovaným experimentům a měřením | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vysokorychlostní NVMe SSD disk | min. 12 TB | účastník uvede ANO/NE |
| Všechny porty budou připravené a kompatibilní s v této příloze popisovanými experimenty, měřeními a zařízeními | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 4K zobrazovací zařízení v nejvyšší dostupné energetické třídě | úhlopříčka min. 27" | účastník uvede ANO/NE |
| Další příslušenství minimálně: myš, klávesnice | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Operační systém: Windows 11 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Synchronizační a řídicí jednotka |  |  |
| Zařízení zajišťující simultánní spouštění a synchronizaci všech kamer a osvětlení, aby byl zajištěn koherentní záznam dat pro 3D analýzu nebo jiných měření a experimentů popsaných výše v této příloze | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelsky definovatelné spouštěče | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelsky nastavitelné zpoždění jednotlivých zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Synchronizační jednotka je schopna pracovat s výše popsanou vysokorychlostní CMOS kamerou (kamera II) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Osvětlení a generátor pozadí |  |  |
| 4 ks osvětlení pro standardní a časově rozlišené aplikace – osvětlení bude mít možnost přepínat mezi režimem kontinuálního a pulzního osvětlení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výkon min. 100 W (na 1 kus osvětlení) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální délka jednoho pulzu | 5 µs a menší | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální dosažitelná opakovací frekvence | min. 10 kHz | účastník uvede ANO/NE |
| Osvětlení bude vhodné pro všechny druhy experimentů a měření popsaných výše v této příloze | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 4 ks hliníkových panelů formátu 1xA4, 1xA3, 1xA2, 1xA1, všechny s tištěným vzorem vhodným pro záznam proudění pomocí BOS systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další počítačové vybavení a software |  |  |
| Integrovaný software (SW) umožňující ovládání hardwaru, real-time zpracování obrazu, kvantitativní analýzy, tomografickou rekonstrukci 3D polí, úniky transparentních plynů – stanovení hustotních polí, kalibrační procesy a export dat do analytických programů (Matlab, Tecplot, Python apod.), včetně poskytnutí licencí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelsky přívětivé a otevřené rozhraní s možností programovatelného nastavení měřicích parametrů a automatické kompenzace chyb při zpracování obrazu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Všechny kabely a adaptéry nutné pro připojení všech kamer k řídicímu PC pro všechny druhy experimentů a měření popsaných výše v této příloze | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Montážní a kalibrační příslušenství |  |  |
| Držáky a posuvná zařízení umožňující přesné umístění kamer a pozadí v rámci experimentálního prostoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalibrační sady (terče, deskové cíle) pro geometrickou a optickou kalibraci systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalibrační sestava pro korekci energie laserového paprsku (sheet correction kit) |  |  |
| Kalibrační sestava pro korekci energie laserového paprsku (sheet correction kit) pro diagnostickou metodu LIF (Laser Induced Fluorescence) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tento kalibrační set bude obsahovat alespoň: - transparentní nádobu obdélníkového průřezu (rozměry min. 100 x 100 x 20 mm) vyrobenou z křemenného skla (quartz glass), transparentní pro UV vlnové délky (především v blízkosti oblasti 283 nm), - vhodný filtr určený pro měření fluorescence acetonu s propustným pásmem v oblasti kolem 410 nm (při 410 nm transmitance ≥ 60 %), - aceton (množství alespoň pro 100 kalibrací) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Generátor tuhých částic pro PIV (Particle Image Velocimetry) diagnostiku plamenů |  |  |
| Pracovní tlak | do 5 bar | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení určeno pro tuhé částice (seeding particles) TiO2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zásobník částic (particle reseroir) s min. objemem 200 ml | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tuhé částice TiO2 pro PIV diagnostiku plamenů termálně stabilní min. do teploty 1800 °C, množství 0,5 kg | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optické filtry pro měření chemiluminiscence v plamenech |  |  |
| Filtr pro OH* | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Filtr pro CH* | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Filtr pro C2* [pro oblast hlavního pásu (0,0), kolem 516 nm] | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Doplňující aplikační požadavky na měřicí systém |  |  |
| Vizualizace přirozené konvekce |  |  |
| Systém musí zachytit i malé teplotní gradienty (od 20 K), umožňující vizualizaci proudění vznikajícího přirozenou konvekcí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupem měření bude přesný mapový obraz proudu vzduchu korelovaný s teplotním rozložením, který podpoří kvantitativní analýzu dynamiky proudění | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vizualizace vstřikování vodíku do spalovacích komor turbín a motorů |  |  |
| Systém musí umožnit zobrazení dynamiky vstřikování vodíku do uzavřených spalovacích komor s transparentním průhledítkem s důrazem na optický přístup, kontrast a vhodné osvětlení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupem měření bude obraz vstřikovaného vodíku s dostatečným kontrastem, který umožní hodnocení kvality vstřikovacího procesu a prostorové distribuce vodíku v čase | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Technické požadavky na měřicí systém |  |  |
| Obecné požadavky |  |  |
| Kompletní integrace všech hardwarových a softwarových komponent do jednotného systému v místě plnění | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilita mezi jednotlivými moduly a schopnost komunikace v reálném čase | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dodání s kompletní technickou dokumentací, uživatelskými manuály a servisní podporou | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Všechny systémy musí být schopny provádět a vyhodnocovat měření i přes transparentní materiály, jako je např. plexisklo nebo sklo, a kompenzovat optické zkreslení, které tyto materiály způsobují | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky pro měření úniku plynu |  |  |
| Citlivost systému musí umožnit detekci drobných změn indexu lomu odpovídajících minimálním koncentracím unikajícího plynu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Prostorové rozlišení záznamu minimálně 1 % z celkového měřicího pole | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky pro diagnostiku rychlých dějů |  |  |
| Synchronizační jednotka umí zaznamenávat data z více kamer s uživatelsky definovaným časovým zpožděním a umí pracovat s daty z vysokorychlostní kamery (10 kHz) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software umí zaznamenávat data i z double-frame kamer | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ostatní požadavky |  |  |
| Dodavatel zajistí kompletní instalaci a integraci měřicího systému v místě plnění | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dodavatel provede zaškolení obsluhy (max. 5 osob) minimálně v rozsahu 3 pracovních dnů (3×8 hod.) v místě plnění v českém nebo anglickém jazyce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dodávka musí zahrnovat servisní podporu a možnost řešení potíží po dobu minimálně 24 měsíců od převzetí předmětu plnění | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

4. Dodávané zařízení dále obsahuje a umožňuje (jedná se o parametr, který je předmětem hodnocení v kritériu B a dodávané zařízení daný parametr musí splňovat, pokud se k tomu dodavatel v rámci hodnocení této části veřejné zakázky zaváže (tedy uvede ANO níže v textu):

Rozšíření systému o endoskopické zobrazování skalárních a vektorových polí v plameni a u jiných proudících aplikací pro experimentální systémy s uzavřenou neprůhlednou obálkou splňující minimálně technické parametry uvedené v tomto bodě 4. níže - [účastník uvede ANO nebo NE – hodnoticí kritérium B].

Sestava pro endoskopické zobrazování musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

- Endoskop (1 ks) pro kameru s propustností v UV oblasti (požadovaný rozsah propustnosti alespoň v oblasti vln. délek 250–400 nm), 6-8 mm průměr sondy, možnost připojení na filtr nebo čočku kamery, vhodné pro aplikace LIF, chemiluminiscence.

- Endoskop (1 ks) osvětlovací jednotky, 6-8 mm průměr sondy, včetně vedení osvětlení mezi osvětlovacím zdrojem a endoskopem.

- Laser endoskop (1 ks) pro viditelnou oblast, 6-8 mm průměr sondy, 30° i 60° laser sheet, sideport adapter pro změnu úhlu vedení paprsku o 90°.

- 2 ks těsnícího členu (přechodový kus/vložka do spalovací komory s procesním připojením - vnější závit M14x1.25) pro vysokoteplotní (alespoň do 500 °C) a vysokotlaké (alespoň do 200 bar) aplikace, safírové sklíčko, kompatibilní se všemi výše popsanými endoskopy, se závitem a těsněním na straně komory, propustnost v UV i VIS oblasti.

- Vhodné redukce pro připojení všech endoskopů ke kamerovým systémům a osvětlovacím zdrojům.

- Dodávka systému bude kompletně připravena pro zahájení experimentu. Součástí bude příslušenství pro vedení laserového paprsku a světla, případné redukce pro spojení endoskopů a kamer 
(tzn. redukce, adaptéry, optické kabely apod.).