Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Sestava superkontinuálního laserového zdroje a optického spektrálního analyzátoru

Superkontunuální laser s příslušenstvím musí mít min. následující části a příslušenství a musí splňovat alespoň následující kritéria:

- Superkontinuální laserový zdroj

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Požadované parametry, které musí být alespoň splněny:

- Femtosekundový superkontinuální laser pracující ve střední IR oblasti

- Spektrální pokrytí (výstup): alespoň 2,5 µm – 4,5 µm

- Pulzní délka ≤ 500 fs (typicky ≈ 200 fs)

- Opakovací frekvence 35 – 50 MHz

- Střední výstupní výkon (celkový) ≥ 250 mW

- Výkon v pásmu 2,2 – 4,2 µm ≥ 100 mW

- Kolimovaný volný svazek nebo výstup do optického vlákna

- Režim chlazení: Vzduchové chlazení (bez vodního okruhu)

- Napájení 230 V AC / 50 Hz

- Ovládání a rozhraní GUI + API (například LabVIEW, Python nebo C++), USB

- Bezpečnostní prvky: Laserová třída IV, interlock, klíčový spínač

- Provozní podmínky: min. 15 – 30 °C

Poznámka:

Superkontinuální laserový systém může být realizován buď jako integrovaný modul (kombinující pump laser a nelineární vlákno v jedné jednotce), nebo jako sestava tvořená femtosekundovým laserem a nelineárním vláknem pro generaci superkontinua v oblasti minimálně 2,5 – 4,5 µm. Obě varianty jsou přípustné, pokud výsledné spektrum a výkon splňují uvedené požadavky.

- Optický spektrální analyzátor (OSA)

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Požadované parametry, které musí být alespoň splněny:

- Fourierův optický spektrální analyzátor (FT-OSA) nebo ekvivalentní analyzátor pro Mid-IR

- Princip měření: Michelsonův interferometr nebo ekvivalentní technologie Fourierovy transformace

- Spektrální rozsah: alespoň 1,0 µm – 5,6 µm

- Spektrální rozlišení ≤ 4 GHz (≈ 0,13 cm⁻¹)

- Chlazený IR detektor (InAs, InSb nebo ekvivalent) s citlivostí v rozsahu 2 – 5 µm

- Maximální vstupní výkon ≥ 10 mW (kontinuální nebo průměrný ekvivalentní výkon)

- Optický vstup: Volný prostor (free-space) nebo optické vlákno (SMA / FC)

- Dynamický rozsah ≥ 50 dB

- Rychlost měření: Kompletní spektrum vyhodnoceno do 1 s (v závislosti na rozlišení)

- Kalibrace vlnové délky interním referenčním laserem (např. He-Ne nebo ekvivalent)

- Řízení a komunikace	 USB nebo Ethernet

- Ovládací software: GUI pro zobrazení spekter v reálném čase, export do CSV, ASCII případně další

- Podporovaný OS Windows 10/11 (64-bit)

- Chlazení detektoru integrované Peltierovo nebo termoelektrické chlazení

- Napájení 230 V AC / 50 Hz

Obecné požadavky

- Všechny dodané komponenty musí být nové, nepoužité a certifikované pro provoz v EU

- Součástí předání musí být kompletní uživatelská i servisní dokumentace v českém jazyce.

- Příslušný software ke každému hardware, pokud je nezbytný pro běžné provozování tohoto zařízení.

- Záruka, servis a podpora

  - Minimální záruční doba 24 měsíců na hardware, 12 měsíců na software.

  - Zákaznická podpora po dobu záruky e-mailem a telefonicky Po–Pá, 8:00–17:00.