Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka dvou fázově citlivých zesilovačů

Fázově citlivý zesilovač (Lock-in Amplifier)

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:		doplní účastník

Počet kusů: 	2 ks

Požadované parametry, které musí být alespoň splněny:

- Digitální fázově citlivý zesilovač (DSP Lock-in Amplifier)

- Synchronní detekce s numerickým zpracováním signálu (dual-phase demodulation)

- Frekvenční rozsah měření 1 mHz – 4 MHz nebo širší

- Vstupní šum ≤ 2 nV/√Hz (typicky při 1 kHz)

- Rozsah vstupního napětí 1 µV – 1 Vrms (nastavitelný)

- Maximální vstupní napětí ≥ ±5 Vrms bez poškození

- Vstupní impedance ≥ 10 MΩ // < 25 pF

- Dynamický rozsah ≥ 100 dB

- Časové konstanty 1 µs – 30 000 s (digitálně nastavitelná, min. 100 kroků)

- Šířka pásma filtru 1 mHz – 1 MHz (nastavitelná, typ. 6, 12, 18, 24 dB/oct)

- Referenční vstupy Interní i externí, frekvenční rozsah min. 1 mHz – 4 MHz

- Referenční typy: Sine / TTL / Square / External

- Fázové rozlišení ≤ 0,001°

- Přesnost fáze: ±0,01° nebo lepší

- Interní generátor signálu 1 mHz – 4 MHz, výstupní napětí ≥ 1 Vrms, THD ≤ 0,005 %

- Vstupy / výstupy: X, Y, R, θ, Aux In/Out, Ref In, Sync, Trigger, USB, LAN, GPIB

- Ovládání a komunikace Front panel s displejem nebo dálkové ovládání přes PC (USB, Ethernet)

- Datové výstupy: Export do CSV, kompatibilita s LabVIEW, Python, MATLAB

- Harmonická detekce: 1. – n-tá harmonická (min. 1. – 10.)

- Napájení 230 V AC / 50 Hz

- Rozměry: Stolní nebo rack provedení

- Zobrazení: Integrovaný displej (min. 7″) nebo grafické rozhraní na připojeném počítači

  - V případě, že zařízení neobsahuje integrovaný displej a je ovládáno výhradně prostřednictvím počítače, musí být součástí dodávky notebook splňující tyto minimální požadavky:

    - Procesor: Procesorový výkon počítače min. 2530 - dle „CPU Mark“ (dostupné na www.cpubenchmark.net), ke dni zahájení Veřejné zakázky (dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace), nebo později (pokud procesor není v příloze č. 7 zadávací dokumentace uveden)

    - Operační paměť: min. 32 GB RAM

    - Úložiště: min. 1 TB NVMe SSD

    - Displej: 15″ – 17″, rozlišení min. Full HD

    - Konektivita: min. 2× USB-A, 1× USB-C, RJ45 LAN, Wi-Fi, Bluetooth

    - Operační systém: Windows 11 Professional (64-bit)

    - Software: kompatibilní s ovládacím rozhraním výrobce zesilovače

    - Notebook musí umožnit současné ovládání dvou fázově citlivých zesilovačů prostřednictvím LAN nebo USB připojení.

Obecné požadavky

- Všechny dodané komponenty musí být nové, nepoužité a certifikované pro provoz v EU

- Součástí předání musí být kompletní uživatelská i servisní dokumentace v českém jazyce.

- Příslušný software ke každému hardware, pokud je nezbytný pro běžné provozování tohoto zařízení.

- Záruka, servis a podpora

  - Minimální záruční doba 24 měsíců na hardware, 12 měsíců na software.

  - Zákaznická podpora po dobu záruky e-mailem a telefonicky Po–Pá, 8:00–17:00.