Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Spektrální a vektorový analyzátor:

Výrobce spektrálního a vektorového analyzátoru:	 uvede účastník

Přesné typové označení spektrálního a vektorového analyzátoru: uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Spektrální a vektorový analyzátor musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| ruční bateriový kombinovaný přístroj | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| režim SA (spektrálního analyzátoru) včetně následujících parametrů | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| frekvenční rozsah pro SA | minimálně 9 kHz až 18 GHz | účastník uvede ANO/NE |
| základní přesnost frekvenčního měření pro všechny režimy | do ±1 ppm | účastník uvede ANO/NE |
| stárnutí časové reference pro všechny režimy | max. 1 ppm za rok | účastník uvede ANO/NE |
| absolutní amplitudová přesnost pro SA | odchylka maximálně ± 0.7 dB (@ 50 MHz) | účastník uvede ANO/NE |
| předzesilovač v režimu SA | min 20 dB v celém frekvenčním rozsahu | účastník uvede ANO/NE |
| vstupní atenuátor v režimu SA | minimálně 0 až 40 dB v celém frekv. rozsahu | účastník uvede ANO/NE |
| DANL bez předzesilovače | max -130 dBm (specifikovaná hodnota) od 10 MHz do 18 GHz | účastník uvede ANO/NE |
| DANL s předzesilovačem | max -150 dBm (specifikovaná hodnota) od 10 MHz do 18 GHz | účastník uvede ANO/NE |
| počet měřených bodů na průběh jednoho měření ve všech režimech nastavitelný do | minimálně 10000 (mimo RTSA) | účastník uvede ANO/NE |
| RBW SA nastavitelné v rozsahu alespoň | minimálně 1 Hz až 5 MHz | účastník uvede ANO/NE |
| měření výkonové obálky v čase | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| nastavitelné časové spouštění SA | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| zobrazení frekvenčního spektrogramu a analýza interferencí | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| režim RTSA (real-time spektrálního analyzátoru) včetně následujících parametrů | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| šířka pásma pro RTSA | minimálně 100 MHz | účastník uvede ANO/NE |
| minimální délka trvání hledaného signálu pro 100% detekci v režimu RTSA | maximálně 6 μs | účastník uvede ANO/NE |
| nejkratší detekovatelný signál v režimu RTSA | maximálně 50 ns | účastník uvede ANO/NE |
| zobrazení frekvenčního spektrogramu RTSA | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| režim VNA (obvodového analyzátoru) včetně TDR | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| plnohodnotné dvouportové měření S-parametrů | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| frekvenční rozsah pro VNA | minimálně 30 kHz až 18 GHz | účastník uvede ANO/NE |
| základní přesnost měření amplitudy pro VNA | maximálně ±0.5 dB (od 10 MHz do 18 GHz) | účastník uvede ANO/NE |
| maximální výstupní výkon | alespoň +5 dBm (@ 10 MHz – 18 GHz) | účastník uvede ANO/NE |
| minimální výstupní výkon | maximálně -50 dBm (@ 10 MHz – 18 GHz) | účastník uvede ANO/NE |
| RBW VNA nastavitelné v rozsahu alespoň | 3 Hz až 100 kHz | účastník uvede ANO/NE |
| požadovaný dynamický rozsah VNA | alespoň 100 dB (@ 10 MHz – 18 GHz) | účastník uvede ANO/NE |
| maximální možný šum | 0.002 dB(rms) (@ 10 MHz – 18 GHz) | účastník uvede ANO/NE |
| minimální požadovaný rozsah měření VSWR | 1.01 až 1000 | účastník uvede ANO/NE |
| jedno i dvouportové ruční kalibrace mechanickým kalibračním kitem | alespoň OSL, SOLT, TRL, včetně ručního kalibračního kitu 3,5 mm(f) | účastník uvede ANO/NE |
| možnost kalibrace automatickým kalibračním kitem | ano, automatický kit nemusí být obsažen | účastník uvede ANO/NE |
| režim testeru kabelů a antén včetně následujících parametrů | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| měření vzdálenosti k chybě na vedení | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| měření VSWR | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| měření útlumu (jedno i dvouportové) | požadováno | účastník uvede ANO/NE |
| možnost volit rychlost šíření signálu pro použitý typ vedení | požadováno | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.