Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zkušební systém s elektrickým pohonem pro statické a dynamické zkoušky různorodých materiálů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zkušebního systému s elektrickým pohonem pro statické a dynamické zkoušky různorodých materiálů zejména polymerů a elastomerů. Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění systému včetně ověření funkčnosti systému a zaškolení uživatelů v rozsahu min. 8 hodin.

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Zkušební systém s elektrickým pohonem pro statické a dynamické zkoušky různorodých materiálů musí splňovat minimálně následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zkušební rám: |  |  |
| Dvousloupová konstrukce s vysokou tuhostí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavitelná poloha příčníku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pevná základová deska s montážními otvory pro možnost uchycení držáků a dalšího příslušenství | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracovní prostor vhodný pro umístění teplotní komory a dalšího příslušenství | min. 460x900 mm (ŠxV) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Bezpečnostní ochranný kryt | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektrický akční člen: |  |  |
| Bezúdržbový elektrický válec umístěný v příčníku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Statická síla | min. 8 kN | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dynamická síla | min. 5 kN | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Zdvih | min. 70 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Maximální rychlost | alespoň 250 mm/s | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Integrovaný snímač | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Snímač síly 10 kN: |  |  |
| Jednoosý snímač síly pro statické a dynamické zkoušky s kapacitou 10 kN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Třída přesnosti 0,5 ISO 7500 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Certifikát tovární kalibrace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Snímač síly 500 N: |  |  |
| Jednoosý snímač síly pro statické a dynamické zkoušky s kapacitou 500 N | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Třída přesnosti 0,5 ISO 7500 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Certifikát tovární kalibrace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství pro 3 a 4 bodový ohyb: |  |  |
| Kapacita | min. 10 kN | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nastavitelná rozteč podpěr | rozmezí min. 60-150 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vhodný pro statické i dynamické zkoušky v teplotní komoře | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mechanické klínové čelisti: |  |  |
| Kapacita | min. 10 kN | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Antikorozní konstrukce vhodná pro aplikaci v teplotní komoře | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součásti: - adaptér pro připojení k rámu - sada vložek pro kruhové vzorky s průměrem 6 až 12 mm - sada vložek pro ploché vzorky s tloušťkou do 6 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada tlačných desek: |  |  |
| Průměr desek | min. 100 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Kapacita | min. 10 kN | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vhodné pro aplikaci v teplotní komoře | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pneumatické klínové čelisti: |  |  |
| Kapacita | min. 5 kN | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Teplotní rozsah | min. +10 °C do +50 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Kompresor pro zajištění tlakového vzduchu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní komora: |  |  |
| Vhodná pro integraci se zkušebním rámem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní rozsah | min. -15 °C do +250 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Odnímatelná část stěny pro snadnou instalaci | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Prodlužovací tyče pro komoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Extenzometr: |  |  |
| Axiální clip-on snímač deformace: - pro kruhové vzorky průměru: 3 mm – 14 mm - pro ploché vzorky tloušťky: 12 mm – 25 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní rozsah | min. -40 °C do +175 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Délka: 25 mm a 50 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřicí rozsah | min. +12,5 / -2,5 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Třída přesnosti 0,5 ISO 9513 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Certifikát od výrobce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Průhyboměr: |  |  |
| Snímač průhybu vzorků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřicí rozsah: 0-4 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní rozsah | min. -40 °C do +175 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Řídicí jednotka: |  |  |
| Musí umožňovat v reálném čase provádění statických a dynamických zkoušek dle různých zatěžovacích profilů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řídicí a vzorkovací frekvence | min. 4 kHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Řízení zkoušek podle zvolených parametrů (dráha, síla, deformace) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Analogový výstup pro synchronizovaná měření (např. pomocí systému DIC) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací software: |  |  |
| Musí umožňovat zvolit nebo vytvářet definované šablony pro statické a dynamické zkoušky (dodávka šablon pro statické zkoušky, LCF a lomová mechanika) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zatěžovací profily typu (sinus, obdélník, trojúhelník, pila apod.) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost ovládat další příslušenství (teplotní komora apod.) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Monitorování a záznam dat z připojených čidel | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost provádění sekvenčních operací | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost prohlížet data a generovat tiskové sestavy (i vlastní) - možnost porovnávat a analyzovat naměřená data | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Softwarový modul pro DMA zkoušky: |  |  |
| Provádí dynamickou charakterizaci viskoelastických materiálů nebo komponentů v širokém rozsahu proměnných, např.: - spouštění cyklů v regulační smyčce posuvu kolem definované hodnoty předpětí - frekvenční průběh s předdefinovanými frekvenčními kroky - dynamická tuhost – modul pružnosti (Youngův modul) a ztrátový modul (viskózní modul), tlumení, fázový úhel - analýza dat v časové i frekvenční doméně | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací jednotka: |  |  |
| Procesor - PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 12000 dle http://www.cpubenchmark.net Paměť RAM s kapacitou min. 16 GB RAM SSD disk s kapacitou min. 500 GB Připojení k internetu přes LAN a Wi-Fi | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Operační systém: Windows 11 Professional | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zobrazovací jednotka: 24", min. 1920 x 1080 px | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Myš, klávesnice | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.