Technická specifikace

Vysokoteplotní pec pro sintrování keramických dílů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokoteplotní pece pro sintrování keramických dílů 
(např. Al2O3).

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti 
a zaškolení obsluhy v rozsahu min. 1 hodiny.

Výrobce pece: 			doplní účastník

Přesné typové označení pece:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Vysokoteplotní pec pro sintrování keramických dílů musí mít minimálně následující součásti 
a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Pec vhodná pro sintrovaní keramických dílů (např. Al₂O₃) (pozn.: nebude používána pro debinding) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objem pracovního prostoru | min. 3,5 litrů | účastník uvede ANO/NE |
| Max. teplota | min. 1700 °C | účastník uvede ANO/NE |
| Doba náhřevu na Tmax (bez zátěže) | max. 180 minut | účastník uvede ANO/NE |
| Jmenovitý příkon | max. 6 kW | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení | 230/400 V AC (EU) | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost zařízení | max. 150 kg | účastník uvede ANO/NE |
| Odvod spalin | Zařízení musí mít vývod pro napojení na externí odtah spalin; dodavatel uvede parametry odtahu (průměr přípojky, průtok vzduchu, teplota spalin) | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení (průměr přípojky, průtok vzduchu, teplota spalin) |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.