Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Systém pro simultánní detekci širokého spektra znečišťujících plynných látek II

Předmětem zakázky je technický přenosný systém/sestava umožňující simultánní kvalitativní i kvantitativní analýzu širokého spektra plynných látek v reálném čase s vyhřívaným odběrovým vedením, přenosným vyhřívaným odběrovým systémem včetně měření kyslíku, odběrovou sondou a počítačem se softwarem. Systém umožní současnou analýzu oxyderivátů uhlovodíků, úhlovodíků, halogenovodíků, dusíkatých, sirných a chlorných látek a vody online v reálném čase. Systém má sloužit jak k laboratorním, tak provozním měřením. Systém bude použit ke kvalitativní a kvantitativní analýze nejen individuálních modelových látek (H2S, NH3, CO2 aj.), ale i komplexnějších směsí látek (např. xylen/H2S, NH3/H2O, CH4/CO2, TEX/CO2, CO2/SO2/NOX aj.) na výstupu zejména z adsorpčních experimentů prováděných za pokojové či zvýšené teploty do max. 100 °C, případně vysokoteplotních procesních experimentů (probíhajících při teplotách až do 700 °C), či na výstupu různých částí bioplynových stanic.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! |
| --- | --- |
| Technický systém/sestava: |  |
| - Kompaktní, přenosný, tj. hmotnost 30 kg (bude použito v laboratorních i provozních podmínkách), - S ohledem na použití pro měření v provozních podmínkách a během noci – bez potřeby chlazení částí systému (např. detektoru, zdroje, čidel aj.) kapalným dusíkem, možné dobíjení přístrojů či jednotlivých komponent na adaptér či jiný zdroj zajišťující funkčnost sestavy, - Odolný vůči korozivním látkám (zejména proti NH3, HCl, HF, Cl2), - Rozlišení částí systému (např. implementovaného FTIR spektrometru) s ohledem na analýzu komplexní směsi látek (4 cm-1 a lepší) se spektrálním rozsahem min. 900–4200 cm-1, požadovaná délka dráhy kyvety 5 m a více, s kontrolou tlaku a teploty v cele (do min. 180 °C včetně). | ANO |
| - Simultánní on-line analýza směsi plynných látek je požadována v uvedených koncentračních rozmezích (viz. tabulka látek): Plynná látka; Požadované detekční rozmezí [ppm nebo vol.%]. CO2; 0 – 5 000 ppm. CO2; min. 0 - 20 vol.% rozsahu, přesnost 0.5 vol.%. H2O; 0 – 10 vol.%. H2S; 0-200 ppm, přesnost 2 % rozsahu. CO; 0 – 1000 ppm. SO2; 0 – 2000 ppm. NH3; 0 – 1500 ppm. methanol; 0 – 1000 ppm. ethanol; 0 – 1000 ppm. isopropanol; 0 – 200 ppm. formic acid; 0 – 200 ppm. acetic acid; 0 – 600 ppm. methylformate; 0 – 100 ppm. ethylacetate; 0 - 500 ppm. formaldehyde; 0 – 500 ppm. acetaldehyde; 0 – 500 ppm. Tetrachlorethylene; 0 – 1000 ppm. chloroform; 0 – 1000 ppm. trichloroethylene; 0 – 1000 ppm. dichloromethane; 0- 1000 ppm. methyl chloride; 0 – 500 ppm. phosgene; 0 – 200 ppm (může být dokalibrován dodatečně). ethylene; 0 – 500 ppm. acetone; 0 – 100 ppm. hydrochloric acid; 0 – 4000 ppm. hydrofluoric acid; 0 – 500 ppm. CH4; 0 - 2000 ppm. C2H6; 0 – 200 ppm. NO2; 0 – 500 ppm. N2O; 0 - 200 ppm. NO; 0 – 1000 ppm. toluene; 0 – 1000 ppm. Ethyl benzene; 0 – 500 ppm. m-xylene; 0 – 1000 ppm. o-xylene; 0 – 1000 ppm. p-xylene; 0 – 1000 ppm. hexane; 0 – 1000 ppm. | ANO |
| - Přenosný otápěný odběrový systém vč. měření kyslíku v rozsahu 0-25 % s otápěným vedením (v délce min. 1 m) mezi analyzátorem a odběrovým systémem, s příslušenstvím (set filtrů a těsnění). - Otápěné odběrové vedení 2x (v délce 2 - 2,5 m a 4 - 4,5 m) na min.180 °C, s PTFE hadičkou 6/4, konektory pro napájení z odběrového systému, PA oteplení, - Mobilní odběrová sonda s odběrovou trubkou do 600 °C, - Otápěný nerezový filtr (0,1 m). | ANO |
| Další příslušenství: |  |
| Notebook, min. konfigurace 14“ displej, Windows 11, 512 GB HDD, 8 GB RAM, WIFI, Bluetooth, USB porty. Příslušenství k propojení technického systému/sestavy s notebookem. | ANO |
| Softwarové vybavení: |  |
| - Software s požadovanými kalibracemi látek či jiným pokročilým online analytickým vyhodnocovacím systémem kvality a kvantity látek v reálném čase. - U softwaru možnost sledovat číselný a/či grafický záznam dat v reálném čase. - Možný export naměřených dat do souborů typů alespoň csv., xls. nebo txt. - S knihovnou spekter látek a dostupnými vzorovými metodami analýzy a kvantifikace vzorku plynu od výrobce. V případě systému kvantifikujícího požadované látky (viz. tabulka) na základě kalibrací, dodaní také knihovny spekter látek s naměřenými kalibracemi. Možnost úpravy/výběru analýzy (analyzovaných oblastí) spekter. V případě systému kvantifikujícího bez nutnosti kalibrace, dodaní knihovny spekter látek naměřených s vysokým rozlišením. V obou případech je požadováno uložení všech naměřených dat v reálném čase. - Software na vyhodnocování dat musí být umožněno naistalovat na více PC pro vyhodnocování měření mimo laboratoř (alespoň 3 dalších PC). | ANO |

Nepovinné vybavení:

- IOBOX (funkce umožňující vstup analogových dat - např. z měření teploty - do vyhodnocovacího softwaru). (Dodavatel zde slovy Ano/Ne uvede, zda je IOBOX, umožňující vstup analogových dat do vyhodnocovacího softwaru součástí nabídky: ……….)

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby