Technická specifikace

Přenosný analyzátor toku půdních plynů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přenosného analyzátoru toku půdních plynů pro měření koncentrace CO2, CH4, a H2O, vč. příslušenství. Laserový analyzátor bude využíván pro environmentální aplikace při studiu půdní respirace (CO₂). Představuje klíčový přístroj pro monitorování příspěvku CO₂ 
z aerobních a anaerobních půdních procesů, technologických procesů kompostování i pro sledování stabilizace popelovin během karbonatačních procesů. Jeho využití přímo podporuje jeden z hlavních cílů projektu REFRESH – minimalizaci emisí CO₂.

Přístroj umožní detailně sledovat emise CO₂ vznikající při běžných zemědělských činnostech, zejména 
při aplikaci přírodních hnojiv (kompost, bioodpady), a také produkci CO₂ v krajině. Současně bude využit 
v technologických procesech pro hodnocení stability popelovin vznikajících spalováním tuhých alternativních paliv. Získaná data umožní optimalizovat podmínky dekarbonizace a rozšíří aktivity projektu REFRESH o nové směry, například sledování stabilizace popelovin karbonatací.

Významným dopadem bude ověření možností snížení emisí CO₂ z odpadní biomasy využívané pro energetické účely a její přímé aplikace v zemědělství prostřednictvím porovnání uhlíkové stopy obou procesů. Přístroj rovněž umožní sledovat spotřebu CO₂ u popelovin před jejich skládkováním nebo jiným konečným využitím.

Zadavatel požaduje analyzátor založený na absorpční spektroskopii se zpětnou optickou vazbou (OF-CEAS). Zařízení musí spolehlivě pracovat v terénu, musí mít odolné provedení, musí mít možnost napájení 
z akumulátorů s výdrží měření z baterie minimálně 8 hodin a umožnovat výměnu akumulátorů v terénu 
bez nutnosti přerušení měření. Součástí dodávky musí být i přenosná měřící komora kompatibilní 
s analyzátorem pro měření CO2, CH4 a H2O, nabíječka a náhradní baterie.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy.

Výrobce přenosného analyzátoru: 				doplní účastník

Přesné typové označení přenosného analyzátoru:		doplní účastník

Počet kusů: 	1

Přenosný analyzátor toku půdních plynů musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Analyzátor s technologií měření absorpční spektroskopií se zpětnou optickou vazbou (OF-CEAS) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měřených koncentrací CO2 | min. 0–10 000 ppm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah měřených koncentrací CH4 | min. 0–100 ppm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah měřených koncentrací H2O | min. 0–60 000 ppm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Přesnost měření koncentrace CO2 lepší než 1,7 ppm při koncentraci CO2 400 ppm s 5sekundovým průměrováním | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření koncentrace CH4 lepší než 0,3 ppb při koncentraci CH4 2 ppm s 5sekundovým průměrováním | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření koncentrace H2O lepší než 25 ppm při koncentraci H2O 10 000 ppm s 5sekundovým průměrováním | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost celého zařízení včetně baterií | max. 17 kg | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozměry | max. 55 x 35 x 20 cm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Možnost rozšíření systému pro měření minimálně 32 komor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrovaný displej zobrazující aktuální hodnoty měření a stavové informace o přístroji | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost dálkového přenosu dat a konektivita prostřednictvím Wi-Fi či Ethernetu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výdrž baterií při měření | min. 8 hodin | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost výměny baterie během měření (bez nutnosti přerušení měření) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální frekvence měření | max. 1 Hz | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Průměr měřící komory | min. 20 cm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Objem měřící komory | min. 4 000 cm3 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Integrované měření teploty, barometrického tlaku a GPS souřadnic jako součást komory | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah pracovních teplot | min. -20 až +42 °C | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Součástí dodávky jsou 2 nabíjecí baterie pro analyzátor a nabíječka | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.