Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Vektorový analyzátor s frekvenčními extendery pro měření parametrů antén v bezodrazové komoře

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vektorového analyzátoru pro měření parametrů antén v anténní bezodrazové komoře s kmitočtovým rozšířením, kalibrační kit, frekvenční rozšíření, sada měřících antén, vf kabeláž, vlnovody a konektory.

Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a zaškolení uživatelů v rozsahu min. 8 hodin pro 2 osoby.

Vektorový analyzátor:

Výrobce zařízení			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení	uvede účastník

Frekvenční extendery 50-75 GHz:

Výrobce zařízení			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení	uvede účastník

Měřící anténa 50-75 GHz:

Výrobce zařízení			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení	uvede účastník

Vektorový analyzátor s frekvenčními extendery musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Základní kmitočtový rozsah | - spodní kmitočet ≤10 MHz - horní kmitočet ≥22 GHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Minimální počet měřících portů | 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Impedance měřících portů: 50 ohm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přímý přístup na přijímače/generátory | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ konektorů měřících portů: 3.5 mm, male (provedení NMD nebo ruggedized) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vektorové měření: S11, S22, S21, S12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální systémový dynamický rozsah (specifický) | - 10 MHz - 30 MHz: >86 dB - 30 MHz - 1 GHz: >103 dB - 1 GHz - 22 GHz: >123 dB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Minimální šířka měření | min. 1 Hz - 1,5 MHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Měřící rychlost jednoho bodu | ≤12 µs | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupní výkon měřících portů (specifický) | - 10 MHz - 18 GHz: ≤-60 až ≥13 dBm - 18 GHz - 22 GHz: ≤-60 až ≥10 dBm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vstupní výkon měřících portů (specifický) | - šumový práh: - 10 MHz - 100 MHz: ≤-75 dBm/Hz - 100 MHz - 500 MHz: ≤-107 dBm/Hz - 500 MHz - 22 GHz: ≤-120 dBm/Hz - úroveň poškození ≥27 dBm - poškození DC napětím ≥30 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření přenosu, 40 MHz - 22 GHz, 0 až -50 dB (amplituda/fáze) | ≤0,15 dB/ ≤1,5° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření odrazu, 0 až -15 dB (amplituda/fáze) | 10 MHz - 10 GHz: ≤0,4 dB/ ≤3,0° 10 GHz - 22 GHz: ≤0,5 dB/ ≤4,0° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozlišení výstupního výkonu měřících portů | ≤0,05 dB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost výstupního výkonu měřících portů | <2,0 dB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Minimální počet měřících bodů na jeden sweep | ≥100 000 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Kmitočtová přesnost (roční) | ≤±2·10-6 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Kmitočtové rozlišení | min. 1 Hz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Externí Tigger Input signál: 1 signálový vstup | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Povelování přístroje pomocí PC: vzdálené ovládání vektorového analyzátoru musí být zajištěno prostřednictvím standardních rozhraní (alespoň některé z: GPIB, LAN, USB) a povelování pomocí sw LabView, MATLAB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SW licence na ovládání přístroje: časově neomezená s možností aktualizace zdarma | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadované funkce přístroje: - matematická simulace vložení/vyjmutí (Embedding/Deembedding) virtuálního DUT pomocí touchstone souboru s S-parametry - měření v časové oblasti (time domain measurement a time gating) - limiting testing - power scanning/compresion point - frekvenční i fázový offset - konverze impedance portu - konverze S-parameterů - pulzní měření - softwarový de-embedding testovacích přípravků za účelem odstranění jejich vlivu na měření S-parametrů DUT, včetně podpory referenčních kalibračních struktur a matematického posunu referenční roviny měření | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podporované metody kalibrace - automatická i manuální: - Reflection & transmission normalization - Full one-port calibration - One-path two-port calibration - Full two-port calibration | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalibrační kit v základním kmitočtovém rozsahu přístroje: 3.5 mm (female) - OPEN, SHORT, 50 Ω LOAD, THRU | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bias Tee: - ≤70 kHz až ≥20 GHz - DC izolace ≥25 dB - průchozí útlum <2.5 dB - zpětné ztráty ≥10 dB - konektory 2.92 mm(f) (případně: 3.5 mm či SMA) - DC napětí min 20 V - DC proud min 500 mA - výkonové zatížení min 1W - počet: 2 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Frekvenční rozšíření (není součástí základního přístroje): - frekvenční rozsah min: 50 - 75 GHz - počet extenderů: 2 ks - funkce obou extenderů: TX i RX - výstup: vlnovod WR15 - typ příruby: UG-385/U nebo UG-387/U-M - výstupní výkon >10 dBm - max. vstupní výkon ≤25 dBm - dynamický rozsah >100 dB - stabilita amplitudy ≤0.3 dB - stabilita fáze ≤2° - min 1ks atenuátoru umožňující řízení výstupního výkonu min v rozsahu 0-30 dB - propojovací kabeláž na propojení 2 ks extenderů s VNA min délka 0.6 m - systém na machanickou fixaci/stabilizaci extenderů na laboratorní stůl | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vlnovodová kalibrační sada: - kalibrační sada (zkrat, zátěž, offset), - typ portu: vlnovod WR-15 - příruby na portech kompatibilní s extendery - kalibrační data na USB, kompatibilní s formátem požadovaným ve VNA nebo integrováno ve VNA - úložný box - počet 1ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalibrovaná měřící anténa (normál zisku): - kmitočtový rozsah: 50-75 GHz - typ: Horn Antenna - zisk ≥22 dBi - definovaný průběhu zisku (měřené hodnoty) v závislosti na kmitočtu - polarizace: lineární - vlnovod typ: WR-15 - typ příruby kompatibilní s extendery - počet 2 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pyramidal Horn anténa: - kmitočtový rozsah: 50-75 GHz - typ: Horn Antenna - zisk 20 dBi - polarizace: lineární - vlnovod typ: WR-15 - typ příruby kompatibilní s extendery - počet 2 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Duálně polarizovaná horn anténa: - kmitočtový rozsah: 50-75 GHz - typ: Horn Antenna - polarizace: Dual polarization antenna - typ příruby kompatibilní s extendery - dva vstupní porty - zisk >10 dBi - V/H port izolace >40 dB - počet 1 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vlnovody a příslušenství, 50 - 75 GHz, typ: WR-15, příruba kompatibilní s extendery: - 2 ks přímý 0.50" - 2 ks přímý 1.00" - 2 ks přímý 1.25" - 2 ks přímý 2.00" - 2 ks window/podložka 0.031" - 2 ks window/podložka 0.061" - 2 ks window/podložka 0.092" - 2 ks zkrat - 2 ks Termination Load, Power >0.5 W - sada 50 ks šroubů pro spojení vlnovodů WR-15 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| VF kabeláž pro práci s VNA (min. ohyb 38 mm, provedení: steel armored) - seznam neobsahuje kabeláž na propojení přístroje s extendery: - 1 ks 3.5 mm(m)-3.5 mm(m), 3 m, 26 GHz, <2.1 dB/1 m/26 GHz, VSWR <1.25/26 GHz - 1 ks 2.92 mm(m)-2.92 mm(m), 3 m, 40 GHz, <2.7 dB/1 m/40 GHz, VSWR <1.35/40 GHz - 2 ks 2.92 mm(m)90°-2.92 mm(m), 1 m, 40 GHz, <2.7 dB/1 m/40 GHz, VSWR <1.35/40 GHz - 2 ks 2.92 mm(m)-2.92 mm(m), 2 m, 40 GHz, <2.7 dB/1 m/40 GHz, VSWR <1.35/40 GHz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Precizní konektorové přechody, savery, terminátory: - 4 ks PNMDF3.5F NMD, 3.5 mm- 3.5 mm (f), DC-26 GHz / 50 Ω, - 4 ks 2.92 mm(m)-3.5 mm(f), VSWR 1.15 - 2 ks 2.92 mm NMD(m)-2.92 mm (m), 40 GHz, VSWR 1.2 - 4 ks 2.92 mm(m)-2.92 mm(m), VSWR 1.15 - 4 ks 2.92 mm(m)-2.92 mm(f), 90°, VSWR 1.15 - 10 ks 3.5 mm(m)-3.5 mm(f), 90°, VSWR 1.15 - 4 ks 2.92 mm(m)-2.92 mm(f), VSWR 1.15 - 4 ks 3.5 mm(m)-3.5 mm(f), VSWR 1.15 - 4 ks 3.5 mm(f)-2.92 mm(m), VSWR 1.15 - 4 ks SMA(m)-ReverseSMA(m), 18 GHz, VSWR 1.3 - 4 ks SMA(f)-ReverseSMA(m), 18 GHz, VSWR 1.3 - 4 ks SMA(f)-ReverseSMA(f), 18 GHz, VSWR 1.3 - 4 ks SMA(m)-ReverseSMA(f), 18 GHz, VSWR 1.3 - 6 ks N(m)-3.5 mm(f), 18 GHz, VSWR 1.15 - 4 ks N(f)-3.5 mm(f), 18 GHz, VSWR 1.15 - 4 ks 50 Ω 3.5 mm(m) zakončení 34.5 GHz, VSWR 1.15, 1W - 2 ks 50 Ω 2.92 mm(m) zakončení 40 GHz, VSWR 1.15, 1 W | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.