Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

Kontinuální analyzátory mikrofluidních reaktorů:

Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka kontinuálních analyzátorů mikrofluidních reaktorů. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy zařízení.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 					3 sady

Kontinuální analyzátory mikrofluidních reaktorů musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| 2 sady laboratory grade sady optických detektorů pracujících v oblasti UV-VIS se zdroji záření v adekvátním rozsahu vlnových délek, vlnovody s kompatibilními konektory a průtočné cely s držáky cel | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 sada scientific grade optických detektorů pracujících v oblasti UV-VIS s kalibrovaným zdrojem záření v adekvátním rozsahu vlnových délek, vlnovody s kompatibilními konektory a průtočné cely s držáky cel. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na laboratory grade detektory: |  |  |
| 2 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detektor s rozlišením min. 3648 pixelů s filtrem jevů vyšších řádů 200-850 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Detekce vlnových délek v rozsahu 200-850nm nebo širším, zahrnujícím výše zmíněné rozmezí | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Integrační čas v rozmezí 4ms – 10s | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Konektor USB pro připojení k řídící jednotce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilita se systémy WIN a MAC OS X | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilní se SW SpectraSuite nebo OceanView | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vyměnitelná vstupní štěrbina | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Čočka pro zvýšení účinnosti zachycení světla na detektoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Poměr signál: šum alespoň 300:1 | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| 16 bitový A/D převodník | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní rozsah 0 – 50 C (tepelná stabilita spektrometru) | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přenositelné zařízení, hmotnost max. 500 g | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Záruka 3 roky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na scientific grade detektor: |  |  |
| Back thinned TE cooled CCD detektor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detekce vlnových délek v rozsahu 200-950nm nebo širším, zahrnujícím výše zmíněné rozmezí | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Integrační čas v rozmezí 8ms – 60min | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Konektor USB pro připojení k řídící jednotce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilita se systémy WIN a MAC OS X | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilní se SW SpectraSuite nebo OceanView | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vyměnitelná vstupní štěrbina | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| OFLV-QE-200 order sorting filter | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Poměr signál: šum alespoň 1000:1 | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Dynamický rozsah min. 85000:1 | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| 18 bitový A/D převodník | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Termoelektrické chlazení s teplotní stabilitou < 0.1 C | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přenositelné zařízení, hmotnost max. 1,5 kg | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Záruka 3 roky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na zdroje záření-laboratory grade: |  |  |
| 2 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zdroj záření s kombinací deuteriové a wolfram halogenové lampy se stabilním výstupem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah emitovaných vlnových délek min. 200-2500 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Výkon výbojek 7W deuterium, 2W wolfram halogenová | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stabilita signálu < 0.1% | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Životnost 1000 hodin nebo delší | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Stabilizace zdroje kratší než 6.5 min | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Možnost spouště závěrky formou TTL s frekvencí do 2.5 Hz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optický výstup SMA konektor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Záruka 3 roky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na kalibrovaný zdroj záření: |  |  |
| 1 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Wolfram halogenová lampa s výkonem alespoň 5W | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah emitovaných vlnových délek 350-1100nm nebo širší pokrývající výše zmíněné rozmezí | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Kalibrační protokol pro rozsah vlnových délek 350-1100nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální nejistota intenzity signálu při dané vlnové délce <3.05% | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Plovoucí základní linie napětí <0.3% za hodinu | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Stabilizace výkonu zdroje do 15 minut | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Záruka 3 roky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na průtočné detekční komory: |  |  |
| 2ks Průtočná cela s možností detekce optických vlastností proudících tekutin z optického skla s propustností 320-2500nm a optickou dráhou 10 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství: |  |  |
| 12 ks Optická propojka průměr vlákna 400 nm, délka 2m, kovový plášť, kompatibilní konektory se zdrojem a detektorem, optické pásmo 200-1100nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2ks Kosinový korektor, kompatibilní s detektory | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 sady vyměnitelných štěrbin k detektorům modulující jejich rozlišovací schopnosti (požadované šířky štěrbin v sadě 5m, 10m, 25m, 50m, 100m a 200m) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2ks držák průtočných cel se dvěma kolimačními čočkami, optickou drahou 10mm a propustností 200-2000nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2ks spektrálního krytu na kyvety umístěné v držáku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další požadavky: |  |  |
| Řídící PC s výkonem dostatečným pro současné připojení, řízení a sběr dat ze dvou spektrometrů, systémový disk SSD alespoň 500GB, operační paměť alespoň 16GB, OS Win10, LCD monitor 27“, klávesnice, myš, externí USB disk na ukládání dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Záruka 2 roky | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.