Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Sestava pro testování elektromagnetické odolnosti:

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy pro testování elektromagnetické odolnosti (dále také jen „EMS“) jako součásti elektromagnetické kompatibility (dále také jen „EMC“) technologických zařízení, vč. SW a příslušenství. Sestava pro testování EMS rozšíří testovací možnosti stávajícího pracoviště zadavatele, které v oblasti EMC již disponuje vlnovodem GTEM 400 se vstupním N konektorem.

Sestava bude zahrnovat:

- testovací systém pro EMS sestávající z ovládací jednotky, RF zesilovačů, tříosé izotropní sondy, SW a dalších součástí a příslušenství, a

- univerzální EMC generátor.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.

Výrobce ovládací jednotky pro testování EMS:			uvede účastník

Přesné typové označení ovládací jednotky pro testování EMS:		uvede účastník

Výrobce RF zesilovače 1:			uvede účastník

Přesné typové označení RF zesilovače 1:		uvede účastník

Výrobce RF zesilovače 2:			uvede účastník

Přesné typové označení RF zesilovače 2:		uvede účastník

Výrobce izotropní sondy:			uvede účastník

Přesné typové označení izotropní sondy:		uvede účastník

Výrobce EMC generátoru:			uvede účastník

Přesné typové označení EMC generátoru:		uvede účastník

Sestava pro testování elektromagnetické odolnosti musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

- Testovací systém pro EMS – rozšíření testovacích možností stávajícího pracoviště

V současné době je k dispozici vlnovod GTEMCELL GTEM 400 se vstupním N konektorem.

Obecné požadavky: Je požadováno testování elektromagnetické odolnosti (EMS) polem o elektrické intenzitě až 20 V/m, 80% AM ve frekvenčním pásmu 80 MHz až 6 GHz plně v souladu s ČSN EN IEC 61000-4-20 (nejnovější vydání)**.

** Pozn.: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Testovací systém musí obsahovat:

- Ovládací jednotku, jejíž nedílnou vnitřní součástí bude:

  - Signální generátor s následujícími parametry:

    - Frekvenční pásmo (minimálně): 9 kHz až 6 GHz.

    - frekvenční rozlišení: 0,001 Hz.

    - typy signálů (minimálně): CW, AM, PM.

    - výstupní rozsah úrovní: alespoň od -60 dBm až do +10 dBm.

    - rozlišení výstupní úrovně: 0,1 dB.

    - možnost samostatného použití signálního generátoru.

  - RF přepínací jednotku:

    - Pro přepínaní RF cesty „signální generátor – zesilovač 1, 2“.

nebo

Pro přepínaní RF cesty „signální generátor – zesilovač 1, 2, 3*“ (*možnost budoucího rozšíření).

[účastník vybere jednu z výše uvedených možností, druhou vypustí – dílčí kritérium hodnocení č. 2]

    - pro přepínání RF cesty „zesilovač – anténa (zátěž)“.

    - pro přepínání RF cesty „výstup EMI přijímače – anténa (zátěž)“.

  - Sadu směrových vazebních členů pro možnost měření přímého a odraženého výkonu v celém uvažovaném frekvenčním pásmu od 80 MHz do 6 GHz.

  - Měřič RF výkonu (2 kanály):

    - Frekvenční pásmo (minimálně): 100 kHz – 6 GHz.

  - Možnost monitorování zkoušeného zařízení (EUT):

    - Selhání EUT (např. TTL/CMOS).

    - Alespoň 2x měřicí vstup 0–10 V.

  - Rozhraní pro připojení PC: USB, LAN a GPIB.

  - Celková váha: max. do 20 kg.

- RF zesilovač 1 s následujícími parametry:

  - Frekvenční rozsah (minimálně): 20 MHz až 1 000 MHz.

- Výstupní výkon @ 1 dB: alespoň 10 W v celém frekvenčním rozsahu.

- Max. RF vstupní úroveň: alespoň 0 dBm.

- Váha: do 20 kg.

- Dodavatel musí garantovat splnění elementárního požadavku vybuzení E uvnitř GTEM 400 alespoň 20 V/m (80% AM) v celém frekvenčním pásmu od 80 MHz do 1 GHz.

- RF zesilovač 2 s následujícími parametry:

- Frekvenční rozsah (minimálně): 700 MHz až 6 GHz.

- Výstupní výkon @ 1 dB: alespoň 15 W v celém frekvenčním rozsahu.

- Max. RF vstupní úroveň: alespoň 0 dBm.

- Váha: do 20 kg.

- Dodavatel musí garantovat splnění elementárního požadavku vybuzení E uvnitř GTEM 400 alespoň 20 V/m (80% AM) v celém frekvenčním pásmu od 1 GHz do 6 GHz.

- Tříosou izotropní sondu pro měření elektrické intenzity vybuzeného elektrického pole uvnitř GTEM 400 s následujícími parametry:

  - Frekvenční rozsah (minimálně): 1 MHz až 18 GHz.

  - Rozsah měření (minimálně): 0,8 V/m až 340 V/m.

  - Rozlišení (alespoň): 0,01 V/m.

  - Izotropie: 0,5 dB @ 100 MHz.

  - Rozhraní pro připojení k PC: minimálně USB.

  - Včetně optického kabelu (alespoň 10 m) a veškerého nutného příslušenství (nabíječka, převodníky apod.).

  - Včetně kalibračního protokolu (výrobní kalibrace).

- Automatizační SW:

- Pro úplnou automatizaci testování v GTEM 400 plně v souladu s ČSN EN IEC 61000-4-20**,

- musí být plně kompatibilní s nabízenou testovací technikou,

- musí umožňovat generování reportů z testování,

- musí být plně kompatibilní s OS Windows 11.

** Pozn.: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

- RACK na kolečkách:

- Do RACKu dodavatel výchozím způsobem nainstaluje řídicí jednotku a RF zesilovače, tj. součástí dodávky musí být i adaptéry do RACKu, nejsou-li součástí standardního příslušenství.

- RF kabely, datové kabely, propojky, adaptéry, sběrnice, rozhraní apod.

- Veškeré příslušenství nezbytné pro zprovoznění a řádné fungování celé sestavy EMS. Nabízený systém musí kompletní.

- Řídicí notebook kompatibilní s požadovaných automatizačním SW

  - Konfigurace minimálně 32 GB RAM, 512 GB SSD disk.

- Univerzální EMC generátor

Obecné požadavky: Je požadován generátor pro testování elektromagnetické odolnosti (EMS) jednofázových zkoušených zařízení plně podle nejnovějších vydání norem ČSN EN 61000-4-4** a ČSN EN 61000-4-5**. Požadované testovací úrovně jsou minimálně 4 kV pro oba druhy zkoušek.

** Pozn.: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

EMC generátor musí dále minimálně obsahovat:

- Vestavěná 1fázová CDN síť: minimálně 300 V/16 A (AC/DC).

- Barevný vestavěný dotykový displej pro ovládání přístroje: velikost minimálně 7“.

- Rozhraní pro připojení PC: minimálně LAN.

- Vestavěný webový server pro vzdálený přístup k uloženým protokolům z testování přes LAN připojení.

- Možnost budoucího jednoduchého modulárního rozšíření systému také o testování podle ČSN EN IEC 61000-4-11** a ČSN EN 61000-4-16**, bez nutnosti odeslání EMC generátoru zpět 
do výrobního závodu.

- Možnost automatického generování reportu z testování: minimálně textový (CSV) formát 
a PDF.

- Reporty musí být možné stahovat: přes LAN připojení (vestavěný webový server) nebo přes připojený USB flash disk.

- Možnost automatické aktualizace firmwaru přístroje přes internet.

- Možnost budoucího rozšíření systému o tvorbu a ukládání různých sekvencí testování, 
např. za pomoci ovládacího softwaru (software není součástí aktuální poptávky).

- Pro zkoušky podle ČSN EN 61000-4-4** je vyžadována také kompatibilní kapacitní vazební kleština (součást dodávky), včetně propojovacího kabelu, případně veškeré další nezbytné příslušenství.

** Pozn.: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.