Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Mobilní laboratoř - ovládací pracoviště pro VN laboratoř

Níže jsou uvedeny minimální technické parametry. Dodavatel může dodat zařízení s lepšími než těmito minimálními parametry:

OBECNÝ POPIS MOBILNÍ LABORATOŘE:

Laboratoř mobilního ovládacího pracoviště VN laboratoře bude využívaná jako mobilní základna i v hůře dostupném terénu (diagnostika elektrických vedení), proto požadujeme pohon 4x4.

Laboratoř tak umožní provádět diagnostiku a testování v místě instalace diagnostikovaného zařízení, bez nutnosti jeho demontáže a následného převozu do laboratoře. Díky této mobilní laboratoři bude možná rychlá a efektivní diagnostika a práce s možností ovládání pracoviště s VN zdroji.

Tato mobilní laboratoř bude vybavena speciálními přístroji umožňujícími provádět detailní diagnostická měření, zejména vysokonapěťové rázové zkoušky pro odhalování mezizávitových zkratů, oslabené izolace a částečných výbojů v elektrických strojích, transformátorech a kabelech, dále měření izolačního odporu a provádění DC napěťových testů. Současně bude vybavena analyzátorem kvality elektrické sítě pro sledování napětí, proudu, výkonových složek, harmonických a přechodových jevů, včetně dlouhodobého záznamu. Doplnění těchto přístrojů, k již vlastněným umožní nejen kontrolu stavu zařízení a napájecí sítě v reálném čase, ale i dlouhodobou analýzu, identifikaci příčin poruch a návrh opatření pro jejich odstranění.

Měřicí sestava bude instalována ve vestavbě, která bude umístěna v zavazadlovém prostoru vozidla. Pro bezproblémové a přehledné umístění měřicí techniky v zavazadlovém prostoru, bude objem zavazadlového prostoru minimálně 1450 l. Pro možnost zvětšení zavazadlového prostoru na objem minimálně 2970 l bude možné demontovat druhou řadu sedaček za řidičem bez nutnosti použití nástrojů.

Vestavba mobilní laboratoře do zavazadlového prostoru bude určena pro umístění měřicí techniky a veškerých jejích potřebných komponent a příslušenství. Vestavba bude provedena z hliníkových profilů s možností zajištění proti posunu a pádu během přepravy, přičemž uchycení bude realizováno do podlahových kolejnic a stávajících kotevních bodů konstrukce vozidla.

Vestavba bude plně demontovatelná bez nutnosti použití specializovaných nástrojů či specializovaného nářadí. Zároveň bude navržena tak, aby ji bylo možné instalovat i do stávajícího vozidla Mercedes Vito (VIN: WDF44770513667802) ve vozovém parku Centra ENET.

Součástí budou následující diagnostické přístroje:

- Rázový generátor

  - Maximální výstupní napětí: min. 15 kV

  - Maximální energie impulzu: min. 10 J

  - Vybíjecí kapacita: min. 100 nF

  - Maximální hodnota měřeného izolačního odporu: min. 1 TΩ

  - Maximální proud při měření izolačního odporu: min. 1 mA

- Analyzátor kvality elektrické sítě – dodávka 2 ks

  - Počet napěťových měřicích kanálů: 4

  - Rozsah vstupního napětí: 500 V

  - Počet proudových měřicích kanálů: 4

  - Vstupní impedance: 10 MΩ

  - Izolační pevnost zařízení: 6 kV

  - Vzorkovací frekvence: 840 kSa/s

Podrobnější specifikace přístrojů je uvedena níže.

Laboratoř bude instalována ve vozidle s celkovou hmotností do 3,5t. Vozidlo bude vybaveno tažným zařízením se svislým zatížením 80 kg a bude možné za ním táhnout i bržděný přívěs.

Vozidlo bude schváleno pro bezpečnou přepravu měřicího zařízení a osob po dopravních komunikacích. Vozidlo musí umožňovat instalaci vestavby mobilní laboratoře dle specifikace, při zachování přepravní kapacity min. 5 osob a možnosti dočasné obnovy plné osobní konfigurace. Pro měření v zimních měsících bude mobilní laboratoř vybavena nezávislým topením s možností dálkového ovládání. Pro bezpečnou komunikaci při řízení bude laboratoř vybavena audio systémem s HandsFree.

Nabíjení mobilního telefonu bude provedeno jako bezdrátové. Dále bude vozidlo vybaveno automatickou převodovkou a kompletní sadou letních a zimních kol Alu min. 17“. Pro možnosti napájení laboratorního měření bude v kufru mobilní laboratoře vestavěná zásuvka na 230 V. Pro bezpečnou přepravu na měření a pro celkovou přehlednost bude vozidlo vybaveno 360 ° kamerou, infotainmentem, LED osvětlením, multifunkčním volantem s tlačítky. Z důvodu přepravy zaměstnanců v pracovním oděvu požadujeme tmavý interiér vozu včetně tmavé stropnice. Magnetické nálepky s označením mobilní laboratoř s možností umístění na pravé a levé dveře s velikostí písma 70 mm.

Rázový generátor

Zařízení musí být přenosným diagnostickým přístrojem určeným k testování elektrických vinutí, zejména u točivých strojů, transformátorů a cívek. Musí umožňovat odhalení mezizávitových zkratů a oslabené izolace pomocí impulzní srovnávací zkoušky, při níž jsou jednotlivé fáze vystaveny vysokonapěťovým rázům a jejich odezva je porovnávána z hlediska tvaru a amplitudy. Dále musí umožňovat měření izolačního odporu pro posouzení kondice izolace. Zařízení bude využíváno při výjezdech do provozů jako nástroj pro diagnostiku a odhalování izolačních poruch elektrických strojů.

Požadované testy prováděné zařízením

- Impulsní rázová zkouška vinutí

- Měření izolačního odporu

- Provedení DC napěťových VN testů

- Detekce částečných výbojů podle IEC 61934

- Automatické vyhodnocení impulsů mezi fázemi testovaného zařízení

- Automatické vyhodnocení impulsů u jedné fáze testovaného zařízení (pulse-to-pulse)

Požadované parametry zařízení

- Maximální výstupní napětí: 				min. 15 kV

- Maximální energie impulzu: 				min. 10 J

- Vybíjecí kapacita:					min. 100 nF

- Maximální hodnota měřeného izolačního odporu:	min. 1 TΩ

- Maximální proud při měření izolačního odporu:		min. 1 mA

Další požadavky na zařízení

- Dotykový displej

- Umožňuje export naměřených dat

- Možnost přenést data do počítače přes USB nebo LAN

- Automatické vytváření technických zpráv ve formátu PDF

- Splňuje nebo překračuje požadavky normy IEEE 522

- Přístroj pevně integrován v odolném kufru, který slouží pro transport i uskladnění, a ve kterém může zařízení zůstat po celou dobu měření bez potřeby zařízení celé vyjímat

- Napájení ze sítě 230 V

- Včetně měřicích a napájecích kabelů, sada vodičů s Kelvinovými měřícími svorkami

- Zaškolení obsluhy, kalibračními listy a manuály

Analyzátor kvality elektrické sítě

Zařízení musí sloužit k měření a vyhodnocování kvality elektrické energie v souladu s platnými normami. Sledování kvality elektrické energie je nezbytné pro odhalování odchylek od standardních parametrů, které mohou negativně ovlivňovat spolehlivost a životnost připojených zařízení, způsobovat poruchy nebo neefektivní provoz technologických celků. Přístroj bude používán při výjezdech do provozů, kde bude po zapojení prováděna kontrola základních parametrů v reálném čase a následně dlouhodobé měření po dobu minimálně jednoho týdne. Po ukončení měření musí být možné uložená data vyhodnotit a vytvořit výstupní protokol s přehledem parametrů kvality elektrické energie ve sledovaném období.

Požadavky na zařízením měřené parametry elektrické energie

- Umožňuje měření napětí, proudu, činného výkonu, jalového výkonu, zdánlivého výkonu, frekvence, celkového harmonického zkreslení napětí (THD U) a proudu (THD I), účiníku, flikru, nesymetrie a harmonických složek

- Dále umožňuje měření přechodových jevů (transients) a nastavení měřicích spouští (triggers).

- Měření harmonických složek U, I, P, Q do 50. harmonické

- Měření meziharmonických a supraharmonických složek

Požadované parametry zařízení

- Počet napěťových měřících kanálů: 		4

- Rozsah vstupního napětí: 			500 V

- Počet proudových měřících kanálů: 		4

- Vstupní impedance:				10 MΩ

- Vzorkovací frekvence:				840 kSa/s

Další požadavky

- Možnost nastavení triggerovací události při měření transientů na základě napěťového i proudového signálu, a to jak RMS, tak okamžité hodnoty

- Možnost osciloskopického režimu a zobrazení okamžitých hodnot parametrů elektrické energie

- Galvanicky oddělené vstupy (proti zemi i vzájemně)

- Příslušenství a kabely včetně sad vodičů s měřícími svorkami a proudovými sondami ve formě měřicích kleští s rozsahem 10A

- Flexibilní senzory schopné měřit proudy alespoň 3 kA

- Kalibrační list

- Možnost přenést data do počítače pomocí USB flash disku, ethernetu nebo WiFi.

- Automatické vytváření technických zpráv dle normy ČSN EN 50160.

- Splňuje nebo překračuje požadavky normy ČSN EN 50160 a dalších souvisejících norem.

- Napájení ze sítě 230 V + vestavěná baterie

- Dotykový displej

vozidlO

Uvedené specifikace jsou minimální. Dodavatel může dodat zařízení s lepšími než těmito minimálními parametry):

- Palivo: Nafta / PHEV / EV

- Výkon minimálně kW :125

- Výška minimálně mm: 1800

- Šířka minimálně mm: 1900

- Délka minimálně mm: 5150

- Rozvor minimálně mm: 3100

- Kategorie vozidla: M1

- Minimální užitná délka za 2. řadou sedadel: 1 500 mm

- Instalované tažné zařízení

- Počet míst k sezení v plné konfiguraci: 7

- Počet míst v laboratorním režimu: 5

- Převodovka: Automatická

- Pohonu všech kol: AWD nebo 4x4

- Asistenční systém řidiče:

  - Aktivní brzdový asistent

  - Asistent rozjezdu do kopce

  - Asistent hlídání mrtvého úhlu

  - Aktivní asistent jízdy v pruzích

  - Asistent pro manévrování s přívěsem

  - Aktivní asistent udržování odstupu

  - Asistent dopravního značení

  - Sada pro parkování s 360° kamerou

- Spotřeba kombinovaná, l /100 km: 	Max.12 l

- Emise CO2 kombinované, g/km:	Max. 240

Další požadavky na vozidlo

- Karoserie kategorie víceúčelové osobní vozidlo M1 (MPV), provedení extra dlouhé pro maximální využití vnitřního prostoru.

- Pohon pomocí spalovacího nebo elektrického motoru o výkonu min. 125 kW, automatická převodovka, Emisní třída EURO 6e (pro spalovací motory) nebo bezemisní provoz (pro EV).

- Minimální užitečné zatížení 600 kg.

- Vozidlo musí mít největší povolenou hmotnost nepřesahující 3 500 kg

- Integrovaný kolejnicový systém s možností prodloužených kolejnic a upevňovacími body pro přestavby interiéru.

- Tažné zařízení s možností bržděného přívěsu

Požadavky na vestavbu a uspořádání

- Modulární vestavba umožňující bezpečné uložení přístrojů, nářadí a příslušenství.

- Pracovní plocha (např. rozkládací stůl) s možností snadného složení.

- Konstrukce musí být plně demontovatelná tak, aby bylo možné obnovit původní konfiguraci vozidla včetně zpětného vložení sedadel.

- Vnitřní uspořádání musí být ergonomické a umožňovat pohodlnou práci.

Další požadavky

- Vnitřní zásuvky a příprava pro napájení přístrojů (230 V / 12 V).

- Účinné LED vnitřní osvětlení pro práci za zhoršených světelných podmínek.

- Klimatizace a účinné větrání prostoru.

- Odolné materiály vhodné pro častou montáž/demontáž a náročné provozní podmínky.