Technická specifikace

Vícekanálový univerzální modulární měřicí systém (DAQ) pro synchronizovaná měření mechanických, teplotních a elektrických veličin

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a základní zaškolení obsluhy 
pro kompletní vícekanálový univerzální modulární měřicí systém (DAQ) určený pro přesná a časově synchronizovaná měření mechanických, teplotních a elektrických veličin, vč. softwaru (dále také jen „SW“) 
a příslušenství.

Systém musí umožňovat současný sběr dat z více typů senzorů, provádění analýzy dat v reálném čase 
i v offline režimu. Součástí plnění je dodávka všech nezbytných modulů, příslušenství, kabeláže a řídicího softwaru v rozsahu umožňujícím plnohodnotné využití systému.

Výrobce modulu pro měření vysokých napětí: 			doplní účastník

Přesné typové označení modulu pro měření vysokých napětí:	doplní účastník

Počet kusů: 	 doplní účastník

Výrobce modulu pro měření nízkých napětí: 			doplní účastník

Přesné typové označení modulu pro měření nízkých napětí:	doplní účastník

Počet kusů: 	 doplní účastník

Výrobce modulu pro připojení piezoelektrických snímačů: 	doplní účastník

Přesné typové označení modulu pro připojení piezoelektrických snímačů:	doplní účastník

Počet kusů: 	 doplní účastník

Výrobce modulu pro tenzometrické snímače: 			doplní účastník

Přesné typové označení modulu pro tenzometrické snímače:	doplní účastník

Počet kusů: 	 doplní účastník

Výrobce modulu pro měření pro měření impulzních a rotačních signálů:	doplní účastník

Přesné typové označení modulu pro měření impulzních a rotačních signálů:	doplní účastník

Počet kusů: 	 doplní účastník

Výrobce modulu pro měření teploty pomocí odporových snímačů (RTD): 	doplní účastník

Přesné typové označení modulu pro měření teploty pomocí odporových snímačů (RTD): doplní účastník

Počet kusů: 	 doplní účastník

Výrobce modulu pro termočlánky: 			doplní účastník

Přesné typové označení modulu pro termočlánky:	doplní účastník

Počet kusů: 	 doplní účastník

Pozn.: Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení. Pokud účastník nabízí kombinované moduly umožňující měření více veličin, může účastník údaje o výrobci a přesném typovém označení příslušných modulů sloučit do jednoho popisu, popř. může opakovaně uvést shodné údaje v příslušných polích a v poli počet kusů uvést např. „1 – kombinovaný modul s modulem xxx“.

Vícekanálový univerzální modulární měřicí systém (DAQ) pro synchronizovaná měření mechanických, teplotních a elektrických veličin musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| - Modul pro měření vysokých napětí |  |  |
| vstupní rozsah: min. do +/- 1000 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| min. počet kanálů: 4 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| min. třída přepěťové ochrany: CAT II 1000 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| simultánní vzorkovací frekvence | min. 100 kS/s | účastník uvede ANO/NE |
| frekvenční pásmo | min. 48 kHz | účastník uvede ANO/NE |
| A/D převodník: 24 bit | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| konektory: 4 mm banánkové zdířky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Modul pro měření nízkých napětí |  |  |
| vstupní rozsah: nastavitelný pro měření tenzometrických můstků (100 mV nebo nižší) i pro napětí do +/- 200 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| min. počet kanálů: 4 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| nastavitelné napájení pro snímače v rozsahu min. 5 V až 24 V pro každý vstup na konektoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| simultánní vzorkovací frekvence | min. 40 kS/s | účastník uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení, min. však 40 – hodnotící subkritérium B.1 kS/S |
| možnost připojení tenzometrických snímačů (plný můstek) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| možnost připojení termočlánku, příp. RTD snímačů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| možnost připojení IEPE snímačů s podporou funkce TEDS pomocí BNC konektorů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| A/D převodník: 24 bit | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| konektory: D-SUB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Modul pro připojení piezoelektrických snímačů |  |  |
| vstupní rozsah napětí: +/- 10 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| celkový počet kanálů: min. 8 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| všechny kanály galvanicky izolované | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| funkce napájení snímačů IEPE s podporou funkce TEDS | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| simultánní vzorkovací frekvence | min. 96 kS/s | účastník uvede ANO/NE |
| horní propust (HPF), frekvence: 1 Hz nebo nižší | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| A/D převodník: 24 bit | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| konektory: BNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Modul pro tenzometrické snímače |  |  |
| min. rozsah měření pro tenzometrické a odporové snímače: od 2 mV/V do 1000 mV/V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| min. počet kanálů: 6 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| zapojení: ¼-můstek, ½-můstek, plný můstek | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| podpora tenzometrických snímačů s odporem: 120 Ω, 350 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| simultánní vzorkovací frekvence 19,2 kS/s | min. 19,2 kS/s | účastník uvede ANO/NE |
| možnost měření napětí | min. napěťový rozsah: od +/- 100 mV do +/- 50 V | účastník uvede ANO/NE |
| možnost měření odporu | min. rozsah: od 100 Ω do 5000 Ω | účastník uvede ANO/NE |
| rozsah budícího napětí: 5 až 24 V nastavitelné pro každý vstup | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| A/D převodník: 24 bit | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| konektory: D-SUB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Modul pro měření impulzních a rotačních signálů |  |  |
| min. počet kanálů: 4 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| maximální zpracovatelná frekvence vstupního signálu | min. 1 MHz | účastník uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení, min. však 1 – hodnotící subkritérium B.3 MHz |
| vstupní úroveň TTL | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| vstupní napětí: +5 V (+/-10 %) na konekotoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| pracovní režimy: - režim počítaní impulzu - režim enkodéru - režim měření periody signálu - režim tachometru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| konektory: LEMO nebo D-SUB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Modul pro měření teploty pomocí odporových snímačů (RTD) |  |  |
| min. počet kanálů: 8 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| podpora pro teplotní čidla: Pt100, Pt500, Pt1000 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| podpora 3drátového i 4drátového zapojení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| napěťové rozsahy: - +/- 100 mV - +/- 1 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| min. teplotní rozsah měření: od -200 °C do +600 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| možnost měření elektrického odporu | min. rozsah: od 1 Ω do 5 kΩ | účastník uvede ANO/NE |
| simultánní vzorkovací frekvence | min. 10 kS/s | účastník uvede ANO/NE |
| A/D převodník: 24 bit | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| konektory: LEMO nebo svorkovnice nebo D-SUB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| sada 8 kabelových protikonektorů nebo adaptéru pro připojení čidel PtXXXX | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Modul pro termočlánky |  |  |
| min. počet kanálů: 8 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| podporované typy termočlánků: K, J, T, N, R, B, E, S | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| simultánní vzorkovací frekvence min. 10 kS/s | min. 10 kS/s | účastník uvede ANO/NE |
| A/D převodník: 24 bit | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| konektory: mini TC nebo redukce pro každý kanál | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Řídicí jednotka |  |  |
| verze: mobilní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CPU benchmark (PassMark CPU Mark podle https://www.cpubenchmark.net/) | min. 20 000 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| kapacita RAM: min. 32 GB (DDR5) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| kapacita pevného disku: min. 1000 GB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| integrovaná grafická karta | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| zobrazovací jednotka: 1920 x 1080 px | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| operační systém: MS Windows 11 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| konektivita: RJ-45, USB 3.2, USB-C, WiFi 6, Bluetooth | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Požadavky na řídící software systému |  |  |
| synchronizovaný sběr dat i na více přístrojích současně | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| konfigurace kanálů dle uživatelských nastavení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| vizualizace dat v reálném čase | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| kontrolované spouštění měření (triggering) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| offline zpracování a analýza dat | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| generování reportů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| FFT analýza | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| základní statistické a matematické nástroje pro zpracování měřených dat | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| export dat do formátu: txt, csv, xls, uff, případně HDF5 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| export grafických výstupu do obrázkových formátů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Další požadavky na systém a příslušenství |  |  |
| Systém musí umožnovat propojení modulů s řídící jednotkou a zajištění synchronního měření ve shora uvedené kombinaci. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí umožnovat spojení modulů do kompaktního celku podle potřeby, například jejich smontováním k sobě, nebo umístěním do montážní skříně/racku, pro jednoduchou manipulaci. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí obsahovat dohromady min. 40 vstupních kanálů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky jsou také veškeré propojovací kabely pro propojení modulů s řídící jednotkou a mezi sebou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky jsou také veškeré, napájecí zdroje a kabely pro napájení modulů, jakož i veškeré nezbytné adaptéry pro konektory. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Pozn.: Údaje v tabulce doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Dodávané zařízení dále obsahuje či umožňuje [pozn.: jedná se o parametry, které jsou předmětem hodnocení veřejné zakázky a dodávané zařízení/systém daný parametr musí splňovat, pokud se k tomu dodavatel v rámci hodnocení veřejné zakázky zaváže (tedy uvede ANO)]:

- Umožňuje modul pro připojení piezoelektrických snímačů (modul uvedený v bodě 3 v tabulce výše) připojení nábojových snímačů (CNG)? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící subkritérium B.2]

- Umožňuje řídící software nabízeného systému pokročilou funkci výkonové analýzy elektrických signálů splňující níže uvedené parametry? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící subkritérium č. B.4]

Software nebo softwarový modul pro výkonovou analýzu elektrických signálů by měl být schopný vykonávat následující analýzy a výpočty:

  - analýza výkonu pro vícefázové střídavé systémy,

  - analýza napětí a proudů (RMS, střední kvadratická hodnota, průměrná hodnota),

  - frekvenční analýza,

  - výpočet činného, jalového a zdánlivého výkonu,

  - výpočet činitelů zkreslení.

- Umožňuje řídící software nabízeného systému pokročilou funkci strukturální analýzy splňující níže uvedené parametry? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící subkritérium č. B.5]

Software nebo softwarový modul pro strukturální analýzu by měl být schopný vykonávat následující analýzy a výpočty:

  - analýza v oktávových pásmech,

  - analýza řádů (Order tracking),

  - analýza rotačních a torzních vibrací,

  - vyvažování rotorů,

  - měření vibrací přenášených na lidské tělo,

  - modální testování (buzení vibračním budičem nebo modálním kladivem; SIMO/MIMO analýza),

  - modální analýza (FRF, CMIF, identifikace vlastních frekvencí, tlumení a tvarů kmitů),

  - měření hladiny hluku a akustického výkonu.

Pozn.: Účastník je povinen v nabídce relevantním způsobem (např. otiskem internetových stránek) doložit počet bodů získaných v benchmarkovém testu pro procesor ke dni zpracování, resp. podání nabídky.