Technická specifikace

Předmět VZ:	Zařízení pro hodnocení stability materiálů vlivem teplotního zatížení

Základní popis předmětu dodávky:

Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro měření mechanické pevnosti ohybem a modulu pružnosti žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách. Zařízení bude minimálně obsahovat měřicí zařízení níže specifikovaných parametrů, referenční materiál, spotřební materiál, měřicí a zároveň vyhodnocovací notebook. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy.

Základní (minimální) technické parametry

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení.

Základní technická specifikace nabízeného zařízení

Účastník uvede do tabulky níže hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení a předloží jí jako součást své nabídky. V případě potvrzení netechnických parametrů (servis, platnost licencí apod.) stvrzuje  účastník v tabulce jejich zakomponování do nabízené ceny zařízení, respektive musí uvést délku platnosti dané podpory

Minimální součásti VZ:

Měřicí zařízení níže specifikovaných parametrů, referenční materiál, spotřební materiál, měřicí a zároveň vyhodnocovací notebook.

Minimální technické parametry VZ:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| Zařízení pro hodnocení stability materiálů vlivem teplotního zatížení |  |  |
| přístroj určený pro měření mechanický parametrů mimo jiné žáruvzdorných keramických materiálů | ANO |  |
| minimální kapacita 1 vzorku pro jedno měření – to znamená počet vzorků, které se vlezou do pecního prostoru a je možné na nich postupně provádět měření, bez potřeby otevírat pec (vyšší počet vzorků než 1 vzorek je 2. kritérium hodnocení 15 %) | min. 1 vzorek |  |
| rozměry vzorku 150,0 ± 3,0 mm x 25,0 ± 0,5 mm x 25 ± 0,5 mm | 150,0 ± 3,0 mm x 25,0 ± 0,5 mm x 25 ± 0,5 mm |  |
| zařízení musí být schopno stanovit délku průhybu materiálu vlivem 3 bodového zatížení nastavenou silou | ANO |  |
| zařízení musí být schopno stanovit modul pružnosti vlivem 3 bodového zatížení nastavenou silou | ANO |  |
| zařízení musí být schopno stanovit mechanickou pevnost ohybem vlivem 3 bodového zatížení | ANO |  |
| minimální teplotní rozsah měření výše uvedených parametrů: od laboratorní teploty do 1500 °C (vyšší maximální teplota než 1500 °C je 3. kritérium hodnocení 10 %) | min. od laboratorní teploty do 1500 °C |  |
| zařízení musí mít možnost nastavit teplotní program ohřevu vzorku | ANO |  |
| zařízení musí být schopno pracovat s hodinami reálného času a mít možnost nastavit začátek programu na zvolený čas | ANO |  |
| minimálně 3 uložitelné teplotní programy (každý s minimálně 20 kroky) | minimálně 3 uložitelné teplotní programy (každý s minimálně 20 kroky) |  |
| počátek zatěžování vzorku se zapne automaticky dle naprogramované teplotní křivky | ANO |  |
| velikost zatěžovací síly lze zvolit konstantní a s konstantní rychlostí nárůstu zatížení | ANO |  |
| minimální rozsah zatížení 0 až 2500 N (vyšší maximální zatěžovací síla než 2500 N je 4. kritérium hodnocení 3 %) | min. 0 až 2500 N |  |
| minimálně 3 možné rozsahy zatížení (0 až 500 N, 0 až 1250 N, 0 až 2500 N) | min. 3 možné rozsahy zatížení (0 až 500 N, 0 až 1250 N, 0 až 2500 N) |  |
| minimální rozsah rychlosti nárůstu zatížení 2 N/s až 12 N/s (vyšší maximální rychlost nárůstu zatížení než 12 N/s je 5. kritérium hodnocení 2 %) | min. 2 N/s až 12 N/s |  |
| minimální rozsah měření průhybu vzorku 0 až 10 mm | min. 0 až 10 mm |  |
| přesnost měření teploty ±2,0 °C absolutně nebo ±0,3 % z měřené hodnoty (nebo menší hodnoty) | ±2,0 °C absolutně nebo ±0,3 % z měřené hodnoty (nebo menší hodnoty) |  |
| přesnost měření velikosti zatěžovací síly ±5 N absolutně nebo ±1 % z měřené hodnoty (nebo menší hodnoty) | ±5 N absolutně nebo ±1 % z měřené hodnoty (nebo menší hodnoty) |  |
| přesnost měření průhybu vzorku ±0,5 % z měřené hodnoty (nebo menší hodnota) | ±0,5 % z měřené hodnoty (nebo menší hodnota) |  |
| zařízení musí být schopno kontinuálně zaznamenávat v závislosti na čase minimálně teplotu vzorku, délku průhybu vzorku, modul pružnosti vzorku a hodnotu zatěžovací síly | ANO |  |
| zařízení musí automaticky zaznamenat hodnotu mechanické pevnosti ohybem | ANO |  |
| minimální frekvence měření 1 Hz nebo větší hodnota | 1 Hz nebo větší hodnota |  |
| přirozená oxidační atmosféra u vzorku z laboratoře, nebo řízená atmosféra ze stlačeného vzduchu respektive inertních plynů | přirozená oxidační atmosféra u vzorku z laboratoře, nebo řízená atmosféra ze stlačeného vzduchu respektive inertních plynů |  |
| napájení zařízení 230 V nebo 400 V (max. 16 A) | 230 V nebo 400 V (max. 16 A) |  |
| součástí dodávky vhodný notebook se softwarem pro ukládání a vyhodnocení dat (minimální konfigurace: 4 jádrový procesor s frekvencí 2.4 GHz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, displej 15.6“, nejnovější verze operačního systému) | minimální konfigurace notebooku: 4 jádrový procesor s frekvencí 2.4 GHz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, displej 15.6“, nejnovější verze operačního systému |  |
| komunikace měřicího zařízení s notebookem zajištěna pomocí USB nebo Ethernet konektivity | USB nebo Ethernet konektivita |  |
| součástí dodávky bude referenční materiál, nebo materiály vhodné pro opakované ověření funkce a přesnosti přístroje min. pro laboratorní teplotu, pro min. 50 opak. | min. 1 kus min. pro laboratorní teplotu min. pro 50 opakování |  |
| součásti dodávky bude veškerý spotřební materiál v minimálním počtu 1 kusu navíc v pro ty díly a materiál, které nejsou předmětem záruky za jakost (vyjma topných elementů a vyzdívky pece) | ANO |  |
| veškerý software bude bez časového omezení platnosti licence | ANO |  |
| software bude možné mimo dodaný měřící notebook nainstalovat a používat na minimálně 2 dalších PC nebo notebooku | minimálně na 2 dalších PC nebo notebooku |  |
| automatické ukládání výsledků měření do měřicího notebooku | ANO |  |
| software bude průběžně zobrazovat závislosti teploty vzorku, průhybu vzorku a zatěžovací síly na čase | ANO |  |
| možnost provádět v softwaru uživatelské kalibrace pomocí referenčních materiálů | ANO |  |
| možnost exportu závislostí teploty vzorku, průhybu vzorku a zatěžovací síly v závislosti na čase do textových a tabulkových souborů | ANO |  |

V ………………………………….., dne……………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………