Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Laserový 3D skener“

Mobilní 3D skener:

Výrobce skeneru:	uvede účastník

Přesné typové označení skeneru:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Mobilní 3D skener musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Mobilní 3D skener s možností bezkontaktního skenování objektů pomocí laserové triangulace | ANO | uvede účastník |
| Hmotnost přístroje bez kabelů | max. 1.2 kg | uvede účastník |
| Rychlost snímání skenovací sondy nejméně 200000 bodů za sekundu s rozlišením bodů 0,08mm nebo hustějším | ANO | uvede účastník |
| Přesnost skenovacího systému bez speciálního příslušenství definovaná standardem DIN EN ISO 10360 s nejistotou měření prostorové vzdálenosti (A) 45μm + (B) 40μm/m nebo lepší (parametr B je nepřekročitelný). | ANO | uvede účastník |
| Měřící vzdálenost při požadované objemové přesnosti minimálně 150 mm | ANO | uvede účastník |
| Hloubka ostrosti při požadované objemové přesnosti minimálně 150 mm. | ANO | uvede účastník |
| Třída laseru II (bezpečný pro zrak) | ANO | uvede účastník |
| Laserová čára pro skenování hlubokých otvorů | ANO | uvede účastník |
| Připojení k PC pomocí rozhraní | USB nebo LAN | uvede účastník |
| Měřicí rozsah bez omezení | ANO | uvede účastník |
| Možnost verifikace a kalibrace měřícího zařízení uživatelem s možností kontroly dosáhnuté přesnosti (např. pomocí dodané kalibrační sondy) | ANO | uvede účastník |
| Zpracování, selekce a úprava digitalizovaných dat vč. tvorby trojúhelníkové sítě v prostředí obslužného softwaru 3D skeneru a export výsledných dat ve formátech ASCII, STL, OBJ, PLY | ANO | uvede účastník |
| Dodaný software s hardwarovou ochranou vázanou dodaný notebook nebo na USB přenosné zařízení | ANO | uvede účastník |
| Dodaný software podporuje rozměrovou kontrolu s certifikátem PTB | ANO | uvede účastník |
| Dodaný software umožňuje tvorbu měřicích protokolů v grafické a tabulkové formě | ANO | uvede účastník |
| Dodaný software pro rozměrovou kontrolu digitalizovaných dat podporuje vyhodnocení odchylek tvaru a polohy podle standardů ISO a ASME | ANO | uvede účastník |
| Dodaný software pro rozměrovou kontrolu digitalizovaných dat podporuje zobrazení odchylek od nominálních hodnot pomocí barevné mapy | ANO | uvede účastník |
| Dodaný software pro rozměrovou kontrolu digitalizovaných dat podporuje import nominálních dat ve formátech STP | ANO | uvede účastník |
| Notebook s 17“ matným displejem a s profesionální grafickou kartou s dedikovanou pamětí alespoň 6GB, operační pamětí RAM alespoň 64GB a pevnými disky SSD o celkové kapacitě alespoň 2TB. Zcela kompatibilní s nabízeným skenerem s softwarem. Operační systém a záruka na hardware alespoň 36 měsíců. | ANO | uvede účastník |
| Dodávka musí obsahovat školení pro obsluhu hardwaru a softwaru v délce minimálně 2 dní | ANO | uvede účastník |
| Záruka v délce minimálně 12 měsíců s prověřením a kalibrací výrobcem po prvých 12 měsících používání | ANO | uvede účastník |
| Dodávka musí obsahovat náklady na instalaci a uvedení do provozu | ANO | uvede účastník |
| Obslužný software bez časového omezení licence a zároveň je lokalizovaný min. v českém nebo anglickém jazyku | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.