Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace

Laboratorní instrumentace pro ověřování algoritmů aktivní adaptivní filtrace harmonického rušení:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řiditelného zdroje proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě s modulem měření, řiditelné 3-fázové zátěže a nezávislého přenosného zařízení pro sběr dat.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 4 hodiny.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Laboratorní instrumentace pro ověřování algoritmů aktivní adaptivní filtrace harmonického rušení musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Blok č. 1 – Řiditelný zdroj proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě s modulem měření |
| A) Řiditelný zdroj proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě: |
| 3ks 1fázového řiditelného zdroje proudu: frekvenční rozsah do 2500Hz, výstupní proud 5A RMS. řídící vstup ±10V přivedený signál definuje amplitudu a tvar proudu zdroje. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 3ks oddělovacích tlumivek pro vytvoření definované impedance napájecí sítě (změkčení), přepínatelné změkčení nastavitelné alespoň ve 3 stupních (odbočky tlumivky) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Převodníky pro měření 3xU a 6xI, které budou připojeny k modulu měření: 3xU rozsah 260Vrms, frekvenční rozsah 50Hz-5 kHz, galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem, výstup ±10V, antialiasing filtr 9xI, (3x odběr ze sítě, 3x generovaný proud, 3x proud do zátěže) rozsah 10A, frekvenční rozsah 50Hz -5 kHz, galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem, výstup ±10V, antialiasing filtr | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zásuvka pro připojení 3-fázové napájecí sítě + kabel o délce 10m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zásuvky pro připojení externí 1-fázové (min 2 zásuvky pro každou fázi, tedy 6) a externí 3-fázové zátěže (min 2 zásuvky) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přepínač mezi externí zátěží (zásuvky) a interní řiditelnou zátěží (blok č.2) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| B) Modul měření: |
| Šasi pro sběr dat, které komunikuje s PC skrze rozhraní Ethernet a má alespoň 8 slotů pro vložení měřicích modulů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro šasi a moduly v něm musí být dodány ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly v šasi poskytnou alespoň 12 diferenčních analogových vstupních kanálů. Každý vstupní kanál bude simultánní vzorkován frekvenci alespoň 100 kS/s a jeho vstupní rozsah bude ±10V, A/D převodník alespoň 16 bitů. Slouží pro měření 3xU a 6xI z převodníků popsaných v části A. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly v šasi poskytnou alespoň 6 analogových výstupních kanálů pro generování výstupního napěťového signálu v rozsahu ±10V, s obnovovací frekvencí alespoň 100 kS/s/kanál simultánně, D/A převodník alespoň 16 bitů. Slouží pro řízení zdroje (blok č.1) - 3 kanály a zátěže (blok č.2) - 3 kanály. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální rozměry šasi pro sběr dat (včetně zásuvných modulů) | 300mm x 100mm x 150mm (šířka x hloubka x výška) | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnoty |
| Blok č. 2 – Řiditelná 3-fázová zátěž |
| 3ks řiditelná jednofázová zátěž: frekvenční rozsah do 2500Hz, proud 5A RMS řídící vstup ±10V, přivedený signál definuje amplitudu a tvar proudu zátěže. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ve společné skříni (s blokem č.1) na kolečkách | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro celé zařízení blok č. 1 a blok č. 2: |
| Blok č. 1 (Řiditelný zdroj proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě a modul měření) a blok č. 2 (řiditelná 3-fázová zátěž) budou konstrukčně umístěny ve společné skříni na kolečkách, maximální přípustná velikost zařízení včetně koleček (šířka x hloubka x výška) 780 x 1400 x 1800 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 3 – Nezávislé přenosné zařízení pro sběr dat |
| Přenosné kufříkové zařízení pro sběr dat, které komunikuje s PC skrze rozhraní Ethernet včetně ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 8 analogových vstupních kanálů 4xU a 4xI viz další body | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Každý vstupní kanál bude simultánně vzorkován frekvenci alespoň 500kS/s, A/D převodník alespoň 16 bitů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 4 napěťové vstupy: přepínatelný rozsah napěťového vstupu ±430 Vpeak, ±750 Vpeak, ±1500Vpeak, frekvenční rozsah vstupu DC-275kHz, přepínatelný antialiasing filtr (dip switch, jumper) 150kHz, 250kHz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 4 nepřímé proudové vstupy: prostřednictvím proudových kleští, které nejsou součástí dodávky, 4ks BNC vstupy vstupní napětí ±5Vpeak, frekvenční rozsah vstupu DC-275kHz, přepínatelný antialiasing filtr (dip switch, jumper) 150kHz, 250kHz, napájecí napětí pro proudové kleště 9VDC vyvést na 4 konektory na kufru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 přímý proudový vstup s ochranou proti přetížení: přepínatelný rozsah ±10mApeak, ±50mApeak, ±250mApeak, ±1Apeak, ±5Apeak přepínatelný antialiasing filtr (dip switch, jumper) 150kHz, 250kHz, jeho výstup bude přes BNC konektor volitelně připojen k jednomu z nepřímých vstupů | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.