Příloha č. 1 - Technická specifikace

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ HYDRAULICKÝCH A MECHANICKÝCH VELIČIN

Technická specifikace

Zařízení musí zahrnovat tyto součásti a splňovat alespoň následující technické parametry:

- Měřicí zařízení – 1:

- alespoň 10 analogových vstupů

- z toho alespoň 2 analogové vstupy s možností vzorkovací frekvence alespoň 10 kHz

- z toho alespoň 4 analogové vstupy s možností vzorkovací frekvence alespoň 1 kHz

- rozsahy analogových vstupů 0/4÷20mA, 0÷10V, 0,5÷4,5V, -10÷10V

- maximální chyba měření analogového signálu 0,15% z měřeného rozsahu

- z toho alespoň 1 analogový vstup s rozsahem alespoň 0÷30V a -/+2 A maximální chyba měření tohoto analogového vstupu 1%

- alespoň 2 frekvenční vstupy

- rozsahy frekvenčních vstupů alespoň 0,25÷20 000 Hz

- alespoň 14 CAN vstupů (protokoly CAN, CanOpen), vzorkovací frekvence alespoň 100 Hz

- uvedené vstupy mohou být provedeny buď jako interní nebo pomocí rozšiřujícího modulu

- spuštění záznamu až 4 zařízení pomocí signálu trigger

- alespoň 4“ palcový barevný display

- alespoň 2 GB interní paměti

- alespoň 200 záznamů v paměti

- USB 2.0 host port pro nahrávání měření na flashdisk, USB 2.0 port pro připojení k PC

- Integrovaný akumulátor pro napájení zařízení včetně připojených snímačů, adaptér pro připojení do el. Sítě

- musí být přenosné (ruční), odolné – vhodné do hydraulického provozu

- software pro zpracování a úpravu naměřených dat

- Měřicí zařízení – 2:

- alespoň 6 analogových vstupů, vzorkovací frekvence alespoň 1 kHz

- z toho alespoň 2 analogové vstupy s možností vzorkovací frekvence alespoň 10 kHz

- rozsahy analogových vstupů 0/4÷20mA, 0÷10V, 0,5÷4,5V, -10÷10V

- maximální chyba měření analogového signálu 0,15% z měřeného rozsahu

- alespoň 6 frekvenčních vstupů, z toho 2 vstupy - rozsah frekvencí 0,25-20 000 Hz a 4 vstupy 0÷30kHz, chyba měření +/-1 Hz

- alespoň 14 CAN vstupů (protokoly CAN, CanOpen), vzorkovací frekvence 100 Hz

- uvedené vstupy mohou být provedeny buď jako interní nebo pomocí rozšiřujícího modulu

- musí umožňovat propojení s měřicím zařízením – 1 pro spouštění měření signálem trigger

- alespoň 4“ palcový barevný display

- alespoň 2 GB interní paměti

- alespoň 200 záznamů v paměti

- USB 2.0 host port pro nahrávání měření na flashdisk, USB 2.0 port pro připojení k PC

- Integrovaný akumulátor pro napájení zařízení včetně připojených snímačů, adaptér pro připojení do el. Sítě

- musí být přenosné (ruční), odolné – vhodné do hydraulického provozu

- software pro zpracování a úpravu naměřených dat

- Splitter pro analogový signál:

- 1x analogový vstup + 2x analogový výstup, rozsah 0/4÷20mA

- Kompatibilní s měřícím zařízením 1 a 2

- 2x Tlakový senzor – 1:

- Princip měření piezorezistivní

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2 + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)

- rozsah v rozmezí  (0 ÷ 50) ÷ (0 ÷  80) bar, analogový výstup 4÷20 mA

- Rychlost vzorkování alespoň 10 kHz

- Celková nepřesnost (typ.) +/- 0,25% měřeného rozsahu

- Přetížitelnost alespoň 1,5x

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 100 °C

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám, těleso nerezové

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Kompatibilní s Minimess přípojkou M16x2, možnost přímého nebo 90° připojení pro oba snímače zároveň

- Kalibrační list

- 2x Tlakový senzor - 2:

- Princip měření piezorezistivní

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2 + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)

- Rozsah v rozmezí (0 ÷ 180) ÷ (0 ÷ 250) bar, analogový výstup 4÷20 mA

- Rychlost vzorkování alespoň 10 kHz

- Celková nepřesnost (typ.) +/- 0,25% měřeného rozsahu

- Přetížitelnost alespoň 1,5x

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 100 °C

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám, těleso nerezové

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Kompatibilní s Minimess přípojkou M16x2, možnost přímého nebo 90° připojení pro oba snímače zároveň

- Kalibrační list

- 2x Tlakový senzor - 3:

- Princip měření piezorezistivní

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2 + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)

- Rozsah v rozmezí (0 ÷ 380) ÷ (0 ÷ 430) bar, analogový výstup 4÷20 mA

- Rychlost vzorkování alespoň 10 kHz

- Celková nepřesnost (typ.) +/- 0,25% měřeného rozsahu

- Přetížitelnost alespoň 1,5x

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 100 °C

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám, těleso nerezové

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Kompatibilní s Minimess přípojkou M16x2, možnost přímého nebo 90° připojení pro oba snímače zároveň

- Kalibrační list

- 2x Tlakový senzor - 4:

- Princip měření piezorezistivní

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2 + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)

- Rozsah v rozmezí  (-1 ÷ 5) ÷ (-1 ÷ 9) bar, analogový výstup 0÷20 mA nebo 4÷20 mA

- Rychlost vzorkování alespoň 1 kHz

- Celková nepřesnost (typ.) +/- 0,25% měřeného rozsahu

- Přetížitelnost alespoň 1,5x

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 80 °C

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám, těleso nerezové

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Kompatibilní s Minimess přípojkou M16x2, možnost přímého nebo 90° připojení pro oba snímače zároveň

- Kalibrační list

- Průtokoměr - 1:

- Zubový pracující na objemovém principu

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2

- Umožňuje automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)? – účastník doplní ano nebo ne

- Rozsah alespoň (0,1÷4) l/min nebo větší, frekvenční nebo proudový výstup

- rozsah viskozity 12 ÷ 450 cSt

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5% měřené hodnoty

- Pro tlak alespoň 410 bar

- Rozsah teploty měřeného média alespoň 0 ÷ 100 °C

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám

- Kalibrační list

- Průtokoměr - 2:

- Zubový pracující na objemovém principu

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2

- Umožňuje automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)? – účastník doplní ano nebo ne

- Rozsah alespoň 0,5÷30 l/min nebo větší, frekvenční nebo proudový výstup

- rozsah viskozity 12 ÷ 450 cSt

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5% měřené hodnoty

- Pro tlak alespoň 410 bar

- Rozsah teploty měřeného média alespoň 0 ÷ 100 °C

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám

- Kalibrační list

- Průtokoměr - 3:

- Zubový pracující na objemovém principu

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2

- Umožňuje automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)? – účastník doplní ano nebo ne

- Rozsah alespoň 1÷65 l/min nebo větší, frekvenční nebo proudový výstup

- rozsah viskozity 12 ÷ 450 cSt

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5% měřené hodnoty

- Pro tlak alespoň 400 bar

- Rozsah teploty měřeného média alespoň 0 ÷ 110 °C

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám

- Kalibrační list

- Průtokoměr - 4:

- Zubový pracující na objemovém principu

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2

- Umožňuje automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)? – účastník doplní ano nebo ne

- Rozsah alespoň 5÷240 l/min nebo větší, frekvenční nebo proudový výstup

- rozsah viskozity 12 ÷ 450 cSt

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5% měřené hodnoty

- Pro tlak alespoň 400 bar

- Rozsah teploty měřeného média alespoň 0 ÷ 110 °C

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám

- Kalibrační list

- Průtokoměr - 5:

- turbínkový

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2 + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)

- Rozsah alespoň 3÷70 l/min, frekvenční nebo proudový výstup 4÷20 mA

- rozsah viskozity 2 ÷ 90 cSt

- čas odezvy alespoň 0.05 s

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5% měřené hodnoty

- Pro tlak alespoň 400 bar

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 80 °C

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám

- Kalibrační list

- 4x Teplotní senzor:

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2 + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1 a 2)

- Rozsah alespoň -25÷100 °C, analogový výstup 0/4÷20 mA

- Celková nepřesnost max. +/- 1% měřeného rozsahu

- Pro tlak alespoň 600 bar

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Včetně 4x teplotní jímky s vnějším závitem G1/4“ a 4x teplotní jímky s vnějším závitem M10x1

- Senzor síly -1:

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2

- Měření síly ve směru podélné osy, konstrukce s vnějšími závity M12

- Rozsah 0÷20 kN, analogový výstup 4÷20 mA

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5% měřeného rozsahu

- Maximální délka 120 mm

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Senzor síly -2:

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1 a 2

- Měření síly ve směru podélné osy, konstrukce s vnějšími závity M16x1,5

- Rozsah 0÷50 kN, analogový výstup 4÷20 mA

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5% měřeného rozsahu

- Maximální délka 120 mm

- Napájení snímače z Měřicího zařízení 1 a 2 jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Měřicí kabely:

- Kompatibilní s měřicím zařízením 1, 2 a 3, se senzory tlaku 4-7, průtoku 8-12, teploty 13, síly 14 a 15

- 10x 2,5 m, 8x 5 m, 4x 10 m, 2x 20 m

- Zajištění koncovek proti rozpojení

- 2x Senzor polohy:

- Optický princip, polovodičový laser výkon max. 1mW, vlnová délka 600 ÷ 700 nm

- Rozsah měření alespoň 200 mm, možnost analogového výstupu 4÷20 mA

- Rozsah napájení 12÷24V

- Frekvence snímání alespoň 4 kHz

- Linearita 0,1% měřeného rozsahu nebo menší

- Rozsah pracovních teplot 0 ÷ 50°C

- Propojení s PC pomocí USB

- Software pro obsluhu

- Senzor síly -3:

- pro měření tahové i tlakové síly

- rozsah +/- 5 N, rozlišení 0,001 N

- přesnost +/- 0,2 % z měřeného rozsahu

- rychlost měření alespoň 1 kHz

- datový výstup RS 232C, analogový výstup

- software pro grafické zobrazení naměřených hodnot v PC, uložení dat do souboru, zobrazení aktuální hodnoty