Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv

Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv vč. příslušentsví včetně kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu, včetně dopravy do místa plnění.

Jedná se o plynový směšovač s celkovým počtem plynových kanálů 16, resp. se může jednat o dva paralelně spolupracující plynové směšovače s celkovým počtem plynových kanálů 2 x 8, vč. veškerého příslušenství. (Dále v textu bude popisována první možnost, tedy možnost jednoho plynového směšovače s tím, že vše platí i pro variantu dvou plynových směšovačů, kdy každý z nich má 8 plynových kanálů.)

Systém je schopen míchat různé plynné složky (CXHY, CO2, CO, H2, N2) s jedním vyrovnávacím plynem. Zařízení se skládá z pouzdra podporujícího regulátory hmotnostního toku a mikroprocesoru pro výpočet směšovacích rovnic.

Uvedené zařízení se skládá z příslušných modulů:

- 16 regulátorů hmotnostního toku

- 16 vstupů plynu

- 1 výstup plynu

- USB rozhraní pro dálkové ovládání z PC

- integrovaný mikroprocesor pro řízení a výpočet

Tyto součásti jsou namontovány v desktop pouzdře procesorového počítače.

Pomocí ovládacího softwaru je směšovač plynu provozován s počítačem. Knihovnu plynů lze použít k výběru různých typů plynů a k vytváření směsí plynů. Vzdálený software umožňuje ovládání všech funkcí směšovače plynu pomocí externího počítače přes rozhraní USB. Kromě toho lze do datového souboru uložit údaje každého regulátoru hmotnostního toku a skutečné hodnoty koncentrací.

Se dvěma regulátory hmotnostního toku ve stejném měřicím rozsahu lze použít pracovní rozsah mezi 2 a 100%. Regulátory hmotnostního toku jsou kalibrovány v tomto rozsahu a nejistota je menší než 1% měřené hodnoty. Díky integrované plynové knihovně lze vytvářet a načítat také vícesložkové směsné plyny.

Zařízení umožňuje automatickou regulaci koncentrace a průtoku, časově orientované sekvenční ovládání a přizpůsobovat rozsahy celkového průtoku. Zařízení obsahuje interní knihovnu plynů. Průtoky plynu a koncentrace jsou znázorněny v trendy diagramu.

Z hlediska dalších technických specifikací je požadováno následující:

- Rozsah objemového toku jedné složky: 0 / 0,4 - 20,0 l / min

- Napájení: 110 - 230 V / 48-62 Hz

- Rozsah vstupního plynu: 0,5–5,0 bar

- Vstup plynu: lisovací tvarovka 6 mm / výstup plynu: 12 mm lisovací tvarovka

- DP02A, 230V čidla

- MAR řízení, sig.,relé,tlačítka

- 16 ks magnetických ventilů

- Kovové trubičky 6mm cca 50 m

- Kovové trubičky 12mm cca 8 m

- Koncovky na trubičky a-b

- Ohebné hadičky opletené

- Redukční ventily (9 ks)

- Redukční ventily CO (1 ks)

Součástí dodávky jsou dva detektory, které jsou určeny k nepřetržitému sledování koncentrace spalitelných plynů (CxHy, CO, H2). Tyto detektory budou využívány jako akustické a vizuální hlásiče úniku plynů.

Součástí dodávky je také skříň, řídící PC s monitorem, uživatelská příručka, kalibrační certifikát, veškerý montážní materiál a také instalace a zkoušky zařízení.

Systém je schematicky znázorněn na následujícím obrázku 1. (Poznámka: Tlakové lahve a spotřebič, jež jsou na schématu znázorněny, nejsou součástí dodávky.)

Obr. 1: Schéma zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv vč. příslušenství

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby