Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Optický spektrální analyzátor s Fourier transformací

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka optického spektrálního analyzátoru s Fourier transformací.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Optický spektrální analyzátor s Fourier transformací musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Rozsah vlnových délek: | min. 350 – 1100 nm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Maximální šumová hladina: | max. 80 dBm v měřeném rozsahu | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Optické rozhraní: FC/PC konektor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení spektrometru: | min. 7,5 GHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozlišení vlnových délek: | min. 9 řádů | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Maximální vstupní optický výkon: | max. 10 mW v CW režimu | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Práh optického výkonu pro poškození: | max. 20 mW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vlastnosti obslužného SW: |  |  |
| Konverze dat: MatLab, CSV, Galactic SPC, txt | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavitelná citlivost a rozlišení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost měření vlnových délek pro úzkopásmové zdroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost měření koherentních délek pro širokopásmové zdroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Apodizace a zpracování konečných interferogramů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Knihovny pro LabView, C, C++, Java | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.