Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: FTIR spektrometr s příslušenstvím

Předmětem zakázky je dodávka FTIR spektrometru včetně požadovaného příslušenství.

Přístroj umožní plnohodnotné měření a vyhodnocení IR spekter pevných látek KBr a ATR technikou bez nutnosti pořizování dalších doplňujících zařízení nebo pomůcek nad rámec níže uvedené specifikace.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin pro 3 osoby.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat následující technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Spektrální rozsah minimálně 350 - 7 800 cm-1 | ANO |
| Spektrální rozlišení 2 cm-1 a lepší | ANO |
| Vlnočtová přesnost 0.05 cm-1 při 2000 cm-1 a lepší | ANO |
| Vlnočtová správnost 0.05 cm-1 při 2000 cm-1 a lepší | ANO |
| Poměr signál šum (peak-to-peak při 1 min měření a při rozlišení 4 cm-1) 50 000 : 1 a lepší | ANO |
| Běžná rychlost měření 1scan za 1 – 2 s při rozlišení 4 cm-1 v celém měřícím rozsahu | ANO |
| DTGS nebo DLaTGS detektor | ANO |
| Vzduchem chlazený zdroj IČ záření s dlouhou životností | ANO |
| Dělič paprsků KBr | ANO |
| Referenční diodový laser | ANO |
| Interferometr Michelsonova typu | ANO |
| Náhled na IČ spektrum v reálném čase | ANO |
| Schopnost měření běžnými technikami IČ spektrometrie (minimálně ATR a KBr tableta) | ANO |
| Automatické rozpoznání měřícího příslušenství | ANO |
| Kontinuální monitoring stavu přístrojových komponent, výkonu a vlhkosti. | ANO |
| Uzavřená a vysušovaná optika | ANO |
| KBr okénka vzorkového prostoru s možností výměny za jiná, odolná proti vlhkosti | ANO |
| Vzorkový prostor pro transmisní měření musí mít přístup min. ze dvou stran | ANO |
| Přístroj nevyžaduje pro provoz připojení k médiím z externího zdroje (např. voda, vzduch) ani připojení ke kapalinovému chladiči s uzavřeným okruhem. | ANO |
| Certifikace výrobce i dodavatele dle normy ISO 9000 nebo vyšší | ANO |
| Příslušenství | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| Řídící notebook umožňující ovládání přístroje a vyhodnocování dat Procesor: PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 10 000 Operační paměť: minimálně 16 GB DDR 4 Display rozměr: 17 – 17.3 palce Rozlišení displeje: minimálně 1920 x 1080 Pevný disk typ: SSD Pevný disk velikost: minimálně 512 GB Dedikovaná Grafická karta: ANO Porty: minimálně 4xUSB z toho minimálně 1x USB 3.x a 1x USB Type-C, HDMI, Konektor RJ45, čtečka paměťových karet Další výbava: WI-FI, Bluetooth Klávesnice: podsvícená, vestavěná numerická klávesnice Zajištění komunikačního spojení mezi řídicím počítačem a měřicím přístrojem pomocí kabelu Tiskárna: laserová, barevná, síťová | ANO |
| Ovládací SW kompatibilní s Win10 s časově neomezenou licencí pro ovládání spektrometru. Software bude dále umožňovat: - Kontrolu zdroje IČ záření, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru. - Umožnit automatizovanou kontrolu funkčnosti zařízení, dále umožní provádět samostatné kontrolní měření na interním certifikovaném standardu včetně generování protokolu - Automatické rozpoznání měřícího modulu | ANO |
| Vyhodnocovací software na zpracování kvalitativní a kvantitativní analýzy s časově neomezenou licencí pro ovládání spektrometru. Software bude umožňovat: - Spektrální matematiku, práci s knihovnami spekter - Ověření shody naměřeného spektra vůči jiným samostatně uloženým spektrům - Multikomponentní vyhledávání v knihovnách umožňující analýzu směsí - Separaci píků | ANO |
| ATR modul s diamantovým krystalem a fixací diamantu mechanicky, ne lepením. Modul musí obsahovat přítlačný držák vzorku pro lepší kontakt vzorku s plochou ATR diamantového krystalu. | ANO |
| Modul pro transmisní měření KBr tablet, včetně držáku tablet pro transmisní měření | ANO |
| Modul pro transmisní měření kapalných vzorků | ANO |
| Možnost budoucího doplnění o kyvetu pro měření plynných vzorků s optickou dráhou až 5 metrů. | ANO |
| Souprava pro přípravu KBr tablet (průměr 15 mm 3 mm), obsahující matrici pro lisování tablet, vhodnou vývěvu a alespoň 100g KBr pro IČ spektroskopii | ANO |
| Knihovny spekter obsahující min. 10000 spekter látek, z toho min. 1 500 spekter pevných anorganických látek. | ANO |
| Záruka | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| Základní záruční lhůta minimálně 2 roky Prodloužená záruční lhůta na klíčové součástky spektrometru – řídící laser, ATR modul a interferometr – minimálně 10 let | ANO |
| Dostupnost náhradních dílů a servisu minimálně 8 let po skončení základní záruční lhůty | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby