Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Infračervený spektrometr a příslušenství pro aplikaci v průtočné chemii

Předmětem zakázky je dodávka infračervený spektrometr a příslušenství pro aplikaci v průtočné chemii včetně požadovaného příslušenství.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 30 hodin v průběhu 5 pracovních dnů pro všechny zaměstnance pracoviště, kteří budou zboží používat

Zajistit na výzvu kupujícího školení pro dvě osoby v rozsahu deseti pracovních dnů pro šesti hodinách v sídle prodávajícího.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat následující technické požadavky:

Infračervený spektrometr musí alespoň splňovat následující minimální kritéria:

- Infračervený spektrometr:

| Parametr | Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- | --- |
| 1 | FTIR spektrometr pro střední infračervenou oblast, spektrální rozsah 7800 – 350 cm-1 | Ano |
| 2 | spektrometr o rozměrech větších než š x h x v 30x25x25 cm a hmotnosti maximálně 10kg | Ano |
| 3 | možnost měření vzorků v exteriéru - možnost napájení spektrometru z externí baterie, která musí být součástí dodávky | Ano |
| 4 | prachotěsný a voděodolný transportní kufr | Ano |
| 5 | vzduchem chlazený zdroj infračerveného záření | Ano |
| 6 | referenční diodový laser | Ano |
| 7 | poměr signálu k šumu - hodnota S/N (1 minutovém měření, p-t-p) 35.000:1 nebo více při rozlišení 4 cm-1 | Ano |
| 8 | spektrální rozlišení 0.8 cm-1 (neapodizováno), fakultativně rozlišení 0.5 cm-1 | Ano |
| 9 | náhled na infračervené spektrum v reálném čase (před vlastním měřením) | Ano |
| 10 | samostatná hardwarová elektronická a softwarová funkce pro automatické elektronické seřizování spektrometru před vlastním měřením, např. z důvodů korekce na teplotní roztažnost materiálů děliče paprsků, interferometru, zrcadel atd. (kontinuální kompenzace optickou cestou není akceptovatelná) | Ano |
| 11 | vnitřní inteligence systému s nepřetržitou elektronickou dynamickou optimalizací měřící soustavy přístroje při každém scanu, tj. optická lavice spektrometru je optimalizována na maximální energetickou propustnost záření při každém scanu (optimálně každou sekundu). (kompenzace optickou cestou není akceptovatelná), | Ano |
| 12 | dostatečně velký vzorkový prostor pro využívání standardního příslušenství od různých výrobců | Ano |
| 13 | vzorkový prostor pro transmisní měření musí mít přístup ze tří stran pro vzorky velkých rozměrů (shora, zepředu a zezadu) | Ano |
| 14 | uzavřená a vysušovaná optika s možností profukování suchým inertním plynem | Ano |
| 15 | možnost volby okének vzorkového prostoru pro uzavření optiky pro využívání spektrometru v interiéru (hydroskopická varianta např. KBr okénka) nebo v exteriéru (nehydroskopická – mobilní varianta např. ZnSe okénka) – požadujeme hydroskopickou variantu (KBr okénka) – součástí dodávky je hydroskopická varianta – KBr okénka | Ano |
| 16 | pyroelektrický detektor (DTGS) | Ano |
| 17 | ovládání spektrometru přes standardní řídící PC s operačním systémem Windows 10 | Ano |
| 18 | komunikační rozhraní mezi přístrojem a PC pomocí kabelu využívající USB protokol (redukce např. typu USB/Ethernet není akceptovatelná) | Ano |
| 19 | Notebook - procesor - PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 7900 dle http://www.cpubenchmark.net, minimálně 8GB DDR4, minimálně 512GB SSD, externí grafická karta s min. 2GB paměti, displej min. 15" Full HD (1920 x 1080), LAN - Gigabit Wi-Fi - 802.11 ac, Bluetooth - 4.2, min. 1x HDMI, minimálně 1x USB 2.0, min. 2x USB 3.0, 1x RJ - 45, Windows 10 Pro | Ano |
| 20 | certifikace výrobce dle normy ISO 9000 nebo vyšší | Ano |
| 21 | certifikace dodavatele dle normy ISO 9000 nebo vyšší | Ano |
| 22 | české manuály | Ano |

Příslušenství:

| Parametr | Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- | --- |
| 1 | interní a externí kvalifikace spektrometru podle ASTM 1421-99 | Ano |
| 2 | možnost kvalifikace spektrometru podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 | Ano |
| 3 | automatické nastavení metody při použití nástavce pro transmisní měření, který je součástí nabízené sestavy | Ano |
| 4 | jedno-odrazový ATR nástavec s diamantovým krystalem pro analýzu pevných i kapalných vzorků ve střední infračervené oblasti. Součástí tohoto příslušenství je nástavec pro průtokové měření kapalin o maximálním objemu kapaliny 30 mikrolitrů. Průtokové trubičky musí být o průměru 1/16 a musí být ukončeny pomocí Swageloku. | Ano |
| 5 | možnost univerzálního použití nástavců v jiných FTIR spektrometrech | Ano |
| 6 | možnost použití dlouhocestné plynové kyvety (optická dráha minimálně 5 metrů) | Ano |
| 7 | možnost rozšíření spektrometru o infračervený mikroskop | Ano |
| 8 | možnost měření vzorků bez vložení vzorkovacího nástavce | Ano |

- Programové vybavení:

| Parametr | Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- | --- |
| 1 | uživatelsky příjemný ovládací, diagnostický a validační software plně kompatibilní s GLP. Možnost ovládání systému pomocí menu, grafických ikon, horkých kláves a myši | Ano |
| 2 | diagnostický nástroj pro kontrolu zdroje IČ zářeni, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru, dále pro PQ (performance qualification), nastavení termínů preventivní údržby atd. | Ano |
| 3 | zařízení musí být doplněno o validační software umožňujícím automatizovanou kontrolu funkčnosti zařízení, přičemž uživatel musí mít možnost provádět samostatně kontrolní měření na interním certifikovaném standardu | Ano |
| 4 | pokročilá ATR korekce – korekce y-ové, tak i x-ové osy ATR spektra (nezbytná funkce pro srovnávání infračervených spekter naměřených ATR technikou se spektry naměřenými standardními transmisními technikami) - požadujeme minimálně nastavovat následující parametry: materiál krystalu, počet odrazů v ATR krystalu, úhel odrazu ATR krystalu a indexu lomu měřeného materiálu | Ano |
| 5 | spektrální matematika, práce s knihovnami spekter | Ano |
| 6 | multikomponentní vyhledávání v knihovnách umožňující analýzu směsí v jednom kroku bez zásahu obsluhy (minimálně 4 složky). | Ano |
| 7 | multikomponentní vyhledávání minoritních látek ve směsných vzorcích umožňující předem ručně definovat majoritní složku tzv. kontaminant search (minimálně požadujeme stanovení 4 složek včetně majoritní složky). | Ano |
| 8 | menu příkazů Report pro tvorbu, zakládání a prohledávání protokolů | Ano |
| 9 | program na separaci překrývajících se pásů | Ano |
| 10 | interpretační program infračervených spekter | Ano |
| 11 | software pro kvantitativní a kvalitativní analýzu a vyhodnocování spekter | Ano |
| 12 | software pro tvorbu automatizovaných postupů bez znalosti programování | Ano |
| 13 | software pro časově rozlišenou spektroskopii (kinetická měření) umožňující hromadné zpracování naměřených spekter a 2D a 3D zobrazování. | Ano |
| 14 | softwarová funkce pro ověření shody naměřeného spektra vůči jednomu či více spektrům standardů. Možnost zvýšení citlivosti pro vysoce podobná spektra. | Ano |
| 15 | digitální databáze organických sloučenin (specifikujte počet spekter v knihovně) – minimální požadavek 9000 infračervených spekter | Ano |
| 16 | specializovaný program na správu všech spektrálních souborů na PC, tvorba virtuálních knihoven z našich stávajících spektrálních dat, procesní trasa (jakákoliv úprava spekter je navždy vratná) | Ano |
| 17 | využívání identických souborů (knihoven spekter) pro základní spektroskopický i specializovaný program s funkcemi uvedenými výše | Ano |
| 18 | požadujeme možnost cloudového úložiště pro data získaná poptávanou měřicí technikou o velikosti minimálně 10 GB. Toto úložiště musí umožňovat sdílení, prohlížení a úpravu měřících dat a to i z platforem jako jsou smartphony a tablety. Takto uložená data musí být zabezpečena proti jejich zneužití minimálně pomocí některého certifikované poskytovatele cloudových služeb (např. AWS atd.) | Ano |

- Další podmínky

| Parametr | Záruka | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Základní záruční lhůta minimálně 2 roky Prodloužená záruční lhůta na klíčové součástky spektrometru – interferometr a referenční laser – minimálně 10 let | Ano |
| 2 | Dostupnost náhradních dílů a servisu minimálně 8 let po skončení základní záruční lhůty | Ano |
| 3 | Požadujeme e-mailové a telefonické konzultace týkající se technických a softwarových problémů, dále požadujeme aplikační podporu při vyhodnocování změřených spekter (možnost zaslání změřených spekter e-mailem a jejich vyhodnocení) v českém jazyce v ceně dodávky po dobu 10 let. | Ano |
| 4 | Záruční a pozáruční servis přístroje musí být zajištěn v ČR | Ano |
| 5 | Zajištění servisu záručního a pozáručního servisu do 3 pracovních dnů od nahlášení závady, přičemž cena pozáručního servisu se bude řídit aktuálním cením prodávajícího v době poskytnutí servisu | Ano |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby