Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Analyzátor koncentrace rozpuštěného vodíku

Předmětem zakázky je dodávka analyzátoru koncentrace rozpuštěného vodíku (H2(l)) vhodného pro účely stanovení koncentrací rozpuštěného vodíku v anaerobním fermentoru bioplynové stanice respektive ve vzorku anaerobního digestátu, včetně požadovaného příslušenství.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, prvotní kalibrace a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin pro 3 osoby.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Rozsah měření: |  |
| min. 0 – 70 ppb, s přesností ± 0,03 ppb | ANO |
| Provedení: |  |
| Stacionární nebo přenosné | ANO |
| Převodník: |  |
| 230 VAC | ANO |
| Proudový výstup 4-20 mA | ANO |
| Krytí IP65 | ANO |
| Sensor: |  |
| Elektrochemický nebo tepelně vodivostní | ANO |
| min. rozsah teploty vzorku 0-50°C | ANO |
| min. provozní tlak 0 – 10 bar | ANO |
| Možnost montáže do měřící komůrky | ANO |
| Délka kabelu min. 3 m | ANO |
| Měřící komůrka: |  |
| Průměr potrubí min. 6 mm | ANO |
| Těsnění: EPDM nebo VITON | ANO |
| Armatura s návarkem pro kolmé připojení senzoru H2 | ANO |
| Křížová citlivost vůči sulfanu (H2S): |  |
| Citlivost na H2(l) nejméně 20000x vyšší než citlivost na H2S(l). | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby