Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Skenovací elektronový mikroskop

Předmětem zakázky je dodávka Skenovacího elektronového mikroskopu s příslušenstvím pro studium morfologie a povrchu pevných vzorků. Zařízení bude obsahovat: elektronový mikroskop, EDS detektor a naprašovačku.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, prvotní kalibrace, likvidace obalů a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin pro 3 osoby.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| SEM: |  |
| Skenovací elektronový mikroskop s wolframovou katodou pro zobrazování v sekundárních elektronech. | ANO |
| Komora s vnitřním průměrem minimálně 230 mm | ANO |
| Scintilační detektor sekundárních elektronů typu Everhart-Thornley | ANO |
| Výsuvný motorizovaný scintilační detektor zpětně odražených elektronů BSE | ANO |
| Výsuvný detektor STEM pro současné pořízení signálů (BF, DF a HADF) | ANO |
| Infračervená kamera umožňující sledování pracovního prostoru mikroskopu | ANO |
| Urychlovací napětí v rozsahu min. 200eV-30kV s kontinuální změnou. | ANO |
| Motorizovaně ovládaný stolek na vzorky (sample stage) v 5-ti osách (X, Y, Z, R, T), možnost naklápění stolku se vzorkem v celkovém rozsahu větším než 110° a možnost 360° kontinuální rotace. | ANO |
| Pojezdy v rozsahu os minimálně X = 80mm, Y = 60mm, Z = 40 mm. | ANO |
| Proud svazku 1pA - 2µA | ANO |
| Rozlišení ≤ 3 nm při urychlovacím napětí 30 kV a ≤ 8 nm při 3 kV v režimu vysokého vakua | ANO |
| Optické zvětšení v minimálním rozsahu 5 – 1 000 000x | ANO |
| Skenovací rychlost 50ns – 10ms. | ANO |
| Minimální počet portů pro instalaci detektorů 10 | ANO |
| Možnost kompenzace nabíjení vzorků. | ANO |
| Podporované formáty obrázků: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000, GIF, PNG, PGM, PPM | ANO |
| Hloubka obrazu volitelná až do 16 bits | ANO |
| EDS detektor: |  |
| EDS detektor musí být instalován na skenovací elektronový mikroskop zadavatele bez omezení funkcí mikroskopu a všech instalovaných detektorů. | ANO |
| Detektor typu SDD, bez nutnosti chlazení kapalným dusíkem s garantovanou funkčností v celém rozsahu pracovních podmínek. | ANO |
| Detektor s vysunováním a zasunováním do pracovní pozice. | ANO |
| Velikost aktivní plochy snímacího čipu detektoru minimálně 30 mm2. | ANO |
| Schopnost detekce, kvalitativní a kvantitativní analýzy prvků v rozsahu od B po Am. | ANO |
| Energiové rozlišení min. 129 eV | ANO |
| Bodová, liniová a mapová distribuční analýza v celém rozsahu prvků | ANO |
| Integrovaný EDS detektor s možností měření v živém okně SEM a obsluhován z jednoho PC a jednoho SW rozhraní | ANO |
| Naprašovačka: |  |
| Kombinovaná naprašovačka pro nanášení vodivé vrstvy uhlíku nebo kovu na studované vzorky včetně rotační pumpy | ANO |
| PC a SW vybavení: |  |
| PC Standard, RAM 8GB, HDD 500GB, grafická karta, Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu Campus, OEM W10 ), Certifikát CE | ANO |
| Monitor 24" LCD Full HD | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby