Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Spektrální analyzátor

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spektrálního analyzátoru včetně rozšíření a softwarového vybavení.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Spektrální analyzátor musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrální analyzátor: |  |  |  |
| Kmitočtový rozsah | min. 10 Hz – 13 GHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Interní analyzační šířka pásma pro demodulaci a analýzu I/Q složek | min. 200 MHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Rozsah nastavení rozlišovacích filtrů | min. 1 Hz – 10 MHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Maximální povolená vstupní úroveň signálu | min. +30 dBm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| DANL @ 1 GHz bez předzesilovače | nejméně -148 dBm/Hz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| DANL @ 10 GHz bez předzesilovače | nejméně -145 dBm/Hz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| SSB fázový šum (f = 1 GHz, carrier offset 100 Hz) | nejméně -90 dBc | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| SSB fázový šum (f = 1 GHz, carrier offset 10 kHz) | nejméně -105 dBc | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Bod zahrazení třetího řádu (TOI) @ 1 GHz | nejméně 15 dBm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Bod 1dB komprese vstupního směšovače @ 1 GHz | nejméně 10 dBm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| RF vstupní konektor: N (female) | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Integrovaný přepínatelný atenuátor s rozsahem | min. 0 - 75 dB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Krok přepínání atenuátoru | max. 5 dB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Počet měřicích bodů v jednom rozmítnutí | min. 100 000 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Absolutní nepřesnost měření @ 64 MHz | max. 0,2 dB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Integrovaný dotykový displej o minimálním rozlišení | min. 1280 x 800 bodů | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Možnost ovládat generátor SMW200A přes LAN rozhraní se synchronizaci rozmítání spektrálního analyzátoru a přelaďování generátoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Rozšíření spektrálního analyzátoru: |  |  |  |
| Osciloskopický modul pro analýzu signálu v čase: |  |  |  |
| Šířka pásma osciloskopického modulu | min. 100 MHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Počet kanálů osciloskopického modulu | min. 2 kanály | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Vertikální rozlišení osciloskopického modulu | min. 10 bit | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Galvanicky izolované kanály osciloskopického modulu | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Možnost analýzy a dekódování sériových sběrnic minimálně typu I2C, SPI, UART | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Automatická kalibrační jednotka pro kalibraci měřené trasy mezi spektrálním analyzátorem a RF generátorem: |  |  |  |
| Počet portů automatické kalibrační jednotky | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Typ konektoru automatické kalibrační jednotky: N (f) | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Šířka pásma automatiké kalibrační jednotky | min. 100 kHz - 8 GHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| RF kabely délky minimálně 1,5 m s konektory N(m)-N(m): |  |  |  |
| Počet kusů | min. 4 ks | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Šířka pásma RF kabelů | min. 8 GHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Požadavky na softwarové vybavení spektrálního analyzátoru: |  |  |  |
| Demodulace FSK minimálně 2FSK až 64FSK | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Demodulace BPSK, QPSK, p/2-BPSK, p/4QPSK, 3p/4-QPSK | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Demodulace QAM minimálně v rozsahu od 16QAM až 1024QAM | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Demodulace 2ASK, 4ASK 16APSK, 32APSK | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Možnost individuálního nastavení analýzy modulací QAM a PSK | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Předdefinované parametry pro měření standardů 3GPP CDMA, GSM, EDGE, TETRA, Bluetooth, DVB-S2, CDMA2000 | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Možnost definice vlastních typů digitálních standardů | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Možnost současného měření kombinace dvou různých modulací | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Délka měření digitálních standardů | min. 120 000 symbolů | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Zobrazení I/Q konstelačního diagramu měřeného signálu v polárním diagramu | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Měření chybovosti (bit error rate) | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Měření a vyhodnocení 5G NR downlink | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Podpora fyzických vrstev minimálně PDSCH, DL PT-RS, PBCH, PSS | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Měření spektrální emisní masky pro 5G signály | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Měření crest faktoru 5G signálu | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Analýza a vyhodnocení signálů musí být prováděna přímo v přístroji bez nutnosti použití externího SW nebo PC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.