Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Systém pro aktivní termografii“

Předmětem plnění je systém pro aktivní termografii, který bude sestávat z termokamery pro oblast výzkumu a vývoje s fotonovým detektorem chlazeným Stirlingovým chladičem včetně dalšího příslušenství uvedeného ve specifikaci, dále ze dvou samostatných excitačních zdrojů (ultrazvukového a indukčního), generátoru signálu, softwaru pro zpracování snímků z termokamery a softwaru pro řízení a vyhodnocení aktivní termografie. Jednotlivé komponenty systému musí být hardwarově a softwarově kompatibilní. Systém musí být tvořen samostatnými specifikovanými moduly a musí být mobilní.

Úkolem excitačních zdrojů je vyvolání přesně definované skokové a cyklické teplotní změny v analyzovaném objektu, jejíž časová a prostorová odezva v objektu je následně snímána termokamerou a online vyhodnocena softwarem. Termokamera, excitační zdroje a generátor signálu musí být vzájemně synchronizovány a řízeny softwarem.

Software pro termokameru musí splňovat požadavky na plné online ovládání termokamery, nastavování integračních časů detektoru, záznamové frekvence snímků, volbu teplotních rozsahů a podrozsahů, definice synchronizace a trigrování, nastavení podmínek záznamu a rozhraní. Dále musí software disponovat měřicími a analyzačními funkcemi, tabulkovými a grafickými výstupy (3D grafy, 2D profily atd.).

Software pro aktivní termografii musí umožňovat řízení systému aktivní termografie jako celku, tzn. musí být kompatibilní s dodanou termokamerou s fotonovým detektorem a s vícero excitačními zdroji. Software umožňuje nastavení parametrů excitačního signálu (šířky pulzu, frekvence, amplitudy...) a plné ovládání zdrojů a připojené termokamery, provádí zároveň analýzu výsledků metodou Fourierovy transformace a umožňuje následné prezentace fázového, amplitudového a komplexního obrazu teplotního pole měřeného objektu po excitaci.

Umožňuje nabízený systém rozšíření aktivní termografie o další metody (optické, laserové apod.) se zajištěním plné kompatibility nabízené termokamery, nabízených systémů aktivní termografie a veškerého nabízeného softwarového řešení? účastník doplní ANO/NE

Podrobnější specifikace jednotlivých součástí systému (níže uvedené parametry musí být alespoň splněny):

- Termokamera s příslušenstvím:

Hardwarová specifikace:

- Detektor InSb aktivně chlazený integrovaným Stirlingovým chladičem

- Rozlišení detektoru min. 640x512 pixelů

- Rozteč pixelů detektoru 15 µm

- Apertura detektoru F/3

- Spektrální rozsah detektoru min. 2-5,7 µm

- Vzorkovací frekvence záznamu sekvence plných radiometrických obrazů (termogramů) do počítače s maximálním plným rozlišením (640x512 pixelů) minimálně 350 Hz ve 13bit módu a minimálně 300 Hz ve 14bit módu

- Vzorkovací frekvence s funkcí windowing min. 5 kHz, liniový mód 640x2 pixely

- Rozhraní 1 GigE a 10 GigE (propojení mezi kamerou a PC minimálně na vzdálenost 20 m pomocí optického kabelu – nutná galvanická izolace)

- Maximální vzorkovací frekvence plných radiometrických obrazů při plném rozlišení při připojení 1 GigE / Standard-LAN minimálně 200 Hz

- Rozhraní 2 ks výstupů z termokamery (TTL a analogový s možností definování uživatelem v softwaru)

- Termokamera umožňuje použít alespoň 2 různé spektrální a teplotní filtry zařazené do optické cesty za sebou a zároveň umožňuje motorickou a softwarově řízenou změnu těchto filtrů. Tyto filtry musí být umístěné v těle termokamery.

- Počet možných kombinací dvojic filtrů zařazených do optické cesty za sebou - účastník doplní počet, minimálně však 4, jejichž změna je motorická a softwarově řízená.

- TTL (5V) vstup pro trigrování a synchronizaci s dalšími zařízeními

- Průmyslové krytí proti vodě a prachu třídy IP54

- Odolnost proti rázům/vibracím alespoň 2G

- Kovový stativ s nosností min 5 kg a 3D nastavitelnou hlavou

- Výkonné záznamové a vyhodnocovací zařízení umožňující online záznam z termokamery nejvyšší rychlostí bez ztrát snímků s dostatečnou kapacitou úložného prostoru (min kapacita disku 500 GB)

Optická specifikace:

- Ohnisková vzdálenost objektivu 25 mm

- Spektrální propustnost objektivu minimálně 2,5 µm – 5,5 µm

- Zaostřovací vzdálenost objektivu minimálně od 0,3 m

- Kvůli zajištění vysoké stability, preciznosti a přesnosti měření termokamery s objektivem musí být nasazení objektivu závitové s možností manuálního zaostřování

- Okamžité zorné pole (IFOV) min 0,6 mrad

- Spektrální filtr pro zabudování do kamery na měření vlnových délek 4,3 µm (zobrazení CO2) – rozsah vlnových délek propustnosti od 4,25 µm až 4,35 µm, s rozměrem kompatibilním s pozicemi pro umístění filtrů v kameře

- Spektrální filtr pro zabudování do kamery na měření vlnových délek 3,9 µm (měření skrze plynový plamen) – rozsah vlnových délek propustnosti od 3,85 µm až 3,95 µm, s rozměrem kompatibilním s pozicemi pro umístění filtrů v kameře

Měřicí specifikace:

- Teplotní citlivost NETD < 0,025°C (<25 mK)

- Teplotní rozsah od -10°C do +2000°C

- Přesnost měření min ±1°C nebo ±1 % měřené hodnoty v celém teplotním rozsahu kamery

- Možnost nastavení multi-integračního módu pro současné použití minimálně 3 integračních časů detektoru kamery pro záznam širších teplotních rozsahů bez ztráty snímků při výše specifikované vzorkovací frekvenci

- Nastavení integračního času od 1 µs výše

Provozní specifikace:

- Rozsah provozních teplot minimálně v rozmezí od -20°C do +50°C

- Síťové napájení adaptérem 12/24 VDC z 240 VAC, 50 Hz

- Možnost uchycení na stativ (UNC¼“-20)

- Hmotnost maximálně 3,5 kg (bez objektivu)

Specifikace software:

- Software pro on-line ovládání kamery, pro on-line vyhodnocení a analýzu měřených dat s možností on-line 2D a 3D grafů a histogramů a pořizování záznamů

- Možnost nastavování všech potřebných parametrů kamery (integrační čas, multi-integrační čas, snímková frekvence, windowing, teplotní rozsahy, synchronizace a trigrování, definice rozhraní atd.)

- Software pro řízení a nastavování záznamů přes triger, včetně podmínek ukládání sekvencí

- Software musí obsahovat vyhodnocovací měřicí funkce, tabulkové výstupy, grafické výstupy a profily, včetně 3D grafů

- Definování synchronizačních a trigerovacích rozhraní softwarem

- Včetně upgrade software po dobu min. 5 let od dodání

Ostatní:

- Akreditovaná kalibrace termokamery dle ČSN/EN/IEC 17 025 vč. kalibračního listu

- Indukční excitační zdroj a induktor s příslušenstvím

Obecná specifikace:

- Frekvenční generátor s výstupním výkonem 5 kW

- Aktivní vzduchové chlazení

- Technologie pulzně-šířkové modulace s délkou trvání časově diskrétních pulzů 0,03 – 1 s po dobu minimálně 100 s

- Volný výběr indukční frekvence, nezávisle na induktoru a testovaném vzorku

- Volba parametrů excitace plně integrovaná do řídicího a vyhodnocovacího softwaru

- Rozsah indukční frekvence generátoru alespoň v rozmezí 6-30 kHz

- Vhodný vnitřní transformátor pro induktory s nízkou indukčností

- Hmotnost generátoru max. 20 kg

- Vzduchem chlazený induktor pro plošný ohřev velikosti min. 150 mm

- Plně zapouzdřený induktor pro bezpečnost uživatelů v oblasti elektro a tepelné ochrany

- Hmotnost induktoru max. 1.5 kg, včetně kabelu

- Možnost rychlé výměny induktoru (zástrčka do generátoru) s pružnými kabely délky min. 10 m

- Řídicí a vyhodnocovací software (kompatibilní s dodanou termokamerou s fotonovým detektorem, plně integrovatelná přednastavení excitačních modulů, zobrazování a analýza výsledků aktivní termografie více typů excitačních zdrojů), včetně upgrade software po dobu min. 5 let od dodání

- Ultrazvukový excitační zdroj s příslušenstvím

Obecná specifikace:

- Digitální ultrazvukový generátor s min. výkonem 4 kW

- Frekvenční modulace 15-25 kHz (s fixní amplitudou a s amplitudovou modulací 0-100 %)

- Amplitudová modulace 0-100 % (rozsah volně nastavitelný uživatelem) s fixní frekvencí

- Fixní amplituda a frekvence kontrolovaná interním signálem

- Amplitudová modulace 0-100 % s frekvencí kontrolovanou interním signálem

- Pulzně-šířková modulace nastavitelná analogovým signálem (s fixní frekvencí, s frekvenční modulací 15-25 kHz, s frekvencí kontrolovanou interním signálem)

- Budič se zesílením 1:1 a rezonanční frekvencí 20 kHz

- Piezokeramický konvertor se speciálním tlumením pro termografické požadavky, max. amplitudou ±10 µm a rezonanční frekvencí 20 kHz

- Sonotroda s rezonanční frekvencí 20 kHz

- Vysokofrekvenční (20 kHz) kabel délky min. 10 m

- Hmotnost generátoru max. 20 kg

- Pneumatická přítlačná jednotka s tlakem min 4 kN

- Mechanický pracovní upínací stůl umožňující testování komponentů velikosti alespoň 400 mm x 750 mm x 750 mm

- Generátor signálu (napájení 230 V, hmotnost max. 4 kg) plně kompatibilní s indukčním a  ultrazvukovým zdrojem.