Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Analyzátor celkového organického uhlíku

Předmětem zakázky je dodávka analyzátoru celkového organického uhlíku (TOC) pro stanovení organického uhlíku v kapalných vzorcích včetně dodávky kompletního příslušenství.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, prvotní kalibrace, likvidace obalů a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin pro 4 osoby.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Analyzátor TOC: |  |
| Měřené parametry: TC, IC, TOC, DOC a NPOC | ANO |
| Analytická metoda: vysokoteplotní katalytické spalování, volitelná teplota od 680°C do 950°C. | ANO |
| Možnost přepínání metod v průběhu jedné analýzy (např. možnost měnit v průběhu analýzy teplotu spalování a průtok plynu, možnost stanovit TOC a NPOC z jednoho vzorku, případně změřit ten samý vzorek na nízkém i vysokém rozsahu) | ANO |
| Detekční metoda: infračervená detekce | ANO |
| Aplikace: pitné, podzemní, odpadní, mořské, chladící a povrchové vody, průmyslové odpadní vody | ANO |
| Autosampler: Random Access, 80 a více pozic pro zkumavky o minimálním objemu 8 ml, mechanické míchadlo pro homogenní odběr vzorků, oplach jehly pro zabránění kontaminace mezi vzorky. | ANO |
| Nástřik vzorku: Bezseptový, přímý, tzv. direct injection = vzorek se nasává i nastřikuje stejnou jehlou, vzorek neprochází stříkačkou a ventilem | ANO |
| Rozsah stanovení: 0.1 –10 000 ppm C. | ANO |
| Doba analýzy: 3 minuty pro TC a IC. | ANO |
| Reprodukovatelnost (C.V.): koncentrace < 5 ppm do 2% rozsahu koncentrace > 5 ppm do 1,5% rozsahu. | ANO |
| Mez detekce: 50 ppb C. | ANO |
| Objem nástřiku: Automatická stříkačka, 10 až 500 µl | ANO |
| Maximální průměr částic ve vzorku: 800 µm | ANO |
| Možnost použití keramické spalovací trubice pro vzorky s vyšší koncentrací chloridů | ANO |
| Zpracování dat: Výpočet plochy píku. | ANO |
| Data: Vícebodová lineární regrese, automatické vyloučení výsledků mimo CV, statistické výpočty | ANO |
| Ovládací SW pro Windows 10 Professional | ANO |
| Možnost tisku a exportu výsledků do ASCII souborů. | ANO |
| Plyn: Syntetický vzduch | ANO |
| PC a SW vybavení: |  |
| PC, procesor 3,6 GHz/4jádrový, 16 GB RAM DDR4, SSD 256 GB, Optická mechanika DVD, Windows 10 Professional, Microsoft Office 2019 | ANO |
| Monitor 24" LCD Full HD | ANO |
| Tiskárna: černobílá, laserová, s duplexem | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby