Příloha č. 1

Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka plně automatického tvrdoměru, který je určen k měření mikrotvrdosti a tvrdosti podle Vickerse, Knoopa a Brinella u různých typů technických konstrukčních materiálů v zadaných polohách, definovaných řadách a plošných mapách při automatizovaném pohybu měřícího stolu v osách XYZ a s automatickým vyhodnocením vtisků (dále jen tvrdoměr).

Tvrdoměr bude umožnovat a obsahovat:

- plně automatické měření tvrdosti podle Vickerse, Knoopa a Brinella v souladu s normami EN ISO pro měření tvrdosti;

- rozsah zatížení min. od 10 gf do 50 kgf;

- konstrukce s vysokou tuhostí rámu tvrdoměru;

- certifikovaná vnikací tělesa Vickers, Knoop a Brinell (kulička z tvrdokovu o průměru 2,5 mm), vč. platného certifikátu;

- dodán včetně antivibrační desky nebo odpovídajících antivibračních prvků a pevného laboratorního stolu o rozměrech 1800 x 750 x 700 mm;

- automatizovaný motorický stolek v osách XYZ s rozsahem pohybu v osách XY min. 100x100 mm a s velmi přesným posuvem v osách XYZ;

- maximální možná výška vzorku min. 100 mm;

- ovládání stolku myší, volitelně také joystikem;

- motorizovaná revolverová hlava s min. 6 pozicemi umožňující instalaci min. 3 typů indentorů a min. 3 objektivů;

- objektivy s vysokým rozlišením, zvětšení 2,5x, 10x, 50x*

- min. 3násobný digitální zoom;

- ochranné prvky proti nárazu indentoru a objektivu do vzorku, resp. stolku se vzorky;

- kamera s min. rozlišením 2,2 Mpix*;

- LED osvětlení;

- náhledová kamera nebo automatické skenování a skládání obrazu pro zobrazení celého povrchu hodnoceného metalografického výbrusu;

- nastavení intenzity osvětlení povrchu měřené součásti (manuální nebo automatické);

- autofocus v ose Z;

- automatické zaostření povrchu při odměřování vtisku a možnost manuálního doostření;

- automatické vyhodnocení vtisků s možností manuální korekce;

- automatická detekce hrany vzorku;

- měření jednotlivých vtisků dle výběru jakéhokoli místa z hodnoceného vzorku;

- měření definovaných (i vícenásobných) řad pro stanovení hloubky cementační vrstvy (CHD) a nitridační vrstvy (NHD) s možností vytváření šablon měření;

- vyhodnocení hloubky vrstvy při zadání meze tvrdosti;

- měření profilu tvrdosti u svarových spojů, s možností zadání oblastí svarového spoje přímo v náhledu a definování počtu vtisků v jednotlivých oblastech v souladu s normou EN ISO 9015;

- možnost náhledu předpokládané velikosti vtisku před samotným měřením dle orientační očekávané hodnoty tvrdosti nebo kontrola minimální vzdálenosti mezi vtisky;

- možnost vytváření plošných barevných map z naměřených hodnot tvrdostí;

- podpora přímého exportu naměřených dat (hodnoty tvrdosti, snímek hodnoceného povrchu, grafy průběhů) do programu MS Office (*.xlsx);

- jednoduchý držák vzorků o průměru 30 mm;

- jednoduchý držák vzorků o průměru 40 mm;

- software pro záznam, měření, vyhodnocení, dokumentaci a archivaci vtisků přednostně v českém jazyce – platforma min. Windows 10;

- PC (min. 256 GB SSD hard disk, min. 16 GB RAM, min. 1 rozhraní USB 3.0), 2x monitor (min. 23´´), barevná laserová tiskárna A4, všechny napájecí a propojovací kabely s předpěťovou ochranou;

- možnost registrace více uživatelských účtů s vlastním nastavením;

- protiprachový kryt;

- kalibrační destičky s certifikátem (3ks – HV 1, HV 30, HBW 2,5/31,2 pro středně tvrdé materiály);

- vydání osvědčení o způsobilosti a stavu přístroje po dobu záruky zdarma;

- připojení 230 V/50 Hz (standard pro ČR);

- záruční lhůta min. 24 měsíců;

- v ceně balné a doprava, instalace a zaškolení;

- zahájení servisních prací do 48 hodin od nahlášení poruchy;

- online podpora servisního technika zdarma po celou záruční dobu.