Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

- Měřič optického výkonu

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				9 ks

Maximální nabídková cena za 1 ks:	28.900,00 Kč bez DPH

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Součástí měřiče je dodávka 2 ks fotodetektorů | 1+1 | doplní účastník |
| Si fotodektor – rozsah vlnových délek | alespoň 350-1100 nm | doplní účastník |
| Rozsah výkonů | alespoň 100pW-5 mW | doplní účastník |
| Rozlišení | alespoň 10pW | doplní účastník |
| Optické rozhraní | Minimálně FC | doplní účastník |
| InGaAs fotodetektor – rozsah vlnových délek | alespoň 800-1700 nm | doplní účastník |
| Rozsah výkonů | alespoň 100pW – 3 mW | doplní účastník |
| Rozlišení | alespoň 10pW | doplní účastník |
| Optické rozhraní | Minimálně FC | doplní účastník |
| Vlastnosti měřiče: |  |  |
| Kompatibilní s detektory | Fotodiody, termální, pyrodedetektory | doplní účastník |
| Rozsah výkonů podle detektorů | alespoň 100pW-200W | doplní účastník |
| Spektrální rozsah připojitelných fotodetektorů | alespoň 185nm – 25um | doplní účastník |
| Analogová šířka pásma | 100kHz | doplní účastník |
| Obnovovací frekvence GUI (v závislosti na PC) | alespoň 300Hz | doplní účastník |
| Datové rozhraní | alespoň miniUSB 2.0 | doplní účastník |

- Vláknový laserový zdroj MM 1310 nm

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				2 ks

Maximální nabídková cena za 1 ks:	34 500,00 Kč bez DPH

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Pracovní vlnová délka | 1310 nm | doplní účastník |
| Minimální optický výstupní výkon | 1,5 mW | doplní účastník |
| Rozlišení displeje | 0,01 mW | doplní účastník |
| Třída laseru | 1 | doplní účastník |
| Typ optického vlákna | SMF-28-J9 | doplní účastník |
| Průměr vidového pole | 9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm | doplní účastník |
| Výstupní optický konektor | FC/PC, Wide 2.1 mm Key Compatible | doplní účastník |
| Stabilita optického výkonu | 15 min: ±0.05 dB, 24 hr: ±0.1 dB (After 1 hr Warm-up at 25 ± 10 °C Ambient) | doplní účastník |
| Přesnost odečtu na displeji | ±10% | doplní účastník |
| Nastavitelný rozsah optických výstupních výkonů | ~0 mW to Full Power | doplní účastník |
| Modulace výstupního výkonu | 0 - 5 V = 0 - Full Power, DC or Sine Wave Input Only | doplní účastník |
| Modulační šířka pásma | 5 kHz Full Depth of Modulation 30 kHz Small Signal Modulation | doplní účastník |
| Rozsah pracovních teplot | 15 to 35 °C | doplní účastník |

- Vláknový laserový zdroj MM 1550 nm

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				2 ks

Maximální nabídková cena za 1 ks:	35 500,00 Kč bez DPH

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Pracovní vlnová délka | 1550 nm | doplní účastník |
| Minimální optický výstupní výkon | 1,5 mW | doplní účastník |
| Rozlišení displeje | 0,01 mW | doplní účastník |
| Třída laseru | 1 | doplní účastník |
| Tyo optického vlákna | SMF-28-J9 | doplní účastník |
| Průměr vidového pole | 10.4 ± 0.5 µm @ 1550 nm | doplní účastník |
| Výstupní optický konektor | FC/PC, Wide 2.1 mm Key Compatible | doplní účastník |
| Stabilita optického výkonu | 15 min: ±0.05 dB, 24 hr: ±0.1 dB (After 1 hr Warm-up at 25 ± 10 °C Ambient) | doplní účastník |
| Přesnost odečtu na displeji | ±10% | doplní účastník |
| Nastavitelný rozsah optických vstupních výkonů | ~0 mW to Full Power | doplní účastník |
| Modulace vstupního výkonu | 0 - 5 V = 0 - Full Power, DC or Sine Wave Input Only | doplní účastník |
| Modulační šířka pásma | 5 kHz Full Depth of Modulation 30 kHz Small Signal Modulation | doplní účastník |
| Rozsah pracovních teplot | 15 to 35 °C | doplní účastník |

- Vláknový laserový zdroj SM 1310 nm

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				1 ks

Maximální nabídková cena za 1 ks:	44 000,00 Kč bez DPH

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Pracovní vlnová délka | 1310 nm | doplní účastník |
| Minimální optický výstupní výkon | 1,5 mW | doplní účastník |
| Rozlišení displeje | 0,01 mW | doplní účastník |
| Třída laseru | 1 | doplní účastník |
| Typ optického vlákna | PM1300-HP | doplní účastník |
| Výstupní optický konektor | FC/PC, Wide 2.1 mm Key Compatible | doplní účastník |
| Stabilita optického výkonu | 15 min: ±0.05 dB, 24 hr: ±0.1 dB (After 1 hr Warm-up at 25 ± 10 °C Ambient) | doplní účastník |
| Přesnost odečtu na displeji | ±10% | doplní účastník |
| Nastavitelný rozsah optických výstupních výkonů | ~0 mW to Full Power | doplní účastník |
| Modulace výstupního výkonu | 0 - 5 V = 0 - Full Power, DC or Sine Wave Input Only | doplní účastník |
| Modulační šířka pásma | 5 kHz Full Depth of Modulation 30 kHz Small Signal Modulation | doplní účastník |
| Rozsah pracovních teplot | 15 to 35 °C | doplní účastník |
| Extinční poměr | >23 dB | doplní účastník |

- Vláknový laserový zdroj SM 1550 nm

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				1 ks

Maximální nabídková cena za 1 ks:	44 000,00 Kč bez DPH

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Pracovní vlnová délka | 1550 nm | doplní účastník |
| Minimální optický výstupní výkon | 1,5 mW | doplní účastník |
| Rozlišení displeje | 0,01 mW | doplní účastník |
| Třída laseru | 1 | doplní účastník |
| Typ optického vlákna | PM1550-HP | doplní účastník |
| Výstupní optický konektor | FC/PC, Wide 2.1 mm Key Compatible | doplní účastník |
| Stabilita optického výkonu | 15 min: ±0.05 dB, 24 hr: ±0.1 dB (After 1 hr Warm-up at 25 ± 10 °C Ambient) | doplní účastník |
| Přesnost odečtu na displeji | ±10% | doplní účastník |
| Nastavitelný rozsah optických výstupních výkonů | ~0 mW to Full Power | doplní účastník |
| Modulace vstupního výkonu | 0 - 5 V = 0 - Full Power, DC or Sine Wave Input Only | doplní účastník |
| Modulační šířka pásma | 5 kHz Full Depth of Modulation 30 kHz Small Signal Modulation | doplní účastník |
| Rozsah pracovních teplot | 15 to 35 °C | doplní účastník |
| Extinkční poměr | >23 dB | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.