Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Dodávka hmotnostního spektrometru k chemisorpčnímu analyzátoru

Předmětem zakázky je dodávka stolního hmotnostního spektrometru pro stanovování kvalitativní a kvantitativní analýzu plynů v oblasti normálního tlaku. Zařízení bude obsahovat: hmotnostní spektrometr včetně příslušenství, řídící a vyhodnocovací software včetně notebooku.

Hmotnostní spektrometr musí být plně kompatibilní se stávajícím chemisorpčním analyzátorem zadavatele (AutoChem II - Micromeritics).

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, likvidace obalů a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin pro 4 osoby.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Hmotnostní spektrometr: |  |
| Přístroj bude vybaven kvadrupólovým filtrem s možností měření do 200 amu pro běžné nekorozivní plyny včetně H2, dále NH3, SO2, H2O, NOx (NO, NO2, N2O) s citlivostí pod 100 ppb a rychlostí snímání 250 bodů/s. | ANO |
| Přístroj bude vybaven min. 2 m vstupní flexibilní vyhřívanou kapilárou s možností ohřevu do 150°C pro průtok 20 ml/min. Kapilára bude připojena ke stávajícímu přístroji AutoChem II - Micromeritics pomocí integrovaného adapteru za TCD čidlem. | ANO |
| Přístroj bude vybaven dvěma elektronovými zdroji iontů s možností výměny iontového zdroje (žhavená katoda). | ANO |
| Přístroj bude vybaven integrovanou regulací tlaku pro měření pulzní metodou. | ANO |
| Naměřená data všech veličin bude možno graficky zobrazit v rámci software i dále zpracovat v rámci MS Excel. | ANO |
| Softwarové vybavení: |  |
| Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím přístrojem AutoChem II - Micromeritics využívaným pro teplotně programované reakce. Program bude koordinován s AutoChem II pomocí digitálního a analogového signálu. Výsledky budou moci být importovány do Peak Editoru AutoChem II. | ANO |
| Vzorky plynů budou vyhodnoceny jako závislost změny parciálních tlaků (nebo koncentrací) na čase, s možností sledování až šestnácti- kanálového spektra pro vybrané píky. Software bude umožňovat simultánní zobrazení trendového diagramu v čase a současně zobrazení sloupcového diagramu parciálních tlaků nebo koncentrací v závislosti na m/z v daném okamžiku. Požaduje se uživatelsky jednoduché intuitivní práce s kalibracemi (kalibračními/citlivostními faktory), ke zjišťování koncentrací jednotlivých plynů. | ANO |
| Software a hardware musí být stabilní a schopen fungovat bez přerušení i po dobu několika dní. Vyžaduje se automatické ukládání sekvencí. | ANO |
| Bezpečností prvky implementované do software: hlídání průtoku vzorku a v případě poklesu tlaku či překročení limitních mezí pro průtok zastavit analýzu a vyhlásit chybový stav. | ANO |
| Notebook a SW vybavení: |  |
| OS WIN 10 Professional 64-bit, PassMark CPU Mark min. 6200, RAM: min. 4GB, hard disk min. 1TB, displej min. 15,6“, min. 1x Gigabit ethernet, MS Office 2019 pro vyhodnocování výsledků. | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby