Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Optovláknová interogátorová spektrální jednotka a 4-kanálový zdroj záření

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka optovláknové interogátorové spektrální jednotky a 
4-kanálového teplotně stabilizovaného zdroje záření pro konkrétní vlnové délky definované níže.

Součástí dodávky je doprava do místa plnění, instalace zařízení včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Optovláknová intergátorová spektrální jednotka

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Optovláknová interogátorová spektrální jednotka musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Rozsah vlnových délek | min. 1510 nm až 1590 nm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet optických kanálů | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozlišení vlnových délek | max. 1pm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dynamický rozsah | min. 28 dB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rychlost skenování vzorků spektra jednoho kanálu v celém spektrálním rozsahu | min. 10 kHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rychlost skenování vzorků spektra všech kanálu v celém spektrálním rozsahu | Min. 1000 Hz/kanál | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Množství FBG senzorů umístitelných na 1 kanál | Min. 35 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Zabudované PC pro sběr a zpracování dat | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optické konektory: FC/APC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přenos dat z jednotky v reálném čase | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konfigurace jednotky přes webové rozhraní bez nutnosti instalace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zobrazení měřeného spektra FBG senzorů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost automatického nastavení systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |

4-kanálový zdroj záření

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

4-kanálový zdroj záření musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet optických kanálů: 4 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vlnová délka zdroje na 1. kanálu: 980 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optický výkon zdroje na 1. kanálu | min. 5 mW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupní vlákno zdroje na 1. kanálu: jednovidové, 980HP | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ zdroje na 1. kanálu: Fabry-Perot | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vlnová délka zdroje na 2. kanálu: 1064 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optický výkon zdroje na 2. kanálu | min. 20 mW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupní vlákno zdroje na 2. kanálu: jednovidové, HI1060 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ zdroje na 2. kanálu: Fabry-Perot | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vlnová délka zdroje na 3. kanálu: 1310 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optický výkon zdroje na 3. kanálu | min. 1 mW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupní vlákno zdroje na 3. kanálu: jednovidové, SMF-28e+ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ zdroje na 3. kanálu: DFB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vlnová délka zdroje na 4. kanálu: 1550 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optický výkon zdroje na 4. kanálu | min. 1 mW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupní vlákno zdroje na 4. kanálu: jednovidové, SMF-28e+ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ zdroje na 4. kanálu: DFB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optické konektory všech kanálů: FC/PC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| TEC stabilizace všech zdrojů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavení teploty v rozsahu | min. 20-30°C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Komunikační rozhraní | min. USB 2.0 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.