Příloha č. 1) Technická specifikace

Technická specifikace „Elektrodynamický vibrační systém pro testování elektroniky“

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Typ vibračního systému | Elektrodynamický | doplní účastník |
| Nominální síla pro SINE | min. 600 N | doplní účastník |
| Nominální síla pro RANDOM | min. 400 N | doplní účastník |
| Frekvenční rozsah | alespoň 5-3000 Hz | doplní účastník |
| Požadované zrychlení (bez zátěže) | min. 500 m/s2 | doplní účastník |
| Požadovaná rychlost | min. 1,6 m/s | doplní účastník |
| Výchylka (zdvih) | min. 30 mm špička-špička | doplní účastník |
| Velikost armatury (průměr Ø mm) | min. 110 mm | doplní účastník |
| Rozšíření upínací plochy (Head Expander) | ANO | doplní účastník |
| Velikost upínací plochy Head Expanderu | min. 300x300 mm | doplní účastník |
| Hmotnost Head Expanderu | max. 9 kg | doplní účastník |
| Materiál Head Expanderu | hliník nebo magnesium | doplní účastník |
| Frekvenční rozsah Head Expanderu | min. 1000 Hz | doplní účastník |
| Chlazení systému | vzduchem | doplní účastník |
| Chladící ventilátor | integrovaný | doplní účastník |
| Zatížitelnost | min. 0–15 kg | doplní účastník |
| Zesilovač | min. 1 kVA | doplní účastník |
| Kabely (propojovací, interlock, drive) součástí dodávky | ANO | doplní účastník |
| Požadavky na připojení k el. síti | 220 V/50 Hz | doplní účastník |
| Záruka | min. 12 měsíců | doplní účastník |
| Prohlášení o shodě (CE certifikát) | ANO | doplní účastník |
| Návod k použití | CZ nebo AJ | doplní účastník |
| Pozn.: Řídicí systém není požadován jako součást předmětu dodávky |  |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.