Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Systém pro řízené nanášení ultratenkých vodivých vrstev“

Systém pro řízené nanášení ultratenkých vodivých vrstev:

Výrobce přístroje:			uvede účastník

Přesné typové označení přístroje: 	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Přístroj včetně příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

Požadované parametry přístroje:

- v procesní komoře musí být dosaženo s využitím bezolejového vakuového systému mezního tlaku minimálně v řádu 1.10-6 mbar a musí být vybavený integrovaným měřením tlaku v celém rozsahu;

- přístroj musí umožňovat naprašování a napařování vzorku v systému jedné nebo dvou hlav pro terče nebo tyčinky případně vlákna;

- přístroj musí mít základní stolek s motorickou rotací a možným náklonem o min. 30° včetně nastavitelné pracovní vzdáleností od zdroje;

- průměr základního stolku je uvede účastník, minimálně však 50 mm a musí obsahovat minimálně 6 úchytů pro standardní (12,7 mm/1/2") SEM držáky vzorků;

- zařízení je vybaveno automatickým snímáním tloušťky deponované vrstvy s celkovým rozlišením 1 nm (měřící krystal);

- zařízení musí umožňovat automatické ukončení procesu po dosažení přednastavené tloušťky vrstvy pro proces naprašování kovů;

- Zařízení umožňuje měření tloušťky naprášené vrstvy krystalem a zároveň poskytuje v reálném čase vyhodnotit tloušťku nanesené vrstvy (není podmínkou, ale jedná se o hodnocený parametr) - účastník doplní ANO/NE.

Příslušenství:

- software, který umožňuje definovat, ukládat a využívat postupy depozice tenkých vrstev pro určité typy materiálů;

- USB rozhraní umožňující případný up-grade systému a zálohování a export dat/ pracovních parametrů jednotlivých metod;

- součástí dodávky musí být 1 ks kompatibilního platinového terčíku tloušťky min. 0,1 mm;

- součástí dodávky musí být 1 ks kompatibilního chromového terčíku tloušťky min. 0,1 mm;

- součástí dodávky musí být 1 ks kompatibilního uhlíkového terčíku tloušťky min. 0,1 mm;

- součástí dodávky musí být 2 ks vyměnitelných krystalů pro měření tloušťky připravených vrstev;

- součástí dodávky musí být alespoň 10 m uhlíkového vlákna nebo 10 ks uhlíkových tyčinek (příslušenství kompatibilní s dodanou technologií napařování uhlíku).