Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:  Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv

Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv vč. příslušentsví včetně kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu, včetně dopravy do místa plnění.

Jedná se o směšovač plynů (CO, H2, CO2, uhlovodíky C1–C6) s celkovým počtem plynových kanálů 16, resp. se může jednat o dva paralelně spolupracující plynové směšovače s celkovým počtem plynových kanálů 2 x 8, vč. veškerého příslušenství. (Dále v textu bude popisována první možnost, tedy možnost jednoho plynového směšovače s tím, že vše platí i pro variantu dvou plynových směšovačů, kdy každý z nich má 8 plynových kanálů.)

Zařízení se skládá tepelných regulátorů hmotnostního průtoku s 16 oddělenými plynovými vstupy a 1 plynovým výstupem. Automatický výpočet koncentrací, průtoků plynů, jejich regulaci, zobrazování aktuálních hodnot atd. provádí vnitřní mini PC. Vedle manuálního ovládání systému lze ovládání provádět i vzdáleně se softwarem přes externí PC. Regulátory hmotnostního průtoku lze používat jako samostatná zařízení nebo ve spojení v jakékoli kombinaci.

Zařízení umožňuje automatickou regulaci koncentrace a průtoku, nezávislost na tlaku a průtoku,  časově orientované sekvenční ovládání a přizpůsobovat rozsahy celkového průtoku. Zařízení obsahuje interní knihovnu plynů. Průtoky plynu a koncentrace jsou znázorněny v trendy diagramu. Součástí zařízení je řídící a vyhodnocovací software.

Z hlediska technických specifikací je požadováno následující:

- Rozsah objemového toku jedné složky: 3mln/min až 20 ln/min

- Rozsah regulace: 5 až 100% průtoku

- Poměr ředění: cca 1:1 000 000

- Přesnost: lepší než 0,5 % nastaveného výstupu

- Reprodukovatelnost: lepší než 0,1 rozsahu

- Rozsah vstupního plynu: 0,5–5,0 barů

- Plynové přípojky: 6 mm

- Zahřívací doba: cca 30 min.

- Displej dotykový: LCD

- Osvětlené pozadí 6x10 touch-pad

- Přívodní napětí: 110 – 240 V

Součástí dodávky jsou dva detektory, které jsou určeny k nepřetržitému sledování koncentrace spalitelných plynů (CxHy, CO, H2). Tyto detektory budou využívány jako akustické a vizuální hlásiče úniku plynů.

Součástí dodávky je také  řídící PC, veškerý montážní materiál a také instalace a zkoušky zařízení.

Systém je schematicky znázorněn na následujícím obrázku 1. (Poznámka: Tlakové lahve a spotřebič, jež jsou na schématu znázorněny, nejsou součástí dodávky.)

Obr. 1: Schéma zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv vč. příslušenství

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby