Příloha č. 1 - Technická specifikace

Zařízení pro měření hydraulických a mechanických veličin II.

Technická specifikace

Zařízení musí zahrnovat tyto součásti a splňovat alespoň následující technické parametry:

- Měřicí zařízení:

- alespoň 6 analogových vstupů

- z toho alespoň 2 analogové vstupy s možností vzorkovací frekvence alespoň 10 kHz

- z toho alespoň 4 analogové vstupy s možností vzorkovací frekvence alespoň 1 kHz

- rozsahy analogových vstupů 0/4÷20mA, 0÷10V, 0,5÷4,5V, -10÷10V

- maximální chyba měření analogového signálu 0,15% z měřeného rozsahu

- alespoň 2 frekvenční vstupy

- rozsahy frekvenčních vstupů alespoň 0,25÷20 000 Hz

- alespoň 14 CAN vstupů (protokoly CAN, CanOpen), vzorkovací frekvence alespoň 100 Hz

- uvedené vstupy mohou být provedeny buď jako interní nebo pomocí rozšiřujícího modulu

- spuštění záznamu pomocí signálu trigger

- alespoň 4“ palcový barevný display

- alespoň 2 GB interní paměti

- alespoň 200 záznamů v paměti

- USB 2.0 host port pro nahrávání měření na flashdisk, USB 2.0 port pro připojení k PC

- Integrovaný akumulátor pro napájení zařízení včetně připojených snímačů, adaptér pro připojení do el. Sítě

- musí být přenosné (ruční), odolné – vhodné do hydraulického provozu

- software pro zpracování a úpravu naměřených dat

- 2x Tlakový senzor – 1 :

- Princip měření piezorezistivní

- Kompatibilní s měřicím zařízením + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1)

- rozsah v rozmezí  (0 ÷ 500) ÷ (0 ÷  800) bar, analogový výstup 4÷20 mA

- Rychlost vzorkování alespoň 10 kHz

- Celková nepřesnost (typ.) +/- 0,25 % měřeného rozsahu

- Přetížitelnost alespoň 1,5x

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 100 °C

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám, těleso nerezové

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Kompatibilní s minimess přípojkou M16x2

- Kalibrační list

- 4x Tlakový senzor - 2:

- Princip měření piezorezistivní

- Kompatibilní s měřicím zařízením + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1)

- Rozsah v rozmezí (0 ÷ 180) ÷ (0 ÷ 250) bar, analogový výstup 4÷20 mA

- Rychlost vzorkování alespoň 10 kHz

- Celková nepřesnost (typ.) +/- 0,25 % měřeného rozsahu

- Přetížitelnost alespoň 1,5x

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 100 °C

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám, těleso nerezové

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Kompatibilní s minimess přípojkou M16x2

- Kalibrační list

- 2x Tlakový senzor - 3:

- Princip měření piezorezistivní

- Kompatibilní s měřicím zařízením + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1)

- Rozsah v rozmezí (0 ÷ 380) ÷ (0 ÷ 430) bar, analogový výstup 4÷20 mA

- Rychlost vzorkování alespoň 10 kHz

- Celková nepřesnost (typ.) +/- 0,25 % měřeného rozsahu

- Přetížitelnost alespoň 1,5x

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 100 °C

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám, těleso nerezové

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Kompatibilní s minimess přípojkou M16x2

- Kalibrační list

- 2x Tlakový senzor - 4:

- Princip měření piezorezistivní

- Kompatibilní s měřicím zařízením + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1)

- Rozsah v rozmezí  (-1 ÷ 5) ÷ (-1 ÷ 9) bar, analogový výstup 0÷10 V

- Rychlost vzorkování alespoň 1 kHz

- Celková nepřesnost (typ.) +/- 0,25 % měřeného rozsahu

- Přetížitelnost alespoň 1,5x

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 80 °C

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám, těleso nerezové

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Kompatibilní s minimess přípojkou M16x2

- Kalibrační list

- Průtokoměr - 1:

- Zubový pracující na objemovém principu

- Kompatibilní s měřicím zařízením

- Umožňuje automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1)? – účastník doplní ano nebo ne

- Rozsah alespoň (0,1÷4) l/min nebo větší, frekvenční nebo proudový výstup

- rozsah viskozity 12 ÷ 450 cSt

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5 % měřené hodnoty

- Pro tlak alespoň 410 bar

- Rozsah teploty měřeného média alespoň 0 ÷ 100 °C

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám

- Kalibrační list

- Průtokoměr - 2:

- Zubový pracující na objemovém principu

- Kompatibilní s měřicím zařízením

- Umožňuje automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1)? – účastník doplní ano nebo ne

- Rozsah alespoň 0,5÷30 l/min nebo větší, frekvenční nebo proudový výstup

- rozsah viskozity 12 ÷ 450 cSt

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5 % měřené hodnoty

- Pro tlak alespoň 410 bar

- Rozsah teploty měřeného média alespoň 0 ÷ 100 °C

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám

- Kalibrační list

- Průtokoměr - 3:

- turbínkový

- Kompatibilní s měřicím zařízením + automatické rozpoznání snímače měřicím zařízením (položka 1)

- Rozsah alespoň 2÷9 l/min, frekvenční nebo proudový výstup 4÷20 mA

- rozsah viskozity 2 ÷ 90 cSt

- čas odezvy alespoň 0.05 s

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5 % měřené hodnoty

- Pro tlak alespoň 400 bar

- Rozsah teploty měřeného média alespoň -10 ÷ 80 °C

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Těsnění odolné vůči HFD kapalinám

- Kalibrační list

- 4x Senzor otáček:

- Kompatibilní s měřicím zařízením (položka 1)

- Optický princip měření odrazu paprsku

- Rozsah otáček alespoň 0÷6000 min-1,

- Frekvenční nebo analogový výstup 4÷20 mA

- Rozsah vzdálenosti senzoru od odrazky alespoň 0 ÷ 500 mm

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Senzor síly:

- Kompatibilní s měřicím zařízením

- Měření síly ve směru podélné osy, konstrukce s vnějšími závity M12

- Rozsah 0÷20 kN, analogový výstup 4÷20 mA

- Celková nepřesnost max. +/- 0,5 % měřeného rozsahu

- Maximální délka 120 mm

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- 4x Senzor vibrací:

- Kompatibilní s měřicím zařízením

- Měření vibrací v rozsahu alespoň +/- 40 g

- Frekvenční rozsah alespoň 1÷100 Hz

- Frekvenční výstup

- Celková nepřesnost max. +/- 2 % měřeného rozsahu

- Napájení snímače z Měřicího zařízení jak na síťový tak akumulátorový provoz

- Senzor krouticího momentu -1:

- Magnetostrikční, obousměrný

- Kruhová připojovací hřídel na obou stranách senzoru

- Měření krouticího momentu v rozsahu +/- (60÷80) Nm

- Analogový napěťový nebo proudový výstup, frekvenční rozsah alespoň 1000 Hz

- Rozsah otáček alespoň 0÷3000 min-1,

- Celková nepřesnost max. +/- 2 % měřeného rozsahu

- 2x Senzor krouticího momentu -2:

- Magnetostrikční, obousměrný

- Kruhová připojovací hřídel na obou stranách senzoru

- Měření krouticího momentu v rozsahu +/- (15÷20) Nm

- Analogový napěťový nebo proudový výstup, frekvenční rozsah alespoň 1000 Hz

- Rozsah otáček alespoň 0÷3000 min-1,

- Celková nepřesnost max. +/- 2 % měřeného rozsahu

- Senzor krouticího momentu -3:

- Magnetostrikční, obousměrný

- Kruhová připojovací hřídel na obou stranách senzoru

- Měření krouticího momentu v rozsahu +/- (5÷10) Nm

- Analogový napěťový nebo proudový výstup, frekvenční rozsah alespoň 1000 Hz

- Rozsah otáček alespoň 0÷3000 min-1,

- Celková nepřesnost max. +/- 2 % měřeného rozsahu

- 2x Senzor nečistot v kapalině:

- Optický princip měření

- Informační display

- Pro tlak alespoň 400 bar

- Přípustný průtok v rozsahu alespoň 100÷400 ml/min

- proudový výstup 4÷20 mA

- kompatibilní s minimess přípojkou M16x2

- připojení do obvodu pomocí přípojky M16x2

- Senzor polohy -1:

- Magnetostrikční princip

- Pro integrování do přímočarého hydromotoru s jedním magnetem

- Rozsah měření 0÷60 mm

- Výstup CAN Bus

- Modulační rychlost alespoň 1 MBaud

- Pro tlak alespoň 400 bar

- Napájecí napětí 24 V

- Frekvence snímání alespoň 1000 Hz

- Včetně magnetu

- Senzor polohy -2:

- Princip převodu lineárního pohybu na rotační pomocí lanka a lankového bubnu

- rozsah měřená délka alespoň 0÷1800 mm

- nepřesnost maximálně +/- 0,5 % z měřeného rozsahu

- rychlost měření alespoň 1 kHz

- analogový výstup

- napájecí napětí 24 V