Specifikace předmětu veřejné zakázky

| označení v ZD číslo položky | Komponenty a materiál | počet jednotek projekt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Řídicí počítačová jednotka | 2 |
| 2 | Pumpa pro přívod spalin | 1 |
| 3 | Nerezové ventily | 2 |
| 4 | Skleněný manifoild, včetně PTFE | 1 |
| 5 | Outdoor box na senzory | 2 |
| 6 | Sonda nerez | 4 |
| 7 | Systém napájení aktivního odběru | 2 |
| 8 | Senzory pro organické látky typu PAU | 5 |
| 9 | Senzory PMx | 10 |
| 10 | Senzory NO | 5 |
| 11 | Senzory CO/CO2 | 5 |
| 12 | Senzory pro VOC | 5 |
| 13 | Senzory 02 | 5 |
| 14 | Materiál nerez pro ředící zařízení | 1 |
| 15 | Scrubber - nerez, sklo, PTFE | 6 |
| 16 | Náplň scrubbery, silikagel, akt. uhlí, iontové síto a další | 1 |
| 17 | Hlavice filtrů | 3 |
| 18 | Teflonové hadice | 1 |
| 19 | Vyhřívání, kondenzace sondy | 1 |
| 20 | Rozvod vzduchu, včetně kapilár | 1 |
| 21 | Komponenty pro ředění spalin | 1 |
| 22 | Řídící software typu ENVIBASE - licence | 2 |
| 23 | Software pro správu dat - COM - sjednocování komunikačních protokolů | 2 |
| 24 | Řídící software pro senzory pro jednotku typu Rapsbery | 2 |

Všechny položky - Obecné – společné podmínky

Požadovaná dodávka je kombinací hardwaru a softwarových nástrojů, který musí umožnit plnění výzkumného úkolu projektu PAV " Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností" č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010049 a musí být tedy vzájemně kompatibilní.

Komponenty slouží pro diagnostiku provozního stavu kotle a definovaní možného problému z pohledu provozního, bezpečnostního a emisního. Monitoring provozních parametrů spalovacího zařízení je nezbytným předpokladem pro správnou interpretaci emisních parametrů.

Součástí je také řešení softwarové stránky systému autodiagnostiky. Jedná se o vytvoření neveřejné strukturované databáze pro ukládání naměřených dat a vývoj algoritmu pro automatické vyhledávání provozních stavů mimo oblast optimálního režimu kotle. Přenášení dat ze senzorů do vzdálené databáze bude alternativně řešeno bezdrátově a s pomocí GSM sítě. Na základě zpětného prohlížení dat pak bude možné posoudit situaci a vyhodnotit možné příčiny a kroky pro provedení nápravy. Databáze musí splňovat požadavky na uživatelskou přívětivost (jednoduchost), zpětnou validaci naměřených hodnot (přepočet na vztažné podmínky, tj. např. na jednotku hmotnosti paliva či vyrobeného tepla) a vyhledávání místa a času konkrétní epizody. Databáze musí být provázána s konkrétním kotlem, aby bylo možné k naměřeným údajům přiřadit také informace o typu kotle, podmínkách jeho instalace, předepsanému palivu apod.

Hardwarová část bude tvořena materiálem, senzory vybraných znečišťujících látek PM10, NO2, O2, PAU a VOC a vlhkosti resp. H2O. Senzory musí umožňovat odesílání dat přes GPRS, rádiovou síť LORA a wifi na centrální stanici do speciální databáze, která musí zvládat všechny potřebné komunikační protokoly. Dodávaný materiál a senzory budou sloužit k měření emisí a musí proto splňovat specifické podmínky, zejména vyšší teplotu a vlhkost. Komponenty pro ředění musí akceptovat specifické vlastností tuhých částic v emisích. Veškeré dodané materiály musí "kooperovat" při ověřování ředící a čistící trati emisí s následným měřením. Variabilita výrobců je předpokládána. Dodávky mohou být v níže uvedeném rozsahu doplněny po celou dobu řešení projektu.

Schéma kompatibility dodávaného zařízení

- Řídicí počítačová jednotka (2 ks)

Jednodeskový minipočítač pro sběr, zpracování a přenos naměřených dat:

- čtyřjádrový procesor s min. taktem 1,5 GHz,

- min. 2 USB konektory,

- min. 1 GB RAM,

- grafická karta: 3D nebo lepší,

- Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Wi-Fi.

Zvolená počítačová jednotka musí být dostatečně malá, ale výkonná pro:

- velikost odpovídající kartě samostatného počítačového modulu (max 15 x 6cm),

- GSM/ GPRS, Wi-fi, LORA komunikaci,

- musí umožnit implementaci SIM karet,

- ovládání měřících zařízení,

- sběr a zpracování dat ze všech zapojených senzorů - snímání veličin, stavů a dat ze všech snímačů, které předá programovému vybavení instalovanému v řídící jednotce,

- musí mít nainstalovaný datalogger pro převod všech naměřených dat do počítačem čitelné podoby,

- musí umožnit přes vzdálený přístup,

- spotřeba na uvedené činnosti musí být lepší než 2 W.

- Pumpa pro přívod spalin (1 ks)

Vakuové čerpadlo pro zajištění přívodu vzorku vzduchu k měřícímu systému. S technickými požadavky:

- rozměry: čerpadlo musí být umístěno uvnitř měřícího boxu, rozměr musí být maximálně 30x15x20 cm, hmotnost max. 5 kg,

- materiál: čerpadlo musí být vyrobeno kompletně z inertních materiálů (např. nerez, teflon, inertní plasty, apod.), aby neovlivňovalo koncentrace veškerých měřených látek,

- musí být zajištěn průtok vzorku 2 - 30 l/min.,

- provozní teplota musí být od -10 do +500C,

- napájení 220V, s přípojkou rsp. redukcí pro umístění do boxu,

- systém napájení odběrového čerpadla musí být v ceně řešení,

- bezolejové čerpadlo.

Požadované funkce:

- zajištění konstantního tlaku a průtoku při vysokých i nízkých průtocích,

- automatické obnovení měřících podmínek po restartu,

- teplotní a tlaková kompenzace,

- automatická kalibrace,

- sledování aktuálního průtoku, času a objemu.

- Nerezové ventily (2 ks)

Lahvový dvoustupňový redukční ventil s indikací vstupního přetlaku a výstupního tlaku a s regulací výstupního průtoku.

Ventily musí splňovat následující podmínky:

- nerezová membrána 316L,

- tělo ventilu chromovaná mosaz,

- pouzdro pro vnitřní i venkovní použití,

- filtr – slinutý bronz 10 mikronů,

- vnitřní těsnění – PTFE,

- maximální vstupní tlak 3000 PSIG (210 BAR),

- teplotní rozsah 35°C až 49°C,

- manometr – průměr 2 "(53mm), chromovaná mosaz,

- vstupy – standard 1/4"FNPT,

- těsnost 1 × 10–8 ml/s Helia,

- hmotnost (308–3301–330) – do 3 kg,

- materiál nerez,

- použitelnost na syntetický vzduch, dusík, kyslík,

- připojení tlakových láhví dle DIN 477.

- Skleněný manifold, včetně PTFE (1 ks)

Rozbočovač vzduchu musí akceptovat průtok podle specifikace senzorů a musí být zhotoven z materiálů, které jsou odolné vůči teplotám, vlhkosti a nesmí se na povrchu usazovat prach. Povolené kombinace jsou sklo, nerez, teflon PTFE. Musí být vytvořeny 2 kopie manifoldu. Průtok v manifoldu bude zajištěn pomocí pumpy aktivního odběru (bod 2), musí být proto systém propojitelný např. rychlospojkou. V manifoldu nesmí dojít ke ztrátě průtoku a musí být snadno vyměnitelný.

Manifold musí mít minimálně 8 portů pro připojení měřících senzorických jednotek. Tyto porty budou vyrobeny tak, aby připojení těchto jednotek bylo jednoduché a rychlé. Porty, ke kterým nebude připojena žádná měřící jednotka, budou opatřeny krytkou či záslepkou.

- Outdoor box na senzory (2 ks)

- box z odolného inertního plastu pro min. 6 senzorů a potřebnou IT technologii, napájecí zdroj a rozvod vzduchu,

- napájení ze sítě 220/230V,

- odolnost proti povětrnostním vlivům, snadná a bezpečná montáž svorkami na stojany o průměru do 10 cm. Box musí být koncipován pro dlouhodobý kontinuální provoz ve venkovním prostředí,

- uvnitř boxu musí být prostor na umístění manifoldu (bod 4) a další technologie jako filtr/filtry a nasávání vzorku,

- zamykatelný box (min. IP64) s označením napětí (výstrahy),

- box musí umožnit vstup měřeného vzorku k senzorickým jednotkám,

- materiál: inertní plast nebo nerez,

- maximální rozměry: 400 x 200 x 100 mm (Š x V x H).

- Sonda nerez (4 ks)

jedná se o zakončení vzorkovací trati pro měření emisí. Sonda musí být snadno instalovatelná, systém připojení musí být jednoduchý - bajonet apod. Sonda nesmí obsahovat jemné součásti, které nelze snadno vyčistit. Odběrová sonda je určena k odběru látek emisí a k jejich transportu do místa připojení jednotlivých analyzátorů pro měření plynných znečišťujících látek.

- průměr sondy 0,5 - 1,5 cm,

- délka sondy min. 20 cm,

- vzorkovací rychlost od 1l/min do 30 l/ min,

- vhodné pro teplotu spalin alespoň do 200°C,

- včetně vhodných filtrů pro odstranění TZL (2 µm a větší).

- Systém napájení aktivního odběru (2 soubor)

- box musí obsahovat systém variabilního napájení (ze sítě, baterie, nebo solárního panelu),

- aktivní musí být napojení na 220V,

- trafo, adaptér, kabeláž a řízení počítačem musí být součástí dodávky.

- Senzory pro organické látky typu PAU (5 ks)

- montáž: do zamykatelného boxu (viz bod 5),

- princip měření: fotoionizační detektor (PID),

- měřené látky: suma PAU,

- minimální rozsah: 0 – 16 ppm,

- detekční limit: ≤10 ppb,

- komunikace: UART nebo analogový výstup,

- provozní podmínky: teplota -20 až +40°C; relativní vlhkost 15 – 85%,

- senzor musí umožňovat napájení jak ze sítě, tak i ze solárního panelu,

- životnost senzoru: minimálně 2 roky,

- aktivní nasávání měřeného vzorku musí být součástí jednotky,

- časové rozlišení (frekvence poskytování naměřených dat): ≤1 min.

- Senzory PMx (10 ks)

- montáž: do zamykatelného boxu (viz bod 5),

- princip měření: optický,

- velikostní rozsah měřených částic: 0,38 – 10 µm,

- minimální počet velikostních kanálů: 8,

- minimální rozsah měření hmotnostní koncentrace: 0 – 500 µg/m³,

- detekční limit: ≤1 µg/m³,

- komunikace: UART nebo analogový výstup,

- provozní podmínky: teplota -10 až +40°C; relativní vlhkost 15 – 85%,

- senzor musí umožňovat napájení jak ze sítě, tak i ze solárního panelu,

- životnost senzoru: minimálně 2 roky,

- aktivní nasávání měřeného vzorku musí být součástí jednotky,

- časové rozlišení (frekvence poskytování naměřených dat): ≤10 s.

Zadavatel požaduje dodávku tří různých typů senzorů (od tří různých výrobců) v celkovém součtu 10 ks.

- Senzory NO (5 ks)

- montáž: do zamykatelného boxu (viz bod 5),

- princip měření: elektrochemický senzor,

- minimální rozsah: 0 – 250 ppb,

- detekční limit: ≤20 ppb,

- komunikace: UART nebo analogový výstup,

- provozní podmínky: teplota -20 až +40°C; relativní vlhkost 15 – 85%,

- senzor musí umožňovat napájení jak ze sítě, tak i ze solárního panelu,

- životnost senzoru: minimálně 1 rok,

- aktivní nasávání měřeného vzorku musí být součástí jednotky,

- časové rozlišení (frekvence poskytování naměřených dat): ≤1 min,

- maximální nejistota měření: 30%.

Zadavatel požaduje dodávku tří různých typů senzorů (od tří různých výrobců) v celkovém součtu 5 ks.

- Senzory CO/CO2 (5 ks)

- montáž: do zamykatelného boxu (viz bod 5),

- princip měření: elektrochemický senzor,

- minimální rozsah: 0 – 20 ppm,

- detekční limit: ≤0,05 ppm,

- komunikace: UART nebo analogový výstup,

- provozní podmínky: teplota -20 až +40°C; relativní vlhkost 15 – 85%,

- senzor musí umožňovat napájení jak ze sítě, tak i ze solárního panelu,

- životnost senzoru: minimálně 1 rok,

- aktivní nasávání měřeného vzorku musí být součástí jednotky,

- časové rozlišení (frekvence poskytování naměřených dat): ≤1 min,

- maximální nejistota měření: 30%.

Zadavatel požaduje dodávku tří různých typů senzorů (od tří různých výrobců) v celkovém součtu 5 ks.

- Senzory pro VOC (5 ks)

- montáž: do zamykatelného boxu (viz bod 5),

- princip měření: fotoionizační detektor (PID),

- měřené látky: suma VOC,

- minimální rozsah: 0 – 16 ppm,

- detekční limit (pro isobutylen): ≤10 ppb,

- kalibrační plyn: izobutylen,

- komunikace: UART nebo analogový výstup,

- provozní podmínky: teplota -20 až +40°C; relativní vlhkost 15 – 85%,

- senzor musí umožňovat napájení jak ze sítě, tak i ze solárního panelu,

- životnost senzoru: minimálně 2 roky,

- aktivní nasávání měřeného vzorku musí být součástí jednotky,

- časové rozlišení (frekvence poskytování naměřených dat): ≤1 min.

- Senzory O2  (5 ks)

- montáž: do zamykatelného boxu (viz bod 5),

- princip měření: elektrochemický senzor,

- minimální rozsah: 0 – 21 %,

- komunikace: UART nebo analogový výstup,

- provozní podmínky: teplota -20 až +40°C; relativní vlhkost 15 – 85%,

- senzor musí umožňovat napájení jak ze sítě, tak i ze solárního panelu,

- životnost senzoru: minimálně 1 rok,

- aktivní nasávání měřeného vzorku musí být součástí jednotky,

- časové rozlišení (frekvence poskytování naměřených dat): ≤1 min,

- maximální nejistota měření: 30%.

- Materiál nerez pro ředící zařízení (1 soubor)

Materiál musí mít vlastnosti pro zajištění měření senzory (bod 8-13).

Průměry a délka musí odpovídat potřebě vzorkovací a ředící tratě.

Množství materiálu musí splňovat vytvoření 2 měřících tras + 2 záložní kusy (požadované množství viz následující tabulka).

Použitý materiál musí být snadno vyměnitelný - systém rychlospojek a bajonetů.

Materiál musí být teplotně stabilní do 150 0C.

Použitelný materiál pro dodání je pouze:

- nerez (SS),

- měď (Cu),

- PEEK (klasický),

- PTFE (teflon),

- FEP,

- ETFE,

- nylon,

- polyurethan

Položky pro konstrukci

|  | průměr (každý z rozměrů) | požadovaná délka v metrech |
| --- | --- | --- |
| kapilára | 1/16" | 40 |
| trubička | 1/8" 1/4" 1/2" | 20 od každého průměru |
| spojky | 1/16" 1/8" 1/4" 1/2" | 10 ks od každého typu |
| rychlospojky | 1/16" 1/8" 1/4" 1/2" | 20 od každého typu |
| redukce se šroubením | 1/16" 1/8" 1/16" 1/4" 1/8" 1/4" 1/8" 1/2" 1/4" 1/2" vše pro oba směry | 10 od každého typu |

- Scrubber - nerez, sklo, PTFE (6 souborů)

- zařízení pro odstranění vlhkosti vzduchu – permeačně nebo pomocí silikagelu,

- zařízení pro odstranění ozónu – pomocí aktivního uhlí,

- veškeré vzorkovací cesty musí být vyrobeny z chemická inertních materiálů,

- teplotní rozsah použití od +10 0C do +150 0C,

- zařízení pro odstranění látek (scrubber) musí mít předfiltr na jemné částice, aby nedošlo k jeho zanesení,

- náplně musí být snadno vyměnitelné,

- řešení musí být o max. rozměru 55x20x15 a hmotnosti do 10 kg včetně náplní.

Použitelný materiál pro dodání je pouze:

- nerez (SS),

- měď (Cu),

- PEEK (klasický),

- PTFE (teflon),

- FEP,

- ETFE ,

- Nylon,

- Polyurethan.

Požadované položky

|  | objem scrubberu/ rozměr | počet ks |
| --- | --- | --- |
| scrubber H20 | min. 500 g | 6 ks |
| scrubber O3 | min. 500 g | 6 ks |
| scrubber s aktivním uhlím | min. 500 g | 6 ks |
| hadice pro spojení | 1/4" 1/2" | 3 m |
| univerzální tělo pro sypké absorbenty | min. 500 ml, max. 1000 ml | 12 ks |
| rychlospojky - vzájemné kombinace | 1/4" 1/2" | 12 ks |

- Náplň scrubbery, silikagel, akt. uhlí, iontové síto a další (1 soubor)

Pro scrubbery musí být dodány veškeré náplně pro odstranění látek zmíněných v bodě 15 (aktivní uhlí, silikagel, apod.). Tyto náplně musí být dodány podle uvedené tabulky. Struktura materiálů musí být vhodná pro vzdušninu a nesmí zvýšit tlak na výstupu o více jak 20%.

| náplně pro | množství |
| --- | --- |
| odstranění H20 | 10 kg |
| odstaranění O3 | 10 kg |
| silakagel | 10 kg |
| aktivní uhlí | 10 kg |
| molekulové síto | 10 kg |

Zadavatel požaduje dodávku všech náplní v maximálním balení 1 kg (tj. max. 10 x 1kg).

- Hlavice filtrů, nerez (3 soubory)

Veškeré zařízení pro filtraci nebo odběr vzorku musí být zhotoveno na míru z nerez materiálu a zapojitelné do trasy měření. Při testování musí být možné jednoduše hlavice ze systému odstranit/vyměnit. Průměr hlavice musí být kompatibilní se vzorkovací trasou. Trasa bude využívat stlačený vzduch na ředění.

Použitelný materiál pro dodání je pouze:

- nerez (SS),

- měď (Cu),

- PEEK (klasický),

- PTFE (teflon),

- FEP,

- ETFE,

- Nylon,

- Polyurethan.

| typ hlavice | materiál | počet ks |
| --- | --- | --- |
| průměr 47 mm - trubka 1/2" | kov/ plast | 3 |
| průměr 105 mm - trubka 1/2" | kov/ plast | 3 |
| průměr 47 mm s PUF - trubka 1/2" | kov/ plast | 3 |
| průměr 105 mm s PUF - trubka 1/2" | kov/ plast | 3 |
| rychlospojky pro zapojení hlavice | 1/2" | 15 |

Požadavky na konstrukci

- chemická odolnost,

- odolnost proti vysokým teplotám,

- teplotní stabilita do 200 0C.

- Teflonové hadice (1 soubor)

Veškeré hadice, spojky a vnitřní propojení pro měřící jednotky musí být zhotoveno z teflonu. Rozumí se tím hadice průměr 1/4" až 1" a spojky umožňující propojení s manifoldem v měřících boxech. Déla hadic pro jednotlivé průměry (3 varianty) je 20 m od každého druhu. Z teflonu musí být zhotoveny spojky (10 ks z každého druhu).

| požadované průměry | požadovaná délka v metrech |
| --- | --- |
| 1/16" | 20 |
| 1/8" | 20 |
| 1/4" | 20 |
| 1/2" | 20 |
| 1" | 20 |
| redukce pro všechny uvedené rozměry a oba směry proudění | 60 celkem |

Požadavky na teflon (PTFE):

- chemická odolnost,

- odolnost proti vysokým teplotám,

- odolnost proti stárnutí, změnám struktury,

- nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům,

- dobré kluzné vlastnosti,

- teplotní stabilita do 200 0C,

- připouští se příměs 25% skla.

- vyhřívání, kondenzace sondy (1 ks)

Odběrová sonda je určena k odběru látek emisí a k jejich transportu do místa připojení jednotlivých analyzátorů pro měření plynných znečišťujících látek.	 Odběrová sonda musí být napojena na přívod vzduchu a ke skleněnému manifoldu. Sonda musí být upravena, aby umožnila:

- odstranění vlhkosti,

- rozdělení vzdušniny do min. 2 tratí,

- vyhřívání resp. standardizaci teploty na 25°C,

- odstraňování vlhkosti nesmí ohrozit měření (kondenzace),

- průtok musí být v souladu s potřebami ředícího a filtračního zařízení.

Všechny díly přicházející do kontaktu se vzorkem budou zhotoveny pouze z borosilikátového skla, teflonu PTFE a nerezové oceli.

Odběrový systém musí být vybavený automatickou kontrolou pomocí průtokoměru a regulací průtoku vzorku pomocí regulátoru průtoku. Tento systém bude připojen do řídicího systému.

- Rozvod vzduchu, včetně kapilár (1 sestava)

Systém pro ředění a čištění spalin bude využívat tlakový vzduch - buď z láhve, nebo čerpadla. Do systému rozvodu budou zapojeny ředící jednotky a pod tlakem vzduch. Samotné senzory jsou pak pasivním zařízením a pro odstranění přetlaku je nutné vytvořit bypass. Rozdělení vzduchu v trase musí být regulovatelné - proměnlivý bude tlak vzduchu i úroveň ředění. Ředících jednotek může být využito více za sebou - rozvod to musí umožňovat. Veškeré zařízení musí být z nerezu nebo teflonu, podle požadavků na těsnost materiálu. Průchod vzorku musí být na konci trasy identifikován.

Použitelný materiál pro dodání je pouze:

- nerez (SS),

- měď (Cu),

- PEEK (klasický),

- PTFE (teflon),

- FEP,

- ETFE,

- nylon,

- polyurethan.

Požadované položky

|  | průměr (každý z rozměrů) | požadované množství |
| --- | --- | --- |
| kapilára | 1/16" 1/8" | 10 m |
| trubička | 1/8" 1/4" 1/2" | 10 m |
| bypass 6 ti cestný | sklo/ teflon/ nerez | 6 ks |
| bypass 8 mi cestný | sklo/ teflon/ nerez | 6 ks |

Regulátor průtoku:

- pro variabilní regulaci průtoku vzduchu,

- rozsah  2 - 50 l/min,

- chemicky inertní materiály,

- teplotně stabilní do 150 0C.

Hmotnostní průtokoměr:

- přesnost ± 1,0% rozsahu,

- kalibrace provedená za standardních podmínek [14,7 psi (101,4 kPa) a 21,1°C],

- opakovatelnost ± 0,25% rozsahu,

- čas odezvy 2s při přesnosti ± 2% aktuálního průtoku v oblasti 25–100% rozsahu,

- teplotní korekce 0,15% rozsahu/°C,

- tlaková korekce 0,01% rozsahu/psi (0,07bar),

- teplota plynu a okolí	0°C až +150°C pro suchý plyn,

- napájení přístroje univerzální 12 až 26 VDC, maximálně 200mA,

- tlak plynu maximálně 1000psig (70bar) minimálně 10 psig (0,7 bar),

- certifikát CE.

- Komponenty pro ředění spalin (1 soubor)

- systém na ředění aerosolových částic min. v poměru 1:1000 (nastavitelné od 1:10); možno řešit i jako kaskádu jednotlivých jednotek,

- max. velikost částic: min. 15 µm,

- průtok vzorku: alespoň v rozsahu 2 – 5 l/min.,

- vyrobeno z chemicky inertních materiálů (ideálně nerez), odolných proti chemicky agresivním plynům,

- maximální hmotnost sestavy: 20 kg.

- Software - databáze - licence  (2 ks)

Software centrální stanice bude mj. umožňovat:

- fungování pod operačním systémem Windows 8 a vyšší,

- komunikace se systémem sběru a zpracování naměřených dat ze všech jednotlivých měřících jednotek,

- ukládání naměřených dat do databáze včetně metadat o jednotlivých lokalitách měření i měřících zařízení + technická data o měření,

- archivace naměřených dat po dobu min. 10 let,

- průměrování naměřených dat (min. 5 min., 15 min., 60 min., denní, měsíční a roční průměry – interval nastavitelný),

- data budou zaznamenána včetně stavových informací a bude možné je z objektivních důvodů manuálně vyřadit (zkušenost operátora), i v tomto případě zůstane záznam hodnoty koncentrace, pouze nebude údaj použitý pro další průměrování - zneplatnění či označení podezřelých dat (flagy – různé druhy),

- zobrazování naměřených dat v tabelární i grafické podobě (různé typy grafů na výběr),

- zobrazování dat směru a rychlosti větru pomocí větrných růžic; vektorové průměry,

- vyhodnocení kalibračních faktorů jednotlivých měřících zařízení (vč. tvorby kalibračních protokolů),

- základní statistika – počítání denních statistik, mediány, percentily, modusy, apod.,

- automatické či manuální vyžádání chybějících dat z měřící jednotky,

- automatická tvorba denních, měsíčních a ročních reportů z měření,

- přidání, odebrání či změnu měřící jednotky nebo jen měřícího zařízení,

- archivaci servisních či kalibračních zásahů,

- porovnání naměřených dat vybraných stanic (včetně senzorických jednotek),

- poskytování veškerých naměřených dat automaticky ve formátu ISO 7168 na centrální stanice ČHMÚ.

Databáze musí poskytovat následující parametry či záznamy:

- registraci senzorů a jejich nosných boxů,

- záznam pozice (GPS souřadnice) senzorů/ analyzátorů a další „metadata“ o stanicích a senzorech (např. datum nasazení, termín kalibrace, apod.),

- data ze senzorů a případně i referenčních zařízení, včetně veškerých technologických dat, která senzory na výstupu poskytují,

- konfiguračních nastavení jednotlivých zařízení a senzorů,

- použité řešení musí umožnit snadné rozšiřování sítě o další stanice,

- data z databáze musí být plně zpřístupněna uživatelům podle nastavených práv,

- databáze musí umět označit operátora a identifikovat jeho případné změny nebo zásahy,

- z databáze musí být umožněn export tabulek např. ve formátu MS-Excel.

Požadavky na práci s daty v databázi

Validace dat

- proces validace musí být dostupný automaticky i manuálně,

- automaticky budou vyhledána data se stavovým příznakem, mínusové hodnoty a data extrémně odlehlá – tato data budou jednoznačně označena (příznak, barva…),

- manuálně bude možné automaticky označená data překontrolovat a zároveň vyhledat jiné nesrovnalosti, které nemůže řešit algoritmus, ale kvalifikovaná obsluha se znalostí souvisejících podmínek,

- v případě vyřazení nebo označení dat bude v systému proveden záznam operátora s možností vložení poznámky (důvod vyřazení).

- Software - COM - sjednocování komunikačních protokolů (2 ks)

- záloha naměřených dat musí být k dispozici přímo v jednotce (dataloggeru) na integrované datové kartě nebo jiném uložišti s možností načtení přes USB,

- systém musí mít rozsahy pro imisní měření a s možností navyšování počtu měřících jednotek),

- komunikační protokoly musí být sjednocené buď už v měřících jednotkách, nebo při vstupu do databáze,

- řídicí systém senzorické stanice slouží především ke sběru, zpracování a přenosu naměřených dat na centrální stanici. Veškerá data budou zpracovávána a uchovávána v paměti řídicího systému stanice minimálně po dobu 1 měsíce, odkud si je bude obsluha pomocí USB rozhraní kdykoli moci stáhnout. Komunikace s centrální stanicí bude probíhat pomocí sítě GPRS.

- Software - řídící software pro senzory pro jednotku Rapsbery (2 ks)

Validační faktor pro senzory musí být získán reálným porovnáním výsledků měření senzorickými jednotkami s výsledky naměřenými odpovídajícími referenčními metodami. Pro každou látku (typ senzoru) je požadován samostatný faktor. Základní stanovení faktoru bude provedeno a doloženo na základě min. 20 paralelních měření senzoru oproti referenční jednotce. U reálných měření musí být nastavena online změna uvedených faktorů. Systém musí uvedené faktory uchovávat ve své databázi zaznamenávat jejich změnu a umožnit zpětně přepočet hodnot naměřených koncentrací.